水嘴寿命试验机（含抽取式水嘴寿命）技术要求

一、适用/满足测试标准(条款)：

GB 18145-2014	第7.6.9条款附录E、附录F、附录G、附录H。

二、水嘴寿命试验机主要技术参数说明：

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | 三相AC380V |
| 2 | 测试介质 | 15~30℃冷水（可设可控）、63~67℃热水（可设可控） |
| 3 | 测试工位 | 3个工位：可同时进行3个水嘴产品的测试 |
| 4 | 测试产品范围 | 单柄单控水嘴、双柄双控水嘴、单柄双控水嘴、旋转式出水嘴、转换开关 |
| 5 | 工装材料 | 不锈钢+铜材+POM |
| 6 | 测试设定次数 | 1~999999次可设 |
| 7 | 驱动装置 | 旋转动作采用伺服电机驱动，角度控制精度可达到0.5°以上；开合（手柄开关）动作由气缸驱动 |
| 8 | 计数精度 | 1次/设定周期（断电后具有保存次数功能） |
| 9 | 扭矩精度 | 0.01N·M |
| 10 | 开合力精度 | 0.1N |
| 11 | 压力传感器 | 0.5级 |
| 12 | 水压数显仪表 | 显示精度0.01MPa |
| 13 | 水温数显仪表 | 显示精度0.1℃ |
| 14 | 水泵 | 可提供1MPa以上 |
| 15 | 驱动夹具 | 伺服电机驱动 |

三、单柄单控和双柄双控水嘴开关寿命要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷水温度 | ≤30℃ |
| 2 | 热水温度 | （65±2）℃ |
| 3 | 出水口流量调节为 | （6±1）L/min |
| 4 | 管路静压 | （0.4±0.05）MPa |
| 5 | 每分钟的循环次数 | （10±1）次 |
| 6 | 在打开位置停留的时间 | （1～2）s |
| 7 | 在关闭位置施加力矩的时间 | ≤0.4 s |
| 8 | 在关闭位置停留总时间 | （2～3）s |
| 9 | 关闭力矩 | （1.5±0.25）Nm |

四、单柄双控水嘴开关寿命要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷水温度 | ≤30℃ |
| 2 | 热水温度 | （65±2）℃ |
| 3 | 出水口流量调节为 | （6±1）L/min |
| 4 | 冷、热水管路静压 | （0.4±0.05）MPa |
| 5 | 每秒转动角度 | （60±5）°/s |
| 6 | 停留时间 (位置5、6) | （5±0.5）s |
| 7 | 运动方向改变时间 | （0.5±0.5）s |
| 8 | 设备的自动装置作用至手柄开关及流量调节方向上的力矩 | ≤3Nm |

五、转换开关寿命试验要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷水温度 | ≤30℃ |
| 2 | 热水温度 | （65±2）℃ |
| 3 | 出水口流量调节为 | （6±1）L/min |
| 4 | 冷、热水管路静压 | （0.4±0.05）MPa |
| 5 | 冷、热水交替供应时间 | （15±1）min |
| 6 | 水流时间（适用自动转换开关） | （5±0.5）s |
| 7 | 转换开关操作频率（适用手动转换开关） | （15±1）个循环/min |

六、旋转出水管寿命试验要求

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷水温度 | ≤30℃ |
| 2 | 出水口流量调节为 | （6±1）L/min |
| 3 | 管路静压 | （0.4±0.05）MPa |
| 4 | 出水管上的负载 | 若出水管旋转中心至末端水平方向长度≤200mm,配重(1±0.1) kg；若出水管旋转中心至末端水平方向长度＞200mm，配重能够产生 (2±0.25)Nm的弯矩 |
| 5 | 旋转出水管转动频率 | （15±1）个循环/min |
| 6 | 旋转出水管转动角度 | ≥120° |

七. 水嘴寿命试验机测试功能项目要求：

- 动作轨迹模式可选6种：单柄双控3种中：倒三角形、矩形、山字形；其余为：正反转、上下提拉、上下提拉带旋转；

- 开关速度或频率可调，旋转角度可以按需要设定，在某一位置上停留的时间可以按需求设定,作用杆或臂能上下、左右、前后可调,且不与样品发生干涉,测试样品能按正常的使用状态安装在样品固定装置上,样品固定装置能固定不同尺寸的样品,在整个测试过程中样品无松动现象,传动装置至作用杆或臂的行程不超出样品相应部件活动的最大行程,且可以调整,各个工位上的动作可以按要求设定；

- 冷、热供水压力可调，冷热供水循环次数能按要求设定，或可设定为只供冷水或热水；

- 测试过程中有异常或测试次数到，系统界面自动弹出信息画面，说明报警的发生原因、发生时间、或某工位测试次数到达，需清零，指导操作人员进行报警解除及故障排查；

- 旋转角度值及转速的设定和智能化控制功能；

- 动作频率的设定和调节功能；

- 自带的冷、热水恒压变频供水系统使得水压的调节和设定为无级调速；

- 冷水供水和冷水回水的自动切换功能；

- 热水供水和热水回水的自动切换功能；

- 异常发生或测试结束时的自动停机、报警及信息提示功能；

- 操作界面可设定及显示相关状态、数据，记录相应数值，生成曲线，存档为报表。

八、抽取式水嘴寿命试验主要技术参数说明：

1.应满足GB 18145-2014标准中附录H要求；

| 序号 | 项 目 名 称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹具运动方向 | 沿抽取方向做直线运动 |
| 2 | 夹具加紧抽取头的力 | （13～22）N |
| 3 | 夹具运动行程 | （400±10）mm |
| 4 | 循环运动速率 | （400～600）次/h |

九、质保期：2年；

十、交货期：签订合同15日内。