附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 折光仪 | 1 | 1、配置要求：1.1、折光率仪主机： 1台； 1.2、折光仪专用干燥筒 2个；1.3、PC软件： 1套 - 2、设备技术参数： ★2.1 折光指数测量范围：1.30 - 1.70 nD ★2.2 折光指数分辨率/精度：0.000001 nD ★2.3 折光指数准确度：0.00002 nD（1.30-1.70 nD全量程范围内准确度一致） ★2.4 仪器内置双Peltier 半导体恒温控制系统： 使用第一个Peltier 对样品/棱镜系统进行温度控制：控温范围5-80℃，控温准确度 0.03℃，温度稳定性 0.002℃；使用第二个Peltier 对光电测量系统温度控制：保持仪器内部光路器件温度25±0.01 ℃恒定不变，使其温度不受测量与周围环境温度的影响； 2.5 LED光源，免保养，寿命10万小时，波长 589.3 nm ±0.2 nm 2.6 棱镜材质：蓝宝石，硬度大，耐受腐蚀性化学品，擦拭清洗，棱镜表面不会产生划痕，经久耐用。 2.7 折光率仪内置彩色LCD屏幕，具有中文、英文等多种操作界面可选。 2.8 仪器内置“检查”和“校准”功能，可定期检查校准准确度； 2.9 强大的延伸测量，如Brix，Glucose， Fructose，Invert Sugar，Salinity等测量方法。 2.10配置RS232接口，USB接口，可连接电脑、打印机实现数据传输。 2.11模块化设计，可连接自动进样器，可与密度仪、旋光仪、粘度计、PH计等联机使用，进行多组分样品建模及含量等多参数计算。 2.4.12.提供两年的整机免费质保服务。 |  |

附表二                                      设备信息征集

供应商名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂商 （品牌） | 型号 规格 | 设备配置 及技术要求 | 交货期质保期 | 同型号设备用户名单证明产品符合性材料 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够填写可附页。