绝缘油介质损耗及电阻率测试仪技术要求

- 绝缘油介质损耗及电阻率测试仪至少应当包括以下要求：

1.设备主要技术指标及参数

测 量 范 围： 电容量       5pF～200pF

相对电容率   1.000～30.000

★介质损耗因数 0.00001～100

直流电阻率   2.5 MΩm～20 TΩm

测 量 精 度： 电容量       ±(1%读数+0.5pF)

相对电容率   ±1%读数

★介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001)

直流电阻率   ±10%读数

分  辨   率： 电容量       0.01pF

相对电容率   0.001

★介质损耗因数 0.00001

测  温 范 围： 0～125℃

温度测量误差： ±0.5℃

交流实验电压： 500～2200V  连续可调，频率50Hz

直流试验电压： 0～500V     连续可调

2.基本性能要求

油杯符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构。

仪器加热方式具备油杯加热均匀、速度快、控制方便，温度应能严格控制在预设温度误差范围以内。

具有完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时，仪器能迅速切断高压，并发出警告信息。

空电极杯校准功能。

二. 设备质保期为二年，质保期内供货方免费维修发生故障产品，如若质保期内多次出现故障或设备运行不稳定等情况，使用方有权提出更换设备要求；质保期外供货方应提供有偿维修服务。

三. 供货方在安装调试完成后对使用方人员进行相关技术培训，内容包括硬件维护管理，使使用方人员能够正确安装、使用操作、维护该设备等。

四.交货期为合同签订之日起60天之内，如因不可协调原因造成交货期延迟，供货方需提前与使用方协商解决，但最迟不得超过80天，否则使用方有权终止合同。

注：标注“★”为重点考核指标。