30kN微机控制电子万能试验机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1040.1-2006 《塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》

GB/T 9341-2008 《塑料 弯曲性能的测定》

GB/T 1041-2008 《塑料 压缩性能的测定》

GB/T528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》

二、技术指标：

- 最大试验力：30kN；

- 试验机准确度等级：0.5级；

- 试验力测量范围：0.4%—100%FS，全程不分档；

- 试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变）；

- 变形测量范围：0.2%-100%FS；

- 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 变形分辨力：最大变形量的1/±300000；

- 大变形测量范围：10-800mm；

- 大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 大变形分辨力：0.008mm；

- 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 位移分辨力：0.00004m；

- 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

- 力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

- 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

- 变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；

- 横梁速度调节范围：0.001—500mm/min；

- 横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

- 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

- 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内；

- 有效拉伸空间：800mm（已扣除拉伸夹具）；

- 有效试验宽度：400mm；

- 具备恒保载功能；

- 数据采集频次：≥1000Hz；闭环控制速率：≥1000Hz；分辨率：≥20bit；

- 试验机力传感器具有过载保护；

- 0.5级轴向电子小变形引伸计3只，50mm标距，25mm变形；75mm标距，25mm变形；25mm标距，25mm变形；

- 设备必须具备力超载保护、电流过载保护、电压过载保护、超速保护和位移超量程保护等安全性能；

- 工业使用的标准USB 2.0接口，用于PC和控制器通信(PC不需要额外的板载卡)；

- 满足IEEE 1451.4工业标准的TEDS (传感器电子数据表)自识别功能；

- 可扩展的多通道功能；

- 拥有拉伸，压缩，弯曲和剥离测试模板；

- 采用图形拖拉来设计试验流程，可以自行创建测试模板；

- 数据采集（可以设定定时，峰值 / 谷值，水平交叉，循环/对数形）；

- 位移可实现正弦波，方波，三角波，锯齿波，保持和自定义波形动作；

- 测试执行和逻辑运算的并行分支（If/then,while）；

- 数据导出为ASCII 格式；测试中或测试后就能生成报告。

- 设备必备配置：

- 主机框架及传动部分一套；

- 日本进口伺服电机及伺服器一套；

- 美国进口力传感器一只；

- 美国进口测量控制系统一套；

- 楔型拉伸夹具一套；夹持尺寸范围: 平钳口：0-7、7-14、14-21，V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ14、φ14-φ19。

- 压缩夹具一套(2块)， 长310mm×宽150mm，30kN夹具不会变形；

- 弯曲夹具一套，规格：最大跨距200mm；弯心半径R5；支辊半径：R2、R5，带挠度计一个；

- 弯曲支座一个：最大跨距360mm，支辊半径R5；

- 液晶商务台式电脑一台；

- 试验软件一套；

- 0.5级轴向电子小变形引伸计3只，50mm标距，25mm变形；75mm标距，25mm变形；25mm标距，25mm变形；

- 旋转大变形测量装置一套：最小标距10mm，测量范围800mm；

- 试验机维修工具一套；

- 需方其他夹具能通用的转接头一对；

- 落锤冲击锤头（dn90,0.5kg；dn25,0.5kg，dn50,1kg）各一个。

四、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

- 质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如传感器、夹具等)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。