高低温交变湿热试验箱 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温交变湿热试验箱 | 1台 | 1.工作室尺寸：1000mm×1000mm×1000mm （深×宽×高）。 2.温度范围：-70℃～+150℃，能在25℃±3K和规定的高温之间循环变化，且其容差和变化速率应符合GB/T 2423.4-2008中7.3，图2a)或图2b)和GB/T 2423.3-2006的规定。在任意时刻工作空间内任何两点之间的温度差必须维持在一个较小的范围内，为了维持规定的湿度，温度短时波动应维持在±0.5K范围内。 3. 温度均匀度：≤±2℃，波 动 度：≤±0.5K。 4.湿度范围：30～98%RH，精度±3%RH，能够保持在GB/T 2423.4-2008中7.3，图2a)或图2b)和GB/T 2423.3-2006所给定的限度以内。 5.试验箱应满足GB/T2424.6－2006中相应的性能要求。 6.冷凝水应不断地从室内排出，并且在被净化以前不再使用。进水应配备相应的压水调节措施。 7.箱内条件不应被受试样品的大小、性质或电气负载影响。 8. 保温材质应使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度。 9. 箱子内胆采用不锈钢材质（304），箱内配备两个可上下调整的不锈钢隔层，并附照明及玻璃视窗1套、箱体两侧各配测试引线孔（内直径100mm） 各1个（引线孔应配置软性密封塞及可拆卸防护盖）。 10. 观察窗：设有防凝露带导电膜中空玻璃观察窗。 11. 工作室照明：通过视窗照明装置，方便观察试验室内的试验情况。 12. 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 13. 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便设备的移动维护和保养。 14. 运行方式：定值和程序运行。可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数；可显示试验数据，包括设定温度和湿度、实测温度和湿度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等；温度和湿度直接数字显示。运行数据可存储输出，方便查询。 15、附加： (1)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (2)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 （4）合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB/T2423.3-2006 GB/T2423.4-2008 GB/T2424.6-2006 GB 16917.1-2014 GB 16916.1-2014 GB 10963.1-2005 GB14048和GB7251系列等标准 |