附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱 | 1 | 9.9 | 15自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     通风橱设备技术要求

1、尺寸：总长度7.2米，分为两个部分，按3.6米长度背向并拢安装（3.6米部分应配有隔板，可将3.6米的通风橱分隔为1.8米的两个独立部分使用）。下柜体台面宽度为0.8米，高度约0.8米。

2、柜体：下柜体采用钢木结构，柜面应为耐腐蚀、耐酸碱、耐高温材料。柜体颜色及款式应与实验室现有实验桌相近。上柜体应采用耐腐蚀、耐酸碱、耐高温材料。（注：上柜内将放置工作温度为1000℃的管式电炉）

3、电源：应配有4个380V的三相电源盒、12个220V的电源盒

4、移动视窗：采用钢化玻璃制作，厚度不小于5mm。门框采用专用防腐型材制作（不得使用不耐酸碱的铁件）；移门轨道应为内嵌式设计；移门吊丝采用钢丝外包PP套膜，钢丝与平衡块连接处必须有加固保护措施；视窗开最大高度不小于900mm，可顺滑无噪音移动，可悬停至任意位置。配重块不得外露金属材料及接头。

5、配件：铰链、拉手需采用耐强酸强碱有机溶剂腐蚀；

6、照明：采用带罩日光灯；灯管、电器线路位于柜体外侧，与操作面隔离，控制开关在前面板易于触及处。

7、工作面风速：0.4~0.6m/s。

8、噪音：≤65dB

9、屋面风机：实验室原屋面风机仅为1.1KW，功率太小，应根据本次通风橱安装的实际需要，相应加大风机功率，并将风机电源线和控制线规格加大。

10、安装施工时，如需对实验室原有通风管道改造，供应商应负责完成，并承担相应费用。

注：投标人应在递交投标文件前对现场进行实地勘察，对于安装现场及位置等情况进行了解，以便获取有关编制投标文件所涉及现场的资料。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |