附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器喷射性能检测设备 | 1 | 10 | 2个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     灭火器喷射性能检测设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB4351.1—2005《手提式灭火器》7.1喷射性能

GA86-2009《简易式灭火器》6.1喷射性能

GB8109-2005《推车灭火器》7.1喷射性能

二、试验装置技术指标：

采用封闭式全自动试验控制与测量，采用实时录像观察与监控计算机软件控制，自动监控及时响应计时。喷射触动完全、响应快，计算机记录喷射滞后时间。灭火剂重量喷射50%反馈计算机，即时拍照记录，正确测量喷射距离。喷射结束时间点判定准确可靠，计算机记录喷射有效时间，计算出喷射剩余率。

灭火器喷射动作响应时间短，系统应能准确感应灭火器喷射动作滞后时间和有效喷射时间；在全封闭喷射条件下，采用有效方法测量喷射距离；重量感应系统：在灭火剂喷射50%时，立即提醒（警报、响铃等方式）及传感至喷射距离测量；灭火剂喷射100%时，可直接从计算机中读取喷射剩余率数值；喷射结束时间点判定：采取有效措施感应灭火器喷射结束时刻；灭火剂粉尘清理收集措施（鼓风或水洗）有效、简易：务必保证喷射距离测量的准确性。如果采用拍照方式，应保证摄像头不被污染且拍照清晰、读数准确。

具体性能参数：

试验灭火器量程：0-60kg  称重显示精度1g

计时精度：±0.1s

喷射实验室：长10m×宽2m×高2m 门高1.8m 、宽：1m

收集盘：干粉的收集盘10个以及凝雾盘10个

喷射距离醒目标志及标尺10m，精度1mm

升降工作台、摄像机、计算机专用控制软件、试验油盘、净化塔、抽排系统、喷射架。

三、设备配置

1.系统总成：喷射观察实验室，自动控制装置、即时有效的响应信息采集系统、实时录像观察系统以及控制部分及干粉收集，气压平衡系统组成等。

2.主要功能：

1）远程控制灭火器的喷射时间（滞后时间、有效时间）；

2）测量喷射距离；

3）控制升降台的升降；

4）喷射滞后时间由摄录像自动计时，称重等在计算机软件中反映。

3.气压稳定：应保证喷射间内气压与大气压基本一致。喷射过程中不得出现喷射间气压过大影响喷射性能；（合理的抽风系统）

4.喷射观察：观察窗口应采取有效措施防止灭火剂粉尘堆积影响观测。

5.升降台：能调整不同规格的灭火器，使喷嘴的中心离地面1.0m。

6.采用自动响应监控计时，有效记录喷射的时间和喷射滞后的时间。

7.喷射距离之测定：在喷射方向上设置醒目、易于观测的距离标志、观测效果不应受到灭火剂粉尘视野遮挡；侧面应放置标尺与之对应。

8 称重仪器：用于测量灭火器喷射到50%的重量以及喷射剩余率。

9.净化塔：基本原理是利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁之气体与被污染的液体分离达成清净空气的目的。气流中的[粒状污染物]与洗涤液接触之后，液滴或液膜扩散附於气流粒子上，或者增湿於粒子，使粒子借着重力、惯性力等作用达到分离去除之目的。气态污染物质则借着紊流、分子扩散等质量传送以及化学反应等现象传送入洗涤液体中达到与进流气体分离之目的。并可在洗涤液中添加化学物质，以吸收方式控制气状臭味物质。废气经由填充式洗涤塔，采气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小水滴）喷洒而下。废气则由塔底（逆向流）达到气液接触之目的。此处理方式，可冷却废气温度、气体调理、及颗粒去除。再经过除雾段处理后排入大气中。

10.抽风系统，确保气压平衡；

11.警报装置：50%灭火剂喷射时报警，便于观测。

12.灭火器瓶残余灭火剂清理装置。高压气体冲洗内壁，环保易操作。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分42分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |