福建省省级政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

招标编号：闽咨采［2016］83号

批复号：FJ[GK]201611281968

项目名称：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购

采   购  人：福建省产品质量检验研究院

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

二○一七年一月

目   录

第一章  招标公告	3

招标货物一览表	5

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、说  明	16

二、招标文件	16

三、投标文件的编写	17

四、投标文件的提交	20

五、投标文件的评估和比较	20

六、定标与签订合同	25

七、招标项目的监督	26

第三章  招标内容及要求	28

第四章  政府采购合同	64

第五章  投标文件格式	68

- 第一章  招标公告

受福建省产品质量检验研究院委托，福建省闽咨造价咨询有限公司对福建省产品质量检验研究院实验室设备采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：闽咨采[2016]83号

2、招标项目：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购

3、招标内容及主要要求：详见附后的招标货物一览表及第三章招标内容与要求

4、招标文件购买时间及网上报名时间、地点：凡有意参加投标者，请于2017年1月  日起至2017年   月  日，每天上午8:30到12:00，下午14:30到17:30(北京时间，下同)到本公司（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）报名同时须在省级政府采购网上的电子化采购平台(http://cz.fjzfcg.gov.cn/page/login/login.jsp)上进行注册、报名，绑定CA卡（CA卡申请需提前办理，办理咨询电话:400-887-6133)，经审核后才能进行电子投标活动。网上投标具体操作详见“福建省政府采购网-下载专区-福建省政府采购管理信息系统供应商操作指南”。未办理报名手续的，投标文件将不予接收。

5、招标文件售价人民币100元/份，售后不退。若邮寄，需另加50元。本招标代理公司不对邮寄过程中的遗失负责。

6、询问规定：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条规定，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

7、投标人对本次招标活动事项提出质疑的时限及提交的书面质疑材料按照招标文件第二章投标人须知第25条要求执行。

8、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件澄清及修改）都将在政府采购相关网站（中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、投标截止时间： 2017年  月   日上午9:00（北京时间），投标人应在此之前将密封的投标文件送达福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）。逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人不予受理。

投标人必须派代表持企业法定代表人授权委托书原件、委托代理人的身份证复印件（由法人到场的，应持法定代表人身份证明书原件及身份证复印件）等资料递交投标文件，上述资料复印件均需加盖投标人单位公章，并携带原件核验。

10、开标时间：2017年   月   日上午9:00（北京时间）；

开标地点：福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）。

11、联系方式：

采购人: 福建省产品质量检验研究院

地址: 福州市鼓楼区杨桥西路西门外山头角121号

联系人:李工

联系电话:0591-83774972

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司 ；

地址：福州市五四路158号环球广场B座13层；

联系人： 游秀敏 ；

联系电话：0591-87677863；

传真：0591-87677861。

邮购标书及投标保证金银行帐号：

帐户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：交通银行福建省分行营业部

账    号：351008010018150009287

（投标保证金汇款凭证上须注明“招标编号合同号”投标保证金,如因投标人汇款凭证未注明造成无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。）

附：招标货物一览表

- 招标货物一览表

| 合同包 | 品 目 号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 是否允许进口产品 投标 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 实验室台、通风柜 | 详见第三章招标内容及要求 | 1 | 否 | 20 |
|  | 2 | 实验室台、通风柜 |  | 1 | 否 |  |
| 2 | 1 | 食品包装材料透气测定仪 |  | 1 | 是 | 100 |
| 3 | 1 | 生物降解塑料生物降解率试验系统 |  | 1 | 是 | 25 |
| 4 | 1 | 水泵试验系统 |  | 1 | 否 | 70 |
| 5 | 1 | 直读光谱仪 |  | 1 | 是 | 80 |
| 6 | 1 | 交直流充电桩试验装置 |  | 1 | 否 | 300 |
| 7 | 1 | 电线及光缆燃烧性能测试系统 |  | 1 | 否 | 28 |
| 8 | 1 | 万能拉力机 |  | 1 | 否 | 23 |
| 9 | 1 | 直流电源 |  | 1 | 否 | 120 |

注：（1）投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号的内容必须进行完整投标。评标与授标以合同包为单位。

（2）本次采购项目(食品包装材料透气测定仪、生物降解塑料生物降解率试验系统、直读光谱仪)已办理进口产品论证手续，并经过财政主管部门的审批，允许采购进口产品（整机），同时满足条件的国内产品亦可参与投标；其余产品均未办理进口产品论证手续，未经过财政主管部门的审批，不允许采购进口产品（整机）［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

（3）投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、技术培训、外贸代理费（若有）、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 条款号或内容 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建省产品质量检验研究院实验室设备采购 采购人名称：福建省产品质量检验研究院 项目内容：实验室设备1批 项目编号：闽咨采［2016］83号 |
| 2 | 3.1 | 投标人资格标准： 1、凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的投标人。 2、投标人须提供财务状况报告的相关材料。 3、投标人须提供依法缴纳税收的相关材料。 4、投标人须提供社会保障资金的相关材料。 5、投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 6、投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7、根据闽检发〔2014〕7号规定，投标人在投标文件中应提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。 8、一个投标人只能提交一个响应文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： ①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； ②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； ③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 9、投标人若为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。 10、投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须同时提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。 11、本项目不接受联合体投标。 释义：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供营业执照（或事业单位法人证书或统一社会信用代码营业执照）。(2)财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。(3)依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。(4)社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。(6)投标人应在投标文件中作出是否符合资格标准中第6、8、9、11条的声明，并加盖投标人单位公章（格式详见第五章）。 注：投标人应在投标文件中提供有效完整的证明材料，所有复印件应是最 新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层开标室） 接收人：福建省闽咨造价咨询有限公司 投标截止时间：2017年 月 日上午9:00（北京时间），逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人不予受理。 |
| 5 | 12.1 | 本项目投标保证金：合同包1:人民币肆仟元整(￥：4000元) 合同包2: 人民币贰万元整(￥：20000元) 合同包3: 人民币伍仟元整(￥：5000元) 合同包4: 人民币壹万肆仟元整(￥：14000元) 合同包5: 人民币壹万陆仟元整(￥：16000元) 合同包6: 人民币陆万元整(￥：60000元) 合同包7: 人民币伍仟伍佰元整(￥：5500元) 合同包8: 人民币肆仟陆佰元整(￥：4600元) 合同包9: 人民币贰万肆仟元整(￥：24000元) 投标保证金提交的方式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标公告中采购人指定的投标保证金账户。所汇出账户名称必须与投标人名称相符，否则将视为该投标人保证金未到帐。未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。 投标保证金提交的截止时间：2017年 月 日下午17：00前汇达指定的投标保证金账户。投标保证金有效期：投标有效期满后的30个日历日。 |
| 6 | 投标文件份数 | 各投标人须按合同包制作投标文件（即一个合同包制作一套投标文件：投标文件正本1份，副本4份，投标文件电子文本1份）。 投标文件由报价部分和技术商务部分二个部分组成；各部分文件均一套正本、四套副本；投标文件电子文本1份(采用WORD或EXCEL格式，用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存)，投标文件的二个部分储存在同一电子文本中。 |
| 7 | 19.6 | 评标标准和方法：本项目采用综合评分法确定中标候选人；具体详见附件1、附件2。 |
| 8 | 招标服务费 | 根据福建省财政厅《关于印发<福建省省级单位委托政府采购代理机构管理办法（试行）>的通知》文件规定，代理投标报价超过最高限价的投标无效。向采购人收取招标服务费。该费用不得含入投标总价中，投标人在投标时应特别予以注意。 |
| 9 | 23.2 | 招标项目行政监督部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室、采购人监督部门 |
| 10 | 最高限价 | 合同包最高限价详见招标货物一览表，投标报价超过合同包最高限价的投标无效。 |
| 11 | 无效投标 | (1)投标文件未按照本章规定分为报价部分和技术商务部分的；未按本章规定进行无线胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的； (2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未在规定的地方加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的； (3)未按规定提交投标保证金的； (4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的； (5)投标有效期不满足招标文件要求的； (6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； (7)投标人提交的是可选择的报价； (8)投标人未按规定对投标进行分项报价； (9)一个投标人不止投一个标； (10)投标文件组成不符合招标文件要求的； (11)投标文件中提供虚假或失实资料的； (12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 （13）未按规定办理报名手续的； （14）未在投标截止时间前送达的投标文件； （15）投标人的报价超过最高限价的； （16）未满足合格投标人资格条件的； （17）投标文件没有正本； （18）未经进口审批，所投产品为进口的； （19）出现附件1、2评标标准和方法中无效投标规定的； （20）合同包6未按要求现场勘察或未提供现场勘察证明文件的； （21）投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； （22）投标人存在串通投标行为的； (23) 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标方所投产品必须是最新一期的《节能产品政府采购清单》内产品，投标人需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则投标无效。 |
| 12 | 否决投标条款 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予否决投标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 重大偏差与细微偏差 | 重大偏差与细微偏差： 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各投标人认真审阅。 （一）重大偏差： 1、投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； 2、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 3、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 4、投标文件中附有采购人不能接受的条件； 5、不符合招标文件中规定的其他实质性条款； 注：投标人的投标文件若有上述情形之一的，认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。 （二）、细微偏差： 1、投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 2、评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件投标人须知第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 |
| 14 | 关于串通投标问题 | 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，认定其有串通投标行为，按投标无效的处理： （一）不同投标人的投标文件由同一单痊或者个人编制； （二）不同的投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一个； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 15 | 关于同一品牌同一型号产品参与投标问题 | 投标人须在投标文件中注明品牌及型号，未注明的将视为未实质性响应招标文件要求。 根据福建省财政厅闽财购[2013]39号通知规定，本项目单个合同包内采购项目为单一品目或有明确投标产品主件的，对该单一品目或投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个项目投标的，应作为一家供应商计算。在评标过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人： （一）确定投标产品技术指标的唯一性 评标委员会将对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，将确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。 （二）确定有效投标人 如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。合同包总价的最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 |
| 16 | 其他说明 | （1）中标人应保证采购人不受到第三方关于侵犯版权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人的损失。 （2）投标人必须对其投标文件中提供的各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (3) 信用记录查询及使用 ①信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在投标截止时间截止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 ②信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将在规定时间内记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 ③信用信息的使用规则：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，采购代理机构将对投标人的信用记录进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标文件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标。 - (4)合同包6现场勘察要求 投标人应持单位介绍信前往采购单位进行现场勘察和技术交流（事先应与采购人联系），介绍信在采购人确认盖章后，带回作为参与投标的证明文件。未按要求现场勘察或未提供现场勘察证明文件的，按无效标处理。 |

附件1：合同包6评标办法

本项目采用综合评分法，分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

1、第一阶段进行技术商务部分的评标。开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行详细评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2、第二阶段进行报价部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分基础上计算出各投标人价格部分的得分。（计算结果保留小数点后2位数）。

3、推荐中标候选人。最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标供应商的综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中技术部分得分最高的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且技术部分得分相同的，则投标总价低的投标人将被排序在前；若上述均相同，则采取随机抽取法推荐中标候选人。

1.1各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分            满分40分

B：商务部分评分            满分15分

C：报价部分评分            满分45分

D：节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分

A和B部分的各项最终得分为各评标委员会成员评分去掉一个最高分、一个最低分后的算术平均值，并保留小数点后的2位数。

属于中小企业评审优惠内容及幅度

综合得分＝A+B＋C+D

注：A和B评分项中应提供相关资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内、其复印件应是清晰并加盖投标人公章及授权代表签字。

具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段进行技术商务部分评标 |  |  |  |
| A | 技术部分评分（满分40分） 注：按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即20分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 |  |  |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 | 27分 | 评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分27分；标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，有两个或两个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。标注“★”号的技术参数未提供佐证材料的每一项扣2分。 |
| A2 | 投标产品彩页佐证情况 | 3分 | 根据产品彩页资料原件（中文版）完整且能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得3分；无彩页资料原件但其复印件能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得2分；彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的技术参数及功能得1分；无提供彩页资料或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的技术参数及功能得0分。 |
| A3 | 投标产品配置及其他情况 | 2分 | 根据投标产品的主要设备（选用品质优，质量好）和对招标文件配置要求的响应情况，以及耗材、备品备件的响应承诺情况，由评委横向对比并在0～2分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| A4 | 现场视频 演示 | 8分 | A4.1现场视频演示内容： 序号; 演示内容; 分值. 1; 直流充电桩试验装置的主要设备、试验装置的搭建过程简介; 0-1分. 2; 系统软件核心、特色部分，如硬件设备及测试程序、项目的可编缉，报告可自动导出等功能; 0-1分. 3; 试验装置对直流充电桩进行自动测试，重点是附录1中序号5的所有项目，附录3互操作性测试所有项目、附录4通信协议一致性所有项目; 0-2分. 4; 试验装置对交流充电桩进行自动测试，重点是附录5互操作性测试所有项目; 0-2分. 5; 所有项目均应显示出测试结果及最终导出报告的内容; 0-2分. A4.2现场视频演示要求 （1）视频全部内容应配有专业技术人员同步讲解，图像、声音清晰明朗，实景拍摄，演示时间8分钟以内，超过8分钟即停止演示。 （2）投标人应将现场视频演示用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存，U盘或光盘应放在技术商务部分文件里,与技术商务文件一同递交。各投标人须在U盘或光盘上做好单位标识。 （3）未提供现场视频演示的，按无效标处理。 |
| B | 商务部分评分（满分15分）： 注:以下评分中，投标人均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分，原件备查。 |  |  |
| B1 | 投标人综合实力 | 2分 | 根据各投标人的经营年限、商业信誉、银行资信以及以往用户评价等因素由评委在0～2之间进行打分。 |
| B2 | 投标产品 业绩 | 3分 | 评委会根据各投标人提供的自2012年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准），投标人参与国家电网系统或质检系统充电桩试验系统（直流≥120kW，交流63A）的建设业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得0.5分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查，并提供采购人联系方式）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| B3 | 质保期 | 2分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得2分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| B4 | 技术培训 | 2分 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～2分之间进行打分。 |
| B5 | 售后服务 | 2分 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～2分之间进行打分。 |
| B6 | 售后支持 | 2分 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| B7 | 保修期后耗材、备品备件供应 | 1分 | 根据投标人在免费保修期后对耗材、备品备件供应（提供耗材、备品备件清单和单价）承诺情况，由评委横向对比并在0～1分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| B8 | 投标文件的制作 | 1分 | 评委根据投标人递交的投标文件制作排列是否有序、装订是否严密、是否便于评委审阅酌情在0～1之间进行打分。 |

| 第二阶段进行报价部分评标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 报价部分 评分 | 45分 | 对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=45% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 备注:关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度： 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与投标享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。 1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）； （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 （三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供以下证明资料： （1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》 （2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。 （3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】 （4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。 注：所投标产品为小型和微型企业的产品，投标人在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖投标人公章。】 |  |  |  |

| D | 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分标准 | 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%—50%（不含20%含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%（不含50%）以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。 |
| --- | --- | --- |
| 各投标人的最终得分为A+B+C+D |  |  |

附件2：其余合同包评标办法

本项目采用综合评分法，分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。

1、第一阶段进行技术商务部分的评标。开标一览表及报价部分投标文件在唱标后、商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行详细评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

2、第二阶段进行报价部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分基础上计算出各投标人价格部分的得分。（计算结果保留小数点后2位数）。

3、推荐中标候选人。最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人的综合得分，并按各合格投标供应商的综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。若有相同的最高得分，则其中技术部分得分最高的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且技术部分得分相同的，则投标总价低的投标人将被排序在前；若上述均相同，则采取随机抽取法推荐中标候选人。

1.1各部分评分分值分布如下：

A：技术部分评分            满分40分

B：商务部分评分            满分15分

C：报价部分评分            满分45分

D：节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分

A和B部分的各项最终得分为各评标委员会成员评分去掉一个最高分、一个最低分后的算术平均值，并保留小数点后的2位数。

属于中小企业评审优惠内容及幅度

综合得分＝A+B＋C+D

注：A和B评分项中应提供相关资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内、其复印件应是清晰并加盖投标人公章及授权代表签字。

具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段进行技术商务部分评标 |  |  |  |
| A | 技术部分评分（满分40分） 注：按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即20分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 |  |  |
| A1 | 技术规格及要求符合情况 | 35分 | 评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分35分；标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，有两个或两个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。 |
| A2 | 投标产品彩页佐证情况 | 3分 | 根据产品彩页资料原件（中文版）完整且能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得3分；无彩页资料原件但其复印件能佐证所投标产品主要的技术参数及功能得2分；彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的技术参数及功能得1分；无提供彩页资料或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的技术参数及功能得0分。 |
| A3 | 投标产品配置及其他情况 | 2分 | 根据投标产品对招标文件配置要求的响应情况，以及耗材、备品备件的响应承诺情况，由评委横向对比并在0～2分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| B | 商务部分评分（满分15分）： 注:以下评分中，投标人均需提供证明文件且在有效期内，否则不得分，原件备查。 |  |  |
| B1 | 投标人综合实力 | 2分 | 根据各投标人的经营年限、商业信誉、银行资信以及以往用户评价等因素由评委在0～2之间进行打分。 |
| B2 | 投标产品 业绩 | 3分 | 评委会根据各投标人提供的自2014年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类项目的销售业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得0.5分，满分3分。 【业绩材料须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人盖章验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。所提供文件如不能详细看清以上内容或未提供，则此项不得分；如提供虚假业绩，经核实，则视为无效投标。】 |
| B3 | 质保期 | 2分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标文件的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得2分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| B4 | 技术培训 | 2分 | 根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～2分之间进行打分。 |
| B5 | 售后服务 | 2分 | 根据投标人售后服务承诺、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等由评标委员会进行横向比较评议，并在0～2分之间进行打分。 |
| B6 | 售后支持 | 2分 | 根据投标人针对本项目提供的售后维护机构(应提供机构合法营业证明，地址说明)和技术人员 (应提供联系方式、职务、具体负责事项)配备情况在0～2分之间打分。 |
| B7 | 保修期后耗材、备品备件供应 | 1分 | 根据投标人在免费保修期后对耗材、备品备件供应（提供耗材、备品备件清单和单价）承诺情况，由评委横向对比并在0～1分之间进行评分，没有提供的不得分。 |
| B8 | 投标文件的制作 | 1分 | 评委根据投标人递交的投标文件制作排列是否有序、装订是否严密、是否便于评委审阅酌情在0～1之间进行打分。 |

| 第二阶段进行报价部分评标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 报价部分 评分 | 45分 | 对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=45% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 备注:关于中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度： 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与投标享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。 1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： （一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）； （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 （三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供以下证明资料： （1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》 （2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。 （3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】 （4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。 注：所投标产品为小型和微型企业的产品，投标人在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖投标人公章。】 |  |  |  |

| D | 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分标准 | 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%—50%（不含20%含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%（不含50%）以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。 |
| --- | --- | --- |
| 各投标人的最终得分为A+B+C+D |  |  |

- 一、说  明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的委托方，即福建省产品质量检验研究院。

2.2 “招标代理机构”系指组织本次招标活动的福建省闽咨造价咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的境内企业。

2.4“货物” 指由投标人按招标文件规定向用户单位所提供技术资料等。

2.5“服务” 系指招标文件规定卖方须承担的安装、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.6投标人未经用户单位许可，不得将中标项目转包给第三方。

3. 合格的投标人

3.1符合第二章投标人须知前附表第2项号各条要求。

4.投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 招标公告

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

6.2投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按招标公告中规定的提问截止时间前和载明的地址以书面形式送达福建省闽咨造价咨询有限公司。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分，具有约束力。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，同时在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面（传真）形式按投标人提供的电话或传真通知所有已购买标书的投标人；投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认，若在规定时限内未确认的视为默认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面（传真）形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人应对招标内容一览表所列的合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

详见第五章投标文件格式。投标人应结合第五章所给的格式和评标标准编制投标文件。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标保证金：投标人应按投标人须知前附表第5项所规定的时间提交投标保证金。并保证在2017年  月  日下午17：00前到达本公告提供的账户上，招标代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，超过时间不予确认。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力（本项目拒绝联合体投标）。

投标人应将基本存款账户开户许可证、交纳投标保证金的汇款凭证等的复印件附入投标文件中。投标人投标保证金转账账号应与开户许可证上基本存款账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，符合性审查不通过。

12.3投标保证金用于保护本次招标免受投标人行为而引起的风险。

12.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内,退回非中标候选人的投标保证金；在中标人签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内，中标人和中标候选人的投标保证金予以原额无息退还。

12.6投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.7发生以下情况投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.5条规定提交履约保证金的；）；

(3)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的编制

13.1投标人须按照本须知第10条规定编制投标文件。投标文件由报价部分和技术商务部分（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）两部分组成，报价部分文件需用A4幅面纸制作正本1份，副本4份，编制封面、目录、页码，装订成册；技术商务部分文件需用A4幅面纸制作正本1份，副本4份，编制封面、目录、页码，单独无线胶装成册；投标文件电子文本1份(采用WORD或EXCEL格式，用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存)，投标文件的二个部分储存在同一电子文本中。副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

13.2报价部分文件的密封和标识规定如下：

13.2.1报价部分文件的正本和全部副本包封在同一个包封内,并加盖投标人公章。封套上应写明的其他内容见本须知13.2.2条款。

13.2.2封套的封面上应标明：

（1）项目名称、招标编号和合同包号；

（2）投标文件内容（如报价部分）；

(3)投标人名称:

(4)投标人联系人及电话:

封套的封面上还应注明：于    年  月  日 之前（指本项目的开标日期及时间）不准启封；并写明投标人的名称。

13.2.3投标文件电子文本应放在报价部分文件里,与报价部分文件一同递交。

13.2.4封套的封口处均应密封并加盖投标人单位公章。

13.3技术商务部分文件的密封和标识规定同报价部分文件的密封和标识。

13.4投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在规定的地方签字并加盖公章（非投标专用章或业务章等，以下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.5除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.6 投标文件的纸质正本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.7全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签署证明或加盖校正章。

13.8未按本须知规定的格式填写编制投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.9所有资格证明文件复印件须注明”与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应按照本须知第13.2和13.3款的规定密封和标识后提交。未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。

14.2投标文件应在招标文件中规定的截止时间前送达；迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.3投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。修改的内容应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.4投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.5投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或招标代理机构将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标代表或采购人所派出的监标人检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序当场逐一拆封，由开标会唱标人宣唱，并由记录人记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标代表签字确认。

15.4投标人对开标有异议的，应当在开标现场提现，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为7人（含7人）以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、要求投标人进行澄清、评估和比较，并做出推荐中标候选人的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3 评标原则

评标活动按照客观、公正、审慎的原则。

16.4 评标

16.4.1开标程序结束后，实行两阶段评标。

第一阶段进行商务部分的评审，开标一览表及报价部分在投标文件商务部分评审结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评标委员会公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件商务要求的投标人。

第二阶段进行价格部分评审，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件商务要求的投标人进入第二阶段评审。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人。

16.4.2评标委员会应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审“对所有投标人的全部投标材料逐一进行独立审查和评价，并对评标意见承担个人责任；不得将某个投标人的投标文件由某一专家审查后，提出审查意见作为其他专家的评审意见。”的原则，客观、公正、审慎地对投标文件提出评审意见。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

16.4.3采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

16.4.4采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标方合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本章规定分为报价部分和技术商务部分的；未按本章规定进行无线胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的；

(2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未在规定的地方加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9)合同包6未按要求现场勘察或未提供现场勘察证明文件的；

(10)一个投标人不止投一个标；

(11)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(12)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(13)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.3 技术商务部分的评标结束后，评标委员会将对投标文件报价部分进行检查，以确定投标文件报价部分是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署。

17.4 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还。

17.5报价部分符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：

(1) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3) 投标人提交的是可选择的报价；

(4) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(5) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(6) 未按规定提交每页盖公章并装订成册的；

(7) 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8) 投标文件内容不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会对报价部分符合性审查及判定投标的响应性只根据投标文件报价部分本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构将在刊登本项目招标公告的媒介上发布中标公告，同时招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时将落标书面通知未中标的投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购代理机构将没收投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 七、招标项目的监督

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的进行全程监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.招标文件的解释

24.1本招标文件内容如果有前后不一致或矛盾之处，应以采购人和招标代理机构的书面解释为准。

25 质疑和投诉

25.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部20号令)及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，并提供相关证明材料。无论是质疑还是投诉，投标人均须对质疑或投诉内容及相关证明材料的真实性承担法律责任。

25.2  政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

25.3提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

①对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日起7个工作日内。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。对开标有异议的，必须在开标现场提出。

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

25.4投标人提出质疑时应当提交《质疑书》原件，并署名（加盖单位公章和法定代表人私章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：1）质疑人的名称、地址、电话等；2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；3）提起质疑的日期。

25.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购管理部门依法处理。

25.6被质疑的投标人须配合采购代理机构进行调查，被质疑人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

25.7质疑人对采购人或采购代理机构的质疑回复不满意的或未在规定时间内给予回复的，质疑人可向采购主管部门书面进行投诉。

25.8投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：1）一年内三次以上投诉均查无实据的；2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

附注：投标人出具的书面信函须加盖单位公章且署名，匿名信不予受理。

- 第三章  招标内容及要求

一、招标内容

（一）合同包1品目号1：实验室台、通风柜

1 主要用途

专用于对理化实验室通风系统及感观实验室进行改造，确保实验室安全的安全运行，并符合相关规定的要求。

2 配置要求

2.1 PP排毒柜1.8M（含柜体成套设备、手动调节风阀2套、电动调节风阀2套、风管、斜流风机1套、含防酸水回流设施、配电箱及弯头等其他设施，其中风管、风机等根据现场提供相应配置）                           2套

2.2 全钢排毒柜1.5M（含柜体成套设备、手动调节风阀3套、电动调节风阀3套、风管、斜流风机2套，配电箱及弯头等其他设施，其中风管、风机等根据现场提供相应配置）；                                             3套

说明：投标单位应根据招标要求和现场特点自行出具详细清单、单价及总价。2套PP排毒柜，位于实验室2楼，分开使用，顶层楼顶排风，总楼层4层，层高约3.3米；3套全钢通风柜，位于实验室2楼，并排使用，顶层楼顶排风，总楼层4层，层高约3.3米。

3技术参数及要求

3.1 落地式PP排毒柜：

3.1.1外形尺寸：1800mm×800mm×2350mm。

3.1.2结构要求：落地式，分上下柜，下柜采用双门底柜。

3.1.3 面风速要求：0.4-0.6m/s。

★3.1.4采用厚 8mm 进口瓷白色 PP 制作，要求耐酸碱性能优异。台面：台面采用进口 12mm PP 板制作或陶瓷板，要求耐酸碱性能优异。

3.1.5导流板：采用 8.0mm 进口瓷白色 PP 板，带合成架 PP 旋钮。

3.1.6视窗：采用 5mm 复合钢化安全玻璃。

★3.1.7平衡：采用无段式平衡砝码设计，视窗可停在任一位置。

3.1.8 插座：于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。除有特别说明外,所有电源插座均为3线,10 A, 220 V万用型。

3.1.9照明：采用隐藏式 30W 日光灯。

3.1.10杯槽：耐酸碱一体成型PP杯槽1个,出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯、堵臭装置。

3.1.11水龙头：实验专用单口化验水龙头，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化处理，抗腐蚀、耐酸碱。

3.1.12 排毒柜配置给排水、照明与动力配电, 预留气体管阀接口；确保软管衔接时的紧密；曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂。

3.1.13噪音：系统运行后，排毒柜本身的室内噪音不得高于60分贝，并符合国家相应技术标准要求。

3.1.14 含防酸水回流设施。

3.2落地式全钢排毒柜

3.2.1 外形尺寸：1500mm×800mm×2350mm。

3.2.2结构要求：落地式，分上下柜，下柜采用双门底柜。

3.2. 3面风速要求：0.4-0.6m/s。

★3.2.4全钢双层结构，柜体主材：1.2mm实验室专用优质冷轧钢板；内衬材料：除有其它经特殊指定外，应采用优质理化板；内衬材料表面光滑而且为白色或类白色,厚度不得少于5mm。

3.2.5导流板：与内衬材料一致,引导通风柜气体排出柜外。

3.2.6所有通风柜内部的连接装置都需隐藏布置，并抗腐蚀，无外露的金属部件。

3.2.7内维修门不需要工具就可拆卸，方便操作人员对通风柜检修和维护。

3.2.8喷涂：环氧树酯粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，颜色可根据标准色卡由用户统一选择。

3.2.9台面：排毒柜工作台面应采用至少25mm厚的一体成型优质环氧树脂或陶瓷台面板。

3.2.10视窗：使用厚度5mm的双层夹胶安全玻璃，能够轻松上下移动。

★3.2.11调节门为单片式垂直调节门，当施力停止时能稳定的停留在行程中的任一位置。

3.2.12平衡系统有砝码、滑轮、铰链等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。

★3.2.13照明灯具应安装于通风柜上部外侧，对通风柜内提供照明，并通过防爆玻璃与通风柜内部隔离；灯罩应为防腐防爆灯罩，内置安装。

3.2.14于正面操作面板上至少装设3组电源插座。除有特别说明外，所有电源插座均为3线，10A，220V国标。

3.2.15杯槽：耐酸碱一体成型聚丙烯材质杯槽1个，出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯、堵臭装置。

3.2.16 排毒柜配置给排水、照明与动力配电，预留气体管阀接口；确保软管衔接时的紧密；曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树酯粉末静电喷涂。

3.2.17 底柜柜体为全钢双门底柜。底柜后方应具备容易拆装的背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。

3. 3 斜流式排风机

3.3.1符合国家标准要求的产品，其形式/材料在类似工作条件下运行的时间不低于5年。

3.3.2 具有防腐性，不易老化，机械振动小，噪音低，运转平稳等特点。

3.3.3 风机由叶轮、机壳、电机、支架等组成，叶轮和电动机直接传动。

3.3.4 风机噪音小于80dB。

4、 维修质保

4.1 供货方负责销售和售后服务，质保期为经最终验收合格后2年，无论质保期内外，响应时间不超过48小时。

5、交货地点：用户指定地点

6、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（二）合同包1品目号2：实验室台、通风柜

1 主要用途

专用于对理化实验室通风系统及感观实验室进行改造，确保实验室安全的安全运行，并符合相关规定的要求。

2 配置要求

2.1、PP排毒柜1.5M（含成套设备、手动调节风阀1套、电动调节风阀1套、风管、斜流风机1套、含防酸水回流设施及弯头等， 其中风管、风机等根据现场提供相应配置） 1套

2.2、台面式万向罩（含成套设备台面式万向罩8套、手动调节风阀8套、电动调节风阀8套、风管、斜流风机2套）                            1组

2.3、实验台 （含结构架与台面）                           8米

2.4、品偿桌（单人位品偿桌带隔离屏风，桌子规格尺寸:1000×500×800，屏风尺寸：800×1200mm）                                          3套

2.5、传递窗（订制）                                      3个

2.6、不锈钢水槽（含水槽柜、不锈钢水槽、水龙头（单口）、防臭存水弯及连接件等）                                                         4套

说明：投标单位应根据招标要求和现场特点自行出具详细清单、单价及总价。PP排毒柜，位于实验室2楼，分开使用，顶层楼顶排风，总楼层4层，层高约3.3米；

3技术参数及要求

3.1落地式PP排毒柜：

3.2.1外形尺寸：1500mm×800mm×2350mm。

3.2.2结构要求：落地式，分上下柜，下柜采用双门底柜。

3.2. 3 面风速要求：0.4-0.6m/s。

★3.1.4采用厚 8mm 进口瓷白色 PP 制作，要求耐酸碱性能优异。台面：台面采用进口 12mmPP 板制作，要求耐酸碱性能优异。

3.1.5导流板：采用 8.0mm 进口瓷白色 PP 板，带合成架 PP 旋钮。

3.1.6视窗：采用 5mm 复合钢化安全玻璃。

3.1.7平衡：采用无段式平衡砝码设计，视窗可停在任一位置。

3.1.8 插座：于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。除有特别说明外,所有电源插座均为3线,10 A, 220 V万用型。

3.1.9照明：采用隐藏式 30W 日光灯。

3.1.10杯槽：耐酸碱一体成型PP杯槽1个,出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯、堵臭装置。

3.1.11水龙头：实验专用单口化验水龙头，表面喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化处理，抗腐蚀、耐酸碱。

3.1.12排毒柜配置给排水、照明与动力配电, 预留气体管阀接口；确保软管衔接时的紧密；曝露于柜内的水、气出口金属部件表面均应以耐蚀环氧树脂粉末静电喷涂。

3.1.13噪音：系统运行后，排毒柜本身的室内噪音不得高于60分贝，并符合国家相应技术标准要求。

3.1.13 含防酸水回流设施。

3.2台面式万向罩:

3.2.1 结构要求：三节式，桌面式安装。

★3.2.2 伸缩管：Φ75铝合金无缝钢管；关节：高密度黑色PP材质旋转关节，PP关节松紧旋扭，易拆卸、重组及清洗；独有360°旋转装置，可自由旋转平面任意角度。

3.2.3关节密封圈：不易老化且低磨擦处理环型橡胶关节接合垫圈。

★3.2.4气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

3.2.5气罩：透明PMMA材质，圆形半碗状。

3.2.6 固定底座：采用高品质1.2mm +/- 0.07mm冷轧钢板焊接成型，安装方便、牢固不易变形。

3.2.7 抽风方式：下抽风方式。

3.3电动模拟量调节阀

★3.3.1 模拟量电动风阀材质采用PVC或镀锌钢制内喷氟碳漆，符合国家标准要求的产品，其形式/材料在类似工作条件下运行的时间不低于5年。

3.3.2 电源：DC24V,0~10V或者4-20mA模拟量控制。

3.3.3 执行器0-90度运行时间小于45S，扭矩6NM-10NM。

3.4斜流式排风机

3.4.1符合国家标准要求的产品，其形式/材料在类似工作条件下运行的时间不低于5年。

3.4.2 具有防腐性，不易老化，机械振动小，噪音低，运转平稳等特点。

3.4.3 风机由叶轮、机壳、电机、支架等组成，叶轮和电动机直接传动。

3.4.4 风机噪音小于80dB。

3.5实验台

3.5.1采用组件框架承重结构，柜体为移动式，包括抽屉及实验柜；宽度800mm；高度750mm。

3.5.2 材质：钢制框架与柜体，表面环氧树脂喷涂；饱和环氧树脂台面。

★3.5.3 结构架：环氧树脂喷涂冷轧钢板扳金加工结构架，截面尺寸：80*40mm；钢材厚度：1.5mm；柜体：全钢结构，表面环氧树脂喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体采用高品质1mm+/-0.07mm冷轧钢板，拉力强度>270N/mm2,表面均经酸洗及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um，柜体为移动式，各个柜体可以单独或组合使用，单元柜体含单门柜和三抽柜，带安全制动装置。

3.5.4柜门/抽屉面板：环氧树脂喷涂优质冷轧钢材质，防化、防潮、耐高温以及耐磨，双层设计，中间填充有隔音材料，柜门上边成 45度角，方便各柜体功能标示，柜门内侧装有防撞贴。

3.5.5 门合页：磨砂SUS304不锈钢材质，合页长度与门同高，非焊接方式将门合页和柜体及柜门固定，打开角度为180度。

3.5.6手抽：D型，圆形截面一体成形，SUS304不锈钢材质，易清洁。

3.5.7 层板：环氧树脂喷涂冷轧钢材质，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于10kg，层板成品厚度：20mm。

3.5.8 抽屉装置：内嵌式带阻尼关闭器滑轨，两节式缓冲闭门设计。或重负荷包夹式滑轨，尼龙滚珠，自闭结构设计。可以保护柜体内所承载物体不因关门力太大而受到不必要的损失，运动负重≥25kg（≥100000次）。

3.5.9台面：环氧树脂台面板，面板材质均一，台面厚度要求：≥15mm

3.6品偿桌：单人位品偿桌带隔离屏风， 桌子规格尺寸:1000×500×800，屏风尺寸：800× 1200mm）。

3.7传递窗：订制，304不锈钢材质，尺寸：500×500×500 mm。

3.8不锈钢水槽：含水槽柜、不锈钢水槽、水龙头（单口）、防臭存水弯及连接件等，尺寸：500×500×850 mm， 304不锈钢（1.2mm厚） 。

4、 维修质保

4.1 供货方负责销售和售后服务，质保期为经最终验收合格后2年，无论质保期内外，响应时间不超过48小时。

5、交货地点：用户指定地点。

6、交货时间：中标供应商提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

（二）合同包2品目号1：食品包装材料透气测定仪

1、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法  压差法》

JIS k7126-1-2006《 plastics -- film and sheeting -- determination of gas-transmission rate -- part 1：differential-pressure method》

ASTM D1434 - 82(2015)《Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of Plastic Film and Sheeting》

2、技术指标：

★2.1、采用差压法测试；低压室测压装置的准确度不低于6Pa；低压室中的压力能达到≤10Pa；高压气体能在（1.0～1.1）×105Pa范围内恒定；

★2.2、压力传感器精度：0.25级；

★2.3、测试腔≥3个，可以同时测量，每路独立，独立传感器与温度传感器；测试头和传感部分各自设置温度传感器，进行温度调节；

2.4、可测试氧气以外的多种气体。（Air, N2, H2, CO2, He，甲烷等）；

2.5、测试部和压力传感器均有温度传感器，可以进行温度修正，得到正确的渗透率；

2.6、试样尺寸：1）50mm×50mm（测量部分直径30±0.5mm）；

2) 90mm×90mm（测量部分直径70±0.5mm）；

★2.7、3腔具有A型与B型

A型：0.1～100[fm/Pa.s],低压：0～1.33kPa，高压：0～200 kPa；

B型：0.1～1000[fm/Pa.s],低压：0～13.3kPa，，高压：0～200 kPa；

2.8、低压侧压力传感器 、采用稳定波形磁控管绝对压机型的传感器；

2.9、测量内容：透气率，透气系数；

2.10、数据处理和控制：计算机及软件，能够自动判定气体渗透的稳定状态的功能；

2.11、温度传感器符合Pt100 Ａ级；

2.12、具有控温循环系统；

2.13、提供计算机软件：启动画面 （须提供画面截图）；

2.14、提供计算机软件：试验条件输入（须提供画面截图）；

2.15、提供计算机软件：测定画面 （须提供画面截图）；

2.16、提供计算机软件：数据画面 （须提供画面截图）；

2.17、提供计算机软件：数据一览画面 （须提供画面截图）；

2.18、提供计算机软件：环境设定画面（机械定数）（须提供画面截图）；

2.19、真空泵：油回转真空泵能到达压力6.7×10-2 Pa，100V 50/60Hz 7/6A；

2.20、温水循环槽：最大流量为8L/min，内容量≥8.4L，100V 50/60Hz 12A。

3、设备必备配置：

3.1气体渗透率试验仪；

3.2液晶商务台式电脑一台；CPU双核3.0GHz及以上,22寸显示屏，内存2GB及以上，硬盘250GB及以上，激光打印机一台；

3.3安装软件及操作说明一套；

3.4温度控制水箱一台；

3.5真空泵一台；

3.6真空脂；

3.7Ф70mm，Ф30mm的滤纸、密封圈，Ф30mm圆环及滤纸修正版；

3.8真空泵油，真空软管，隔热热水用软管。

4、合同及验收要求

4.1签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

4.2仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

4.3仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.4质保期：两年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费，如密封圈、软管等)，终身维护，软件终身免费升级。

4.5供货方应随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

4.6保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

4.7免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

5、交货时间：合同生效后90个日历日内交货安装调试完毕并交付使用。

6、交货地点：用户指定地点。

（三）合同包3品目号1：生物降解塑料生物降解率试验系统

一、需满足检测标准情况：

需符合的方法标准：

材料需氧生物分解能力试验主要依据的试验方法是GB/T19277.1-2011 《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》、GB/T 18006.2-1999 《一次性可降解餐饮具降解性能试验方法》和ISO14855-1：2005 《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》

需符合试验的产品标准：

可降解塑料产品标准主要有GB 18006.1-1999，GB/T 20197-2006，GB/T27868-2011，GB 29646-2013，GB/T 32366-2015，GB/T 28018-2011、GB/T 29284-2012、QB/T 2670-2004、QB/T 2461-1999、GB/T 21661-2008、GB/T 31124-2014等，覆盖了所有的生物降解塑料及其产品，是测定塑料生物分解能力的必检项目，同时也是可降解塑料环保要求的必检指标。

二、主要设备要求

1、测定仪总体要求：

1.1采用全闭环设计，能够根据人机工程设定的要求，自动调整取样流量，进表流量，回路流量及相关信息，所有调节必须采用PID动态调节；

1.2 ★系统采用模块化设计，能够在需要时拆解为不同模块单元，需要使用时在60分钟内完成安装部署，设备安装于一体机柜内便于移动；

1.3 该测定仪由供气系统、堆肥试验系统、分析系统和软件系统四部分组成。

2、技术要求：

2.1供气系统：

供气系统主要包括1套吸收装置、1台气泵、1套湿度控制装置和9个流量控制系统组成。

（1）气泵

①能提供气体流量≥5000ml/min；

②供气稳定，能够根据系统及用户要求，通过人机界面设定流量，调节系统整体进气量情况，调节精度≤±5ml；

③系统能够设定流量报警，报警信息为设定流量值超出5%或低于5%时均报警。

（2）吸收装置

- 空气过滤器，用于过滤进入洗气罐的空气，内置不大于0.5μm过滤芯，滤芯采用PTFE材质，可通过超声波清洗。

- NaOH洗气罐，体积≥10000mL，带有进气及出气口，可以进行加液操作，允许用户设定使用时间及报警操作，气体发泡装置应至少覆盖洗气罐底部60%以上面积。

- Ba(OH)2洗气罐，体积≥500mL，带有进气及出气口，可以进行加液操作，允许用户设定使用时间及报警操作，气体发泡装置应至少覆盖洗气罐底部60%以上面积。

（3）湿度控制装置

湿度控制装置分为两部分，一部分位于气泵前，用于对洗气后的空气进行除湿，用以保护气泵能长时间正常运行；一部分位于流量控制系统之前，用于对试验气体进行湿度调节，以达到试验运行要求。

- 干燥冷却器，可根据要求对冷却量进行调节控制，冷却温度可设定，温控精度不大于±0.1℃，该设备重量＜5KG，需投标方提供详细外观尺寸及重量；

- 冷凝泵，对于冷却干燥后的冷却液进行排出，排液量不低于600ml/h；

- 洗气瓶，带有进气及出气口，带有气体发泡装置，能够有效增加气体与液体接触面积。

（4）流量控制

- 流量调节阀，可调范围不小于0-1000ml/min，可对进样气体进行线性调节，具有一定的耐腐蚀特性；

- ★流量计，可调范围不小于150-1000ml/min，显示精度≤5%。

2.2堆肥试验系统：

堆肥试验系统主要包括1台水浴装置、9套试验瓶。

（1）水浴装置

- 可同时放置至少9套试验瓶，需匹配试验瓶，根据试验瓶外观制造，并提供独立的密封空间；

- 试验瓶放置于水浴装置中，水浴部分应高于瓶身70%；

- ★加热温度可设定在40-80℃，加热装置均匀分布，温控精度±1℃，温度均匀度±2℃，温度波动±2℃；

- 带烧干报警及温度报警，带自动补水功能。

（2）试验瓶

- 9个试验瓶为平行配置，包括3个样品瓶，3个参比瓶和3个空白瓶。

- ★采用具有良好稳定化学特性的实验级避光玻璃制造（高硼硅材料，提供材料证明，不接受镀膜玻璃及药品玻璃），深色瓶身，容积≥3000mL；

- 带有进气及出气口，进气口分布于样品底部，能够有效且较为平均的将气体送至样品各部分，进气及出气部分带有手动关断阀。手动关断阀材质为玻璃及PTFE材质，能够随瓶身一同进行震荡。

2.3分析系统：

分析系统主要包括1套进气过滤和湿度控制系统、1套进样切换系统、1套精密流量测定系统和1台红外二氧化碳测定仪组成。

（1）进气过滤和湿度控制系统

该系统主要用于测试气体的除湿和过滤，保护精密流量测定系统和测试仪器的正常使用。

- 过滤器，用于过滤测试气体，内置不大于0.2μm过滤芯；带有时间报警；能够设定过滤器的过滤使用时间；

- 冷凝系统，对于冷却干燥后的冷却液进行排出，排液量不低于600ml/h；压缩机温控精度为≤±0.1℃，并能够显示过去30分钟的温度曲线图；

- 冷凝报警器，当进入仪表的样气产生冷凝液时，能够及时报警并保护分析系统。

- 进样切换系统

- 根据系统设定，按相应顺序自动切换不同试验瓶气体进入测定仪，进样测定时间范围可调节，可调节时间不小于0-60min。

- 其余试验瓶气体进入旁通回路排空，避免不同试验瓶气体对测试回路产生干扰。

- 电磁阀响应时间≤200ms，每次均能适应至少连续8个月工作时间。

- 与样气接触部分需采用耐腐蚀材质。

（3）精密流量测定系统

- 流量计量程不小于0-500ml/min；精度不小于满量程±0.1%，读数精度不小于±0.3%，量程比不小于1:100；

- 响应时间≤50ms；

- 重复性≤满量程±0.2%，稳定性≤1%/年；

- 工作压力范围不小于0.2-11bar abs.，压力敏感性不大于0.2%/bar；

- 能够根据设定要求进行流量设定及自适应调节，调节精度±0.5ml；

- 具有报警功能。

（4）红外二氧化碳测定仪

- 设备检测量程≥0-5000ppm，分辨率≤0.1ppm，线性误差≤2%FS，检测精度≤1%FS；

- 响应时间：T90＜2s（60L/h流量）；T90＜1s（180L/h流量）；

- 工作温度范围不小于5℃～45℃，工作湿度范围不小于0～95%RH。

2.4软件系统：

该系统需考虑人机操作友好，可以直接进行测试参数的设置、测试程序的开始与结束、测试工作站状态，查询试验相关参数和数据。

- 可设置参数包括但不限于：气泵总流量、水浴温度、试验瓶湿度、进样切换时间、进样切换顺序等。

- 对气体流量进行记录，并根据测量出来的CO2含量进行积分计算，并获得图表；

- 对恒温水浴系统进行控制，显示实时温度等相关信息，对于缺水、超温等信息报警提示；

- 对相关可采集数据，采集频率不小于1次/s；

- 试验数据可导出成csv或txt文件；

- 能实时保存未完成试验数据，保存频次不小于1次/h。

三、合同及验收要求

1.签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

2.仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训。

3.仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作。

4.服务承诺：2年内免费维修(包含所有配件更换，如电磁阀、传感器等)，终身维护，软件终身免费升级。

5.供货方随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。维修产生的路费及住宿费由供方承担。

6.保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

7.定期回访用户，每年保证2次上门回访(包括上门维修)，指导用户保养维护试验设

8.免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

四、交货时间：

(1)合同签订后90个日历日内设备制造完成，由采购人到设备生产现场初步验收。

（2）初步验收后90个日历日内完成实验台安装调试完毕并验收合格交付使用。

五、交货地点：用户指定地点。

（四）合同包4品目号1：水泵试验系统

1前言

本项目位于福建省产品质量检验研究院马尾基地C栋厂房内长6.5m，宽4.6m，高3.5m的区位，采用开式回路进行台位设计。

本系统本着先进适用、安全可靠、尽量缩短建设周期为原则实行工程总承包，包括设备供货、设备安装、设备及系统调试、样机试验，培训直至交付使用。采用高精度的检测仪表和计算机相结合的测试与数据采集系统，测试系统应具备自动采集数据、数据传输、数据显示、数据分析处理和自动生成测试报告等功能。

2试验系统任务

2.1 试验纲领

水泵测试种类包括：离心泵、混流泵、轴流泵、旋涡泵、螺杆泵，磁力泵等微型电泵、井用潜水泵、污水污物潜水泵、小型潜水泵等。

口径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100；

电压：三相380V50Hz/60Hz；

单相220V/50Hz/60Hz、 110V/50Hz/60Hz；

配套电机功率：0.25~7.5kW；

流量：0~100m³/h；

扬程：0~100m。

2.2试验任务

主要承担小型通用水泵性能和汽蚀试验，水泵试验台设在室内，占地约6.5m*4.6m。试验回路采用GB/T 3216-2005标准中开式试验台进行设计，包括试验平台、水箱、吸入管路系统、吐出管路系统及管道支架，电动阀门、电控柜等组成。

3设计依据

3.1 适用技术标准

GB/T 3216—2005  《回转动力泵  水力性能验收试验  1级和2级》

GB/T 18149-2000 《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范 精密级》

GB/T 12785-2014  《潜水电泵  试验方法》

JB/T 8091-2014  《螺杆泵试验方法》

GB/T 3214—2007  《水泵流量的测量方法》

GB/T 24674-2009  《污水污物潜水电泵》

GB/T 25409-2010  《小型潜水电泵》

GB/T 2816-2014  《井用潜水泵》

GB 150-2011     《压力容器 第1部分：通用要求》

GB 150.1~150.4-2011    《压力容器》

JB/T 8645-2011 潜水螺杆泵

CJ/T 472-2015 潜水排污泵

JB/T 8857-2011离心式潜污泵

CJ/T 3060-1996潜水轴流泵

JB/T 10608-2006混流潜水电泵

JB/T 10179-2016 混流式、轴流式潜水电泵

GB4706.1-2005  《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB4706.66-2008《 家用和类似用途电器的安全 泵的特殊要求  》

4设计原则

要求设计严格遵循以下设计原则：

4.1 严格按照国家标准及用户的要求进行设计，保证设计符合相关法律、法规、技术标准的要求。不断优化设计方案，精心设计，竭诚服务，向用户提供符合要求的产品。

4.2 以先进可靠、经济实用为原则，积极采用成熟可靠的先进技术，选择经济实用的先进设备，参考已有的成熟经验，确保试验系统安全运行。

4.3 采用计算机自动数据采集及数据处理系统，重点保证试验数据获取、采集、分析处理客观真实，且具备较高的试验控制、测试的自动化程度。

5试验项目及方法

本系统测量精度达到GB/T 3216《回转动力泵 水力性能验收试验1 级和2 级》中规定的1级精度要求。

各被试泵试验项目及方法按照适用国标执行，主要内容包括：

（1）流量的测量；

（2）扬程测量；

（3）泵效率测定；

（5）转速测量；

（6）泵输入功率测量；

（7）汽蚀试验

（8）电机的空载试验、负载试验、温升试验

（9）非正常试验(GB4706.66-2008第19章)

（10）耐潮湿试验(GB4706.66-2008第15章)

（11）泵体静压试验

6系统方案

试验管路系统方案如下：

本系统采用开式试验回路设计。主要由吸入管路系统、吐出管路系统、水箱、管道支架及试验平台组成。与设备、阀门等配套的管道法兰均按PN=2.5Mpa选用

6.1吸入管路系统：

入口管路系统由入口测压直管段、吸入侧调节阀、吸水管段及管件组成。

6.1.1入口测压直管段：

本系统开式试验回路中汽蚀试验是采用改变入口管道阻力（即调节入口阀门）的方法，这时入口节流阀处于任何开度的状态，则入口直管段长度L应不小于12D。

入口直管段的直径应与泵进口同直径，并在离泵进口法兰的上游2D的直管段处开设取静压孔。取静压孔的数量：对于精密级和1级精度，在测量截面处开设4个，并沿圆周方向对称布置。

6.1.2吸入侧调节阀

阀门结构：单座/套筒调节阀；

材质：304不锈钢材质阀体及阀芯；

执行机构：电动+手动调节；

承压等级：PN16（即1.6MPa）；

口径：DN25、DN50、DN100；

数量：以上口径各1个，共3个。

6.1.3吸水管段及管件：

为方便对接不同口径的水泵，需另行配置入口连接配件：

配件1：DN100-DN50变径、DN50直管段、DN50快速接头及DN15、DN25、DN32、DN40、DN50共计5个测压段；

配件2：DN100-DN65变径+DN65测压段；

配件3：DN100-DN80变径+DN80测压段；

配件4：DN100测压段。

吸入管路通过金属软管调节高度。

吸水管段及管件，过流部分均采用304不锈钢材质，非过流部分可采用碳钢材质。

6. 2吐出管路系统：

吐出管路系统由出口水平测压直管段、流量测量段、流量调节阀、吐水管段及管件等组成。

6.2.1出水测压直管段

出水水平测压直管段长度不论是精密级、1级还是2级，均不小于4D，并与被测泵出口同直径，在离被测泵出口法兰下游2D处取静压孔。取静压孔数量及布置同吸入管路系统。与吸入管路系统相同之处还有同样配置规格一致的一套连接配件。

与吸入管路系统相同之处还有同样分DN25、DN50、DN100三个分支。各分支覆盖口径范围、配置变径水平变径测压直管段也与吸入管路系统相同。

而区别之处在于出水测压直管段对接口有3处。与潜水泵对接、与水平出水被测泵对接、与垂直出水被测泵对接。根据实际被测泵样式，开关手动球阀进行选择。

手动球阀均采用304不锈钢阀体及阀芯材质，PN25承压等级。

6. 2.2流量测量段

结合本系统被测泵口径范围广的特点及测试站对流量测量精度高的要求，本系统流量测量段口径将分DN15、DN25、DN40、DN65及DN100五个分支。

DN15分支用于测量DN15口径被测泵流量；

DN25分支用于测量DN25口径被测泵流量；

DN40分支用于测量DN32、DN40口径被测泵流量；

DN65分支用于测量DN50、DN65口径被测泵流量；

DN100分支用于测量DN80、DN100口径被测泵流量。

根据实际被测泵流量范围，开关手动球阀选择相应分支进行流量测量。

流量计前后直管段根据采用的流量计具体要求而定，一般直管段长度为前10D后5D。

手动球阀同样采用304不锈钢阀体及阀芯材质，PN25承压等级。

6. 2.3流量调节阀

阀门结构：单座/套筒调节阀；

材质：304不锈钢材质阀体及阀芯；

执行机构：电动+手动调节；

承压等级：PN25（即2.5MPa）；

口径：DN25、DN50、DN100；

数量：以上口径各1个，共3个。

除以上3个电动+手动一体流量调节阀外，再增加一路DN80截止阀可在特殊情况下作为旁路配合使用。

以上4个阀门将在测试中搭配使用，通过精密算法电动或手动调节流量。

6. 2.4吐水管段及管件

吐水管段及管件，过流部分均采用304不锈钢材质，非过流部分可采用碳钢材质。法兰承压等级采用PN25（即2.5MPa）。

6. 3水箱：

本系统水箱设计蓄水容量不少于18m3，双层保温结构设计，选用304不锈钢材质制作。

水箱上配备带4~20mA远程功能的磁翻板液位计。并配置电加热器，加热器功率为三相市电电源接入，功率为30kW和60kW电加热器各一套。

水箱边上制作钢爬梯，顶部制作钢平台，可在测试潜水泵时，方便工作人员上下及作业。钢平台应做适当的防护，防止人员摔倒。

水箱四周应有温度传感器口、液位计口、放水管道、溢流口等。

应配置至少两个以上水温热电阻，监测水箱内液体温度。温度调节范围：20-80°C，控温精度±5°C

6. 4管道支架：

本系统管道支架均采用碳钢材质制作。

6. 5试验台场地：

试验台场地：长6,5m宽4.6m高3.5m；墙体材料采用轻质隔墙，由于要求室温可控，室内为封闭空间，要求与现有建筑协调，外墙刷白，并留有玻璃观察窗，内墙墙体做防水措施。潜水泵开口的对应屋顶部位设计为移动式，方便试验样机吊装。为能够控制测试现场环境温度、噪声，试验台场地配备冷热空调用于控制环境温度，温度可控制在（15-25）℃，控制精度±2℃。潜水泵开口处对应的屋顶部位设计为可电动开闭式，方便试验样机吊装。

场地内配置标准槽铁基础测试平台（1m*2m*0.2m）固定在地面上，配压板、压块、垫块联轴器等，利用系列垫块调节安装高度。

7. 项目需求描述

以下为采购人对本项目招标需求内容的详细描述，投标人在投标书中应逐条响应，并进行详细描述，同时列出偏离表。

7.1设备及技术规格

本次项目由投标人负责供货设备设计、供货、安装、调试，直至使用。

投标人供货设备清单如下：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格型号 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集及设备控制系统 |  | 见7.1.1条 | 1套 | 质检院马尾基地 |
| 2 | 计算机测控系统 |  | 见7.1.2条 | 1套 | 质检院马尾基地 |
| 3 | 水泵自动测试软件 |  | 见7.1.3条 | 1套 | 质检院马尾基地 |
| 4 | 配电系统 |  | 见7.1.4条 | 1套 | 质检院马尾基地 |
| 5 | 测量仪表 | 压力变送器 | 见7.1.5条 | 8台 | 质检院马尾基地 |
|  |  | 电磁流量计 |  | 5台 | 质检院马尾基地 |
|  |  | 功率分析仪 |  | 1台 | 质检院马尾基地 |
|  |  | 转速测量仪 |  | 1台 | 质检院马尾基地 |
|  |  | 自动试压泵及压力罐 |  | 1台 | 质检院马尾基地 |
| 6 | 管道系统及水箱等附件 |  | 见6.1条～6.4条 | 1套 | 质检院马尾基地 |
| 7 | 试验台场地配套 |  | 见6.5条 | 1套 | 质检院马尾基地 |

7.1.1数据采集及设备控制系统：

系统功能

数据采集部分主要完成对水泵进出口压力、流量、扭矩、转速、电机输入功率、电机绕组温度、电阻、水温、水箱液位、调节阀阀位信号；设备控制部分主要完成对水泵启动设备的启停控制及水泵进出口调节阀阀位调节控制。

系统构成

该控制系统核心部分采用可编程控制器（即PLC）模块化组成。包括中央处理器CPU、模拟量输入模块AI、模拟量输出模块AO、数字量输入模块DI、数字量输出模块DO、串口通讯模块CP。模块数量根据附表一点位清单配置。

模拟量输入、输出通道（含备用）均配置信号隔离器以保证工艺参数信号采集不受干扰。且由于自备通讯仪表较多，为保证采样周期串口通讯模块一对一配置。

机柜采用立式仿威图柜，尺寸合理设计。

主要元器件如继电器、小型断路器、信号隔离器、24VDC直流电源、交换机等采用国产/合资优质名牌产品。

7.1.2计算机测控系统：

计算机上位机主要用于显示测试系统工艺参数、设备运行位置及状态，并可在上位机上完成对启动设备的启停操作及阀门的调节操作。

计算机上位机与数据采集及设备控制系统之间采用以太网通讯协议进行联接，由不间断电源UPS、工业控制计算机及人机界面组成。

不间断电源UPS选用合资/国产知名品牌产品，容量6kVA，在断电情况下，后备电池可持续工作30min以上。

工业控制计算机选用选用知名品牌系列产品，显示器选用知名品牌21英寸液晶显示器；处理器类型至少Intel酷睿i5，标称主频2.66 GHz及以上，内存容量4 GB 及以上，硬盘容量500GB及以上，光驱DVD-ROM及以上，Win7系统。

7.1.3水泵自动测试软件：

软件至少包含以下功能功能

用户管理：

编辑、新增、删除用户；

用户权限管理，分浏览权限、操作权限、管理权限。

参数设置：

可选择扭矩法或电测法计算水泵输入功率；

可根据国标中关于容差系数的规定选择1级、2级或自定义设置容差系数；

可根据国标相关于同一量重复测量之间变化限度的规定选择1级、2级或自定义设置测量读书组数及每一量最小最大读数之间的差值范围；

可选择相应仪表作为工艺参数采集的来源，如选择对应口径的电磁流量计作为流量信号采集来源、对应量程的压力变送器作为压力信号采集来源等；

可在实测转速与额定转速不一致时，根据转换公式自主转换，且公式内系数可进行自定义设置；

可在特定情况下对采集参数进行修正；

提供阻力系数和电机效率的输入接口；

提供大气压力、环境温度、介质密度、运动粘度等常规参数输入接口。

测试管理：

在性能试验时，保证点的个数可以在1~5个点之间设置；

在汽蚀试验时，测试点的个数可以在1~5个点之间设置；

在空载试验、负载试验、运转试验、温升试验时，可对采集间隔时间及时间范围进行自定义设置；

参数采集时，显示同一采集点重复读数组数，并计算最大最小值偏差，若大于国标中规定值需文字提示；

采用最小二乘法进行曲线拟合，曲线拟合次数可自定义设置；

可生成泵的特性曲线、电动机工作特性曲线、温升试验曲线、堵转特性曲线、堵转电流电压对数曲线；

提供测试结果与原始数据的换算关系；

可根据水温自动调整介质密度、气压压力参数；

除通过智能水泵试验系统自动采集工艺参数外，还提供人工输入原始数据或通过Excel导入数据，自动分析计算并生成报告的功能。

测试报告：

测试报告版面规整、简洁，按照用户提供模板生成测试报告；

测试报告分为中文、英文、中英文对照版，可根据需要选择；

测试软件提供公制、英制两套单位体系，用户可以选择使用；

测试报告中的水泵特性曲线，可以根据转速、叶轮直径及叶片角度的改变而自动调整；

在测试时，需根据GB/T 3216标准，对不确定度进行分析。包括：随机不确定度、系统不确定度和总测量不确定度。测试完成之后，可自动生成不确定度分析报告；

在工控机上安装数据库，根据试验编号对试验原始数据、工况参数等数据保存，可随时调用数据。

7.1.4配电系统

电气部分回路分两部分：测试回路及加热器回路。

测试回路：系统配置一条输出正弦波形的变频电源回路，采用直接启动方式。并在回路中串入电测法测功使用的功率分析仪。，电压采样点可根据测试要求选择在柜内直接采样或直接电机端引线采样。功率分析仪嵌入安装在配电柜盘面上，其中变频电源回路由用户自备。

加热器回路：本测试系统水箱内安装电加热器用于对水进行加热进行特殊试验。在配电柜内对每一个加热器分别设置直启回路。

直启回路选用国产/合资知名品牌塑壳断路器、接触器、热继等元器件。盘面上配置就地操作按钮、远程就地切换开关、指示灯等。

★7.1.5测量仪表技术要求

| 测量仪表 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 压力变送器： | 品牌：知名品牌 精度：±0.1%；防护等级：IP67；输出信号：4~20mA，HART协议数字通讯； 测量量程：0~0.05/0.1/0.16/0.25/0.4/1.0/1.6/2.5Mpa；-0.1～0.2 Mpa数量：以上量程各1台，共9台；接液部分材质：本体SCS14A，膜盒SUS316L，排气螺钉SUS316；螺栓螺母材质：SCM435；安装方式：水平安装；接线口：1/2NPT内螺纹，2处接线口；显示表头：数字式表头；安装支架：SECC平托架。 |  |
| 电磁流量计 | 品牌：知名品牌 技术参数： 精度：±0.3%；防护等级：IP67；输出信号：4~20mA；供电电源：100~230VAC 50/60Hz；口径范围：DN15/25/40/65/100；承压等级：PN25（2.5Mpa）；数量：以上口径各1台，共5台；连接方式：法兰连接；衬里材质：氯丁橡胶；电极材料：不锈钢316L；电极形式：标准型；电气接口：M20*1.5；安装方式：一体型。 |  |
| 功率分析仪 | 精度：0.2级 可以测量单相，三相交流，直流参数，包含有功功率，无功功率，视在功率，功率因素，电压，电流，频率。 电流量程：500m/1/2/5/10/20[A]； 电压量程：15/30/60/150/300/600[V]； 频率测量：DC、0.5Hz～100kHz，数据更新率：最快100ms。 功率精度：不低于（读数的0.1%+量程的0.2%）； 测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)，平均功率的测试； 输入通道：3通道，RS232或GPIB接口 |  |
| 转速测量仪 | 测量原理：感应线圈法；测量范围：0~3600r/min；精度：0.1%；安装方式：盘面安装；输出信号：RS232通讯；供电电源：220VAC 50Hz |  |
| 自动试压泵 | 满足产品范围内泵体压力试验的全自动试压泵以及潜水泵静压力罐。压力罐规格至少为口径600mm，高1.2m，承压40kg。试压泵规格至少满足流量不小于2m3/h,扬程不小于200m。 |  |

7.2施工材料

施工材料包括电线电缆铜排及附件、型材、绝缘材料等。所有施工所需的材料应由投标人提供。

8运输、安装调试、相关服务及其他

8.1设备运输及交货

设备运输及交货满足以下要求：

8.1.1 货物运输包装具有保障货物安全、便于装卸储运、加速交接点验等功能；

8.1.2 货物运输包装应确保在正常的流通过程中，能抵抗环境条件的影响而不发生破损、损坏等现象，保证安全、完整、迅速地将货物运至交货地点；

8.1.3 运输过程中设备包装应具备防盗、防雨、防潮、防尘等防护包装；

8.1.4 货物必须捆扎牢固、松紧适度；

8.1.5 对需要轻拿轻放的货物，必须使用“小心轻放”标志等，标志应正确、清晰、齐全、牢固；

8.1.6运输货物按1.1倍货物价值购买运输保险；

8.2安装调试

试验系统设备安装施工完毕后，根据试验系统设计文件和订货设备的技术资料，进行设备单项调试和系统联合调试。

8.3技术资料

投标人需提供完整的试验站技术资料，包括：

8.3.1各类设备随机资料，包括所有设备使用手册、合格证、装箱单、安装资料等；

8.3.2施工及调试资料1套；

8.3.3设备使用说明书2套；

8.3.4软件光盘2套；

8.3.5本期竣工图2套；

8.3.6其他。

8.4 技术培训

对用户人员进行分阶段、全面的技术培训，使用户人员熟练掌握系统原理、设备组成、工程内容、操作使用和维护保养等。培训计划如下：系统方案、工艺路线介绍及评审，各阶段图纸讲解、交底；关键设备、器件性能介绍；系统实物集成、组合、施工过程；设备的操作、检修；系统操作、维护及故障分析等内容

提供完整的资料，包括设计图纸、设备随机资料、施工资料、操作使用说明书、备份软件等。

8.5质量保证及售后服务

保证提供的设备是全新的、技术成熟的产品，符合国家相关标准，达到用户规定的性能要求。

投标方应成立项目经理部，实行全过程的项目管理，在人、财、物等全方位予以保证。精心设计、精心施工、精心调试，在工程的全部环节，均将质量放在第一位，制定措施，责任到人，严格管理。供货设备和材料，严格筛选供货商，注重设备设计、制造、检验的各个环节，积极监造，严格中间检查和成品试验。施工、调试，严格按规范操作、注重安全、严格检验、试验。

对提供的设备、施工工程质量由投标方负责，质量保证期从项目验收交付之日算起24个月，软件终身免费升级。

建立远程诊断机制，在用户愿意开放通讯的前提下，设备系统发生故障时可通过网络作出初步诊断并制定解决方案，一般问题2小时内作出应答；对重大问题，在不超过24小时内（以高铁为准）内派出技术人员到达现场解决问题。

质量保证期内，所有设备在正常使用情况下，由于制造缺陷等引起的质量问题及直接损失由投标方负责。

在质保期满后，出现设备故障时，仍将做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

8.6工期

对工期的要求具体如下：

8.6.1合同签订后5个日历日内提供试验系统详细的工艺方案。

8.6.2合同签订后20个日历日内提交工艺技术设计图纸及相关非标设备订货资料。8.6.3合同签订后40个日历日内提交全部货物。

8.6.4货物交付后20个日历日内完成安装施工及系统调试。

8.6.5安装施工及系统调试完成后10个日历日安排样机试验及交付使用。

8.6.6在合同签订之后，设备采购和设计同步进行；同时在设备采购的同时，管路铺设、控制系统成套以及配电系统成套同步进行。

（五）合同包5品目号1：直读光谱仪

1、仪器特征 :

1.1 仪器符合国家检测相关标准,测C,P,S,Si,Mn,Mo,Cu,Ni,Cr等； 基体要求：铁、铝、铜三个基体，可分析检测铁，铝，铜材料中元素成分含量（详见元素要求）。

1.2仪器采用1米焦距和一体化控制及读出电子技术，高效真空恒温系统，固定分析通道。

1.3 仪器采用最优化的微处理器控制的数字激发源。

1.4 "时间分辨光谱 (TRS)"及"单次火花测量" 技术。

1.5 具有最优化氩气流量控制及省气功能，极低的氩气消耗量。

★1.6 仪器具备有夹杂物分析功能。（提供彩页资料佐证）

2、系统配置：

2.1 火花源和激发台

2.2 光学系统

2.3 恒温系统

2.4 真空系统

2.5 分析通道程序

2.6 读出系统

2.7 数据管理系统

2.8 分析附件

3、主要技术参数：

3.1  火花源及激发台

3.1.1 激发源控制：通过程序化逻辑模块产生的数字激发放电电流曲线。

3.1.2 免维护，诱导激发或更佳

3.1.3 对于每个通道所有参数可最优化设置

3.1.4 放电时间 : 10µs ~ 2 ms

3.1.5 峰电流：最大250A

3.1.6 火花频率：最大1000Hz

★3.1.7 火花台：要具有快速的更换火花台，无须任何工具辅助更换（提供彩页资料佐证）

3.1.8 自动定心样品台

3.1.9 不锈钢材质样品台

3.1.10小孔径样品辅助夹具

3.2 光学系统

3.2.1基于多光栅/CCD技术的平场光学系统（一个光室内置两个光栅）（必须提供图片资料佐证）

3.2.2 波长范围: 至少170— 670nm

3.2.3 温度控制：恒温36℃±0.1℃

★3.2.4 光谱室设计：采用1米焦距，帕邢龙格装置，真空型，恒温控制（提供彩页资料佐证）

3.3 分析通道

3.3.1 最大分析通道数：80个

3.3.2 检测器：采用CCD和PMT光电倍增管结合，带9个（N、P、S、Si、C、Ni两个、Cr两个）光电倍增管通道。

3.3.3 分析元素及范围：

铁基元素分析必需满足≥6组工作曲线的要求。

铝基元素分析必需满足≥2组工作曲线的要求。

铜基元素分析必需满足≥2组工作曲线的要求。

3.4光室条件

3.4.1 密封、防尘光室

★3.4.2 光室恒温：36℃±0.1℃（提供彩页资料佐证）

3.5 高真空光室系统连续抽真空

3.6 校准基体：最多可配置10个分析基体

3.7.5 高性能PCI数据记录板，读取速度最大250kHz

3.8 数据管理系统

★3.8.2 仪器管理功能，软件具备氩气管理功能。（提供图片佐证）

3.8.3商业品牌计算机一台（屏幕：19英寸以上、CPU: 主频3000MHz以上、内存：2G DDR3以上、硬盘：500GB、带独立显卡/SATA2显卡芯片、带光驱：DVD-ROM、操作系统：Windows XP 中文专业版）；

3.8.4激光打印机一台；

4、仪器配置和辅助设备

光谱仪主机一台、铁基体一套、铝基体一套、铜基体一套、国际标准样（铁、铝、铜）各一套、3KVA稳压电源一个、减压阀一个、商业品牌计算机一台、激光打印机一台、仪器操作软件一套、数据管理处理系统一套、仪器工具一套、消耗品包一套。

5.安全保障

仪器须设置防护装置，防止误操作损坏仪器；仪器应提供保护操作者在操作、维护仪器时的人身安全装置、防止高压电、紫外线等对人体的伤害；在仪器装运时，所有标识必须由供应方提供；仪器应具有良好的防震、防尘、防电磁辐射和抗干扰能力。

6.交货时间和地点

①交货时间：合同生效后90个日历日内交货安装调试完毕并交付使用。

②交货地点：用户指定地点。

(六)合同包6品目号1：交直流充电桩试验装置

- 一、概述

交直流充电桩试验装置是本院充电桩试验室建设规划中需补充的检测设备，将承担交直流充电桩等产品的认证、委托及指令性任务等各类检测。试验装置应能满足直流充电桩(功率180kW及以下)、交流充电桩(单相32A，三相63A及以下)按相应标准进行测试的要求，具备对充电桩的电性能指标等试验项目实现自动测试、分析、导出报告等功能。

本项目为交钥匙工程（不包含土建部分），中标方应从交直流充电桩试验装置的设计布局、设备配置、安装调试、验收投运，并负责人员培训直到能独立开展充电桩的检测工作。

- 1.1认证实施规则及标准要求

CQC14-464232-2016  电动汽车非车载充电机认证规则

CQC14-464234-2016  电动汽车交流充电桩认证规则

NB/T 33001-2010     电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T 33002-2010     电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33008.1-2013   电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机

NB/T 33008.2-2013   电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩

GB/T 27930-2011     电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 27930-2015　　 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 18487.1-2015    电动车辆传导充电系统 第一部分：通用要求

Q/GDW 1233-2014    电动汽车非车载充电机通用要求

Q/GDW 1235-2014　　电动汽车非车载充电机通信协议

Q/GDW 1485-2014　　电动汽车交流充电桩技术条件

Q/GDW 1591-2014　　电动汽车非车载充电机检验技术规范

Q/GDW 1592-2014　　电动汽车交流充电桩检验技术规范

GB/T 7251.7-2015     低压成套开关设备和控制设备 第7部分：特定应用的成套设备--如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站

以上为交直流充电桩的认证规则及其依据标准、国家电网公司企业标准等，而试验装置除了满足这些标准要求和相关试验项目（见附录1～附录5）外，还需要满足以下两个送审的关于互操作性和通信协议一致性标准的试验要求。

GB/T XXXXX-201X   电动汽车传导充电互操作性测试规范（送审）

GB/T XXXXX-201X   电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试（送审）

- 1.2使用环境

海拔高度：≤2000m

环境温度：-10℃～45℃

相对湿度：≤90%

使用场所：户外，现场检测（应考虑便于人工搬运）；户内，本院电器产品检验研究所一楼106室（长16m×宽8m，根据试验室建设进行合理布局）。

- 二、主要技术参数

- 2.1试验装置的结构要求

直流充电桩（非车载充电机）试验装置和交流充电桩试验装置的结构应满足标准GB/T 18487.1-2015中附录A及附录B的要求，如图1及图2所示：

图1 直流充电桩试验装置结构图

图2 交流充电桩试验装置结构图

对于直流充电桩试验装置：除特别说明的测试项目外，车辆控制器模拟盒内控制导引模拟电路的参数应符合GB/T 18487.1-2015中表B.1规定的要求。

对于交流充电桩试验装置：除特别说明的测试项目外，车辆控制器模拟盒内控制导引模拟电路的的测试参数应符合GB/T 18487.1-2015中表A.3和A.5规定的要求。

- 2.2交直流充电桩试验装置主要设备的技术要求

投标方应提供以下设备同系列产品的彩页，其中带“●”必须提供省级以上法定计量检定机构出具的校准/检定证书和报告（用于佐证设备的量程及其精度，证书原件备查）。

- ●程控交流电源；

- 交流充电桩控制导引电路模拟器；

- 程控交流阻性负载；

- 直流充电桩控制导引电路模拟器；

- 程控直流阻性负载；

- ●程控直流电子负载；

- ●电池电压模拟设备；

- ●高精度功率分析仪；

- ●电流互感器；

- ●示波器；

- 测试控制系统；

- ●噪声测试仪；

- 机械强度试验装置。

- 2.2.1程控交流电源（交直流充电桩试验装置共用），1台

用于模拟可程控电网为充电桩搭建测试环境。

- 输入电压：AC 380V±15%，三相四线+地线；

- 输入频率波动：50±3Hz；

- 满载功率因数：≥0.9；

- 输出功率：≥300kVA；

- 输出电压（三相）：每相(0～300)V；

- 输出电流：≥415A；

- 负载稳压率：≤±1%；

- ★电源稳压精度：≤1%（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 输出频率：45～65Hz连续可调,有50Hz、60Hz固定调节档位，频率稳定度≤0.01%（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 输出波形应为正弦波，失真度（THD）：≤2%；

- 电源转换效率：≥90%；

- 输出响应时间：≤2ms；

- 电源电路调制方式：IGBT/PWM脉宽调制方式；

- 峰值因数：3；

- 显示参数

电压：分辨率：0.1V；准确度：0.5%FS＋4COUNT

电流：分辨率：0.1A；准确度：0.5%FS＋4COUNT

功率：分辨率：0.1kW；准确度：0.5%FS＋4COUNT

频率：分辨率：0.1Hz；准确度：0.5%FS＋4COUNT；

- 具备触摸屏（≥7英寸）可就地操作，同时支持RS485或RS232等通讯方式，具备远程PC机控制功能，符合完全自动控制测试的要求；

- 具有完善的过压、过载、短路、欠压及过温等保护、锁定故障并及时告警等功能，并配有独立的散热装置；

- 预留并机接口，便于后续增容；

- 机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 2.2.2交流充电桩控制导引电路模拟器，1套

用于模拟交流充电桩传导充电的控制导引、互操作特性。

- 设备带有标准充电枪插座，插座定义满足GB/T 20234.2-2015标准规定的要求；

- 可模拟交流充电桩控制导引电路，并按照GB/T 18487.1-2015中附录A要求可实现：L1、L2、L3、N、PE、CP、CC等连接线及所有开关的通断测试；输出电压、电流、测试点1～4的电压或电阻测量；

- 带有PWM信号输出接口，便于后端分析、显示或提取充电桩输出的PWM信号的频率和占空比；

- 每路开关的两侧均带有采集接口，可实现对当前状态的采集；

- 设备各路触点或电阻调节均带有指示灯，方便就地状态的监测；

- 采用模块化设计便于人工搬运，用于安装的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 2.2.3程控交流阻性负载，1套

用于模拟交流充电桩对电动汽车电池充电的负载情况。

- 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；

- 电流在通电下可调，调整范围：单相32A，三相63A连续可调，最小步幅0.1A；

- ★电阻加载精度：≤±3%,具备自动闭环控制，自动补偿，精确负载补偿精度：≤±1%；

- 绝缘电压：440V以上；

- 散热方式：强制风冷；

- 具备模拟各种电动汽车电池充电全过程的能力，如恒流、恒阻、恒功率模式等；

- 具备触摸屏（≥7英寸）可就地操作，同时支持RS485或RS232等通讯方式，具备远程PC机控制功能，符合全自动控制测试的要求；

- 可根据测试需求自动调节不同的电阻值，带有数显交流电压、电流表（精度0.5 级）和指示灯，可实时显示当前加载状态；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备极性接反、短路、过压、过载、过温等多项安全自动保护功能；

- 安装负载的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定，并便于人工搬运。

- 2.2.4直流充电桩控制导引电路模拟器，1套

用于模拟直流充电桩传导充电的控制导引、互操作特性。

- 带有标准充电枪插座，插座定义满足GB/T 20234.3-2015标准规定的要求；

- 可模拟直流充电桩控制导引电路，并满足GB/T 18487.1-2015中附录B要求可实现：输出电压、电流、测试点1、测试点2、辅助电源电压及波形测量；DC+、DC-、PE、S+、S-、CC1、CC2、A+、A-等连接线及所有开关的通断测试等；

- 带有CAN通讯接口，可用于模拟仿真汽车BMS与被测直流充电桩按相关通信协议标准进行协议一致性测试的要求；

- 每路开关的两侧均带有采集接口，可实现对当前状态的采集；

- 各路触点或电阻调节均带有指示灯，方便就地状态的监测；

- 采用模块化设计便于人工搬运，用于安装的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 2.2.5程控直流阻性负载，1套

用于模拟直流充电桩对电动汽车电池充电的负载情况。

- 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；

- 电流在通电下可调，调整范围：0～250A连续可调，最小步幅0.1A；

- 可满足的带载功率：≥180kW；

- ★电阻加载精度：≤±3%,具备自动闭环控制，自动补偿，精确负载补偿精度：≤±1%；

- 绝缘电压：1000V以上；

- 散热方式：强制风冷；

- 具备模拟各种电动汽车电池充电全过程的能力，如恒压、恒流、恒功率模式等；；

- 具备触摸屏（≥7英寸）可就地操作，同时支持RS485或RS232等通讯方式，具备远程PC机控制功能，符合全自动控制测试的要求；

- 可根据测试需求自动调节不同的电阻值，带有数显直流电压、电流表（精度0.5 级）和指示灯，可实时显示当前加载状态；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备极性接反、短路、过压、过载、过温等多项安全自动保护功能；

- 安装负载的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 2.2.6程控直流电子负载，1台

用于模拟直流充电桩低压辅助电源的拉载能力测试。

- 可承受的最低电压范围：DC（0～50）V；（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其电压范围）

- 电流在通电下可调，最小调整范围：（0～30）A连续可调；

- 可满足的带载功率：≥300W；

- ★高速负载电流变化率，电流精度≤0.1%+0.2%FS（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 可直接实现高精准度的电压及电流测量；

- 带有数字显示功能，实时监测当前工作状态；

- 具有定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式；

- 带有RS485、RS232或GPIB等通讯接口，方便与整个装置线路连接；

- 具有过压、过流、过功率、过温及反向告警等保护功能。

- 2.2.7电池电压模拟设备，1台

用于模拟车载电池的电压特性和功能。

- ★可模拟电压范围：(100～600)V，电压稳定精度≤0.5%（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 电压补偿可达5V；

- 可直接实现精准的电压及电流测量；

- 具有直接手动调节，远程PC机自动控制功能；

- 带有数字显示功能，实时监测当前工作状态；

- 具备反向输出功能，可用于测量充电桩反向输入保护功能；

- 带有RS485、RS232或GPIB等通讯接口，方便与整个装置线路连接；

- 具有过压、过流、过温等多种保护功能。

- 2.2.8高精度功率分析仪（交、直流充电桩试验装置各1台），2台

用于对充电桩的电压、电流、功率及谐波等重要参数的测试。

- 测量范围：电压≥1000V，电流≥30A，至少应具备以下量程档位，且能自动切换：

独立量程模式一：

电压：15/30/60/100/150/300/600/1000V；

电流：1/2/5/10/20/30A；

独立量程模式二：

电压：15/30/60/100/150/300/600/1000V；

电流：10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2A

- 带宽：直流～1MHz；

- 采样率：≥200KS/s；

- ★精度：电压、电流精度：±(0.01%rdg+0.03%rng)，功率精度：±(0.02%rdg+ 0.03%rng)，16 位 A/D 精度（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 能满足IEC61000-3-2的谐波测量要求，支持0.1Hz～2.6kHz带宽的谐波测量，分析阶数最大可达100次；

- 4个输入通道，通道间量程可独立设定，有电气隔离措施；

- 支持3相测量，多种显示格式（数值、波形、趋势、棒状图、矢量图等）；

- 具有数字显示电压、电流、功率（有效值）、平均功率、视在功率、无功功率、功率因数、相角、频率的功能；

- 能满足IEC61000-3-3电压波动/闪变测量，可进行波形稳态和瞬态自动测试分析；

- 带有接入补偿、效率补偿及对两表法补偿功能，具有线路滤波及频率滤波功能；

- 能进行Delta计算，波开运算、FFT分析、保存波形采样数据；

- 能进行能耗测试（有功功率积分）：手动模式、标准模式、循环模式、实时控制循环标准模式；

- ★配备标准的电压采集线、电流采集探头，电流互感器（至少7个，≥DC300A×1、≥AC100A×3、≥AC450A×3，精度为0.05% +30μA，带宽≥DC～100kHz），以满足全部测试点的测试要求（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 附带测试线、鳄鱼夹、安全头、转接头、BNC等测试所需配件（≥4套/个）；

- 具有彩色显示屏（≥8英寸），具备 PC软件上位机分析功能，可用来下载数据、分析和编写报告。

- 2.2.9示波器（交直流充电桩试验装置共用），1台

用于对直流充电桩输出的纹波特性、交流充电桩控制导引试验信号等测试。

- 4个模拟通道，16个数字通道，可分析模拟信号和数字信号；

- 模拟带宽：≥100MHz；

- 每个通道最高实时采样率：≥2.5Gs/S；

- 每个通道最大存储深度：≥10M；

- 采用FastAcq高速波形捕获,最高波形捕获速率：≥280000wfm/s；

- ★垂直灵敏度范围：1 mV/格～10V/格，垂直分辨率：8位（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

水平时基范围：1ns/格～1000s/格，精度：±10 ppm（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 能快速捕获异常型号，具备并行总线、基础（边沿、脉宽触发、视频等）及高级触发（窗口触发、逻辑触发、上升/下降时间触发等）等常用的触发功能；

- 具有Wave Inspector控件高效分析、查看、导航波形数据，缩放、卷动、播放、暂停和标记设置的功能；

- 具备常用的协议解码和波形搜索功能，数学功能，信号滤波功能；

- 具备有源探头、无源探头、差分探头自动标定和确定单位的功能；

- 数字通道采用MagniVu，采样率≥16.5 GS/s，支持60.6 ps分辨率；

- 4位ACRMS、DC和AC+DC RMS电压测量及5位频率计数器，高效监测信号；

- 每通道配有10X无源电压探头，3.9pF电容负载， 500MHz模拟带宽；

- 配备6000V高压差分探头，高压差分信号捕获, 300A交直流电流探头，20MHz带宽；

- 具有彩色显示屏（≥9英寸），具备即插即用PC连接和分析软件，配有可快速简便地存储数据的端口。

- 2.2.10大功率程控直流电子负载，1套

用于模拟直流充电桩输出电流控制时间及外出现场的测试。

- 可承受的电压范围：DC（0～1000）V；（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其电压范围）

- 在通电下可调，电流调整范围：0～250A连续可调；

- 可满足的带载功率：≥12kW；

- ★高速负载电流变化率，电流精度≤0.04%+0.06%FS（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度）；

- 可实时进行超高精准度的电压及电流测量；

- 带有数字显示功能，实时监测当前工作状态；

- 实时的电源供应器负载瞬时响应仿真及电压峰值测量；

- 操作模式：定电流、定电阻、定电压及定功率，定电阻+定电流、定电阻+定电压、定电流+定电压等进阶操作模式；

- 具有瞬间过功率拉载，短路模拟，智能型风扇控制等功能；

- 具有过压、过流、过功率、过温及反向告警等保护功能。

- 2.2.11测试控制系统（交直流充电桩试验装置共用），1套

用于PC远程控制、数据记录分析、数据存储及生成测试报告等。

- ★系统测试精度要求如下：

电压：≤±0.1%；

电流：≤±0.2%；

功率因数：≤±0.05；

时间：大于1s时相对误差≤±0.5%，小于1s时相对误差≤±0.1%；

- 提供开放式的硬件架构：可选择交流/直流电源，电子负载，功率分析仪，示波器，数字电表，以及各种数字/模拟的I/O卡；

- 配备合适的CAN通信分析装置，可完成附录3中的通讯协议一致性测试的所有项目并记录报文，接口具有电气隔离功能；

- 支持含有GPIB、RS232、RS485或CAN接口的仪器，用户可以根据使用需求可扩增硬件仪器；

- 提供开放式的软件架构，具备设备及测试项目的可编缉功能，可实现对系统中测试设备的添加和删除，可实现附录1～附录5中所有测试项目或根据用户需要选择其中部分项目进行建立、查询、保存、删除等；

- 严格按照标准的命名方式建立测试项目及规格设定，让测试项目及相应的结果一目了然；

- 系统具有仿真电动汽车BMS功能，可实现互操作、CAN通讯等控制；

- 可实现对程控交流电源、功率分析仪、示波器等设备进行远程自动控制及参数配置，能够自动完成数据测试，实时监测系统运行状况；

- 可按照预先设定的测试步骤自动执行完成各性能参数的测试，并自动分析、判定测试结果（如PASS或FALL等），在测试过程中可进行暂停、停止等操作；

- 可自动导出测试过程中测试数据、测试图表及测试报告，支持多种数据报告导出方式（Txt，Excel或Pdf等），报告模版可用户需求二次开发；

- 具备系统自检功能，打开软件可自动检测系统中所有设备的连线情况，并自动提示当前连线状态；

- 系统机柜应合理设计，满足PC机、控制及连接配件等设备的安装布置需求，并配有工作电源和工作状态指示灯；

- 系统总电源输入端应带有隔离功能（如安装隔离变压器等），配有UPS防止意外断电造成数据丢失；

- 系统应采用专业的工控机，配置不低于：处理器Intel Core i5、主频3.0GHz，内存4G，硬盘500G，Windows操作系统，液晶显示器21英寸，足够的通讯、存储接口（投标方应提供证明以佐证该设备为专业的工控机）；

- 机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定，同时应考虑便于人工搬运。

- 2.2.12噪声测试仪，1台

用于在额定负载状态下稳定运行直流充电桩的噪声测试。（投标方应提供同系列产品校准证书以佐证其精度和范围）

- 测量最小范围：30～120dB，具有多个测量档位可供选择；

- 频率响应：30Hz～8kHz；

- 精确度：±1.0dB；

- 仪器应结构紧凑、体积重量小，为手持设备；

- 具有过载提示、开机自检功能；

- 满足Q/GDW 1591-2014第5.12条的要求。

- 2.2.13机械强度试验装置，1套

用于电器设备外壳对外界的机械碰撞强度等级试验的垂直落锤及摆锤，弹簧冲击器。

- 摆杆角度：0-90°可调，刻度显示；

- 摆杆长度：1000㎜；

- 配置锤头：5、10、20、50J锤头各一个，各自配一支摆杆；

- 冲击试验高度：200-1200mm,电动可调；

- 可实现垂直冲击试验；

- 冲击能量，等效质量及跌落高度对照下表：

| 能量/J | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效质量/kg（±2%） | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| 跌落高度 （±1%/mm） | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |

- 锤头标准及参考尺寸（根据等效质量要求长度有所变化）：

| 能量/J | ≤1 ±10% | 2 ±5% | 5 ±5% | 10 ±5% | 20 ±5% | 50 ±5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效质量±2%kg | 0.25(0.2) | 0.5 | 1.7 | 5 | 5 | 10 |
| 材料 | 尼龙a | 钢b |  |  |  |  |
| R/mm | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D/mm | 18.5（20） | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f/mm | 6.2（10） | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r/mm | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| l/mm | 根据等效质量调整确定，见GB 2423.55-2006附录A。 |  |  |  |  |  |
| a、洛氏硬度HRR85~100按ISO2039-2；b、Fe490-2按ISO1052，洛氏硬度HRE80~85按ISO6508。 |  |  |  |  |  |  |

- 弹簧冲击器的冲击能力是可调五档，分别为：0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J；

- 符合GB 2423.55-2006、GB/T 20138-2006、IEC 61439-1:2009、IEC 62262-2002第6条及IEC 60068-2-75等标准对试验设备的要求。

- 2.3电磁兼容试验主要配置要求

投标方应提供直流阻性负载及交流阻性负载同系列产品的彩页及合格证。

- 2.3.1直流阻性负载，1套

- 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；

- 可满足的带载功率：≥30kW，电流在通电下连续可调，最小步幅0.1A；

- 绝缘电压：1000V以上；

- 散热方式：强制风冷

- 控制方式：手动控制；

- 带有标准充电枪插座，方便充电桩与负载连接，插座定义满足GB/T 20234.3-2015标准规定的要求；

- 带有模拟直流电压、电流表（精度0.5 级）和指示灯，可实时显示当前加载状态；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备极性接反、短路、过压、过载、过温等多项安全自动保护功能；

- 在0.15MHz~18GHz 的频率范围内，其发射的峰值电平比CISPR22标准所规定的B级限值电平至少低10dB。同时满足GB17626系列标准规定的抗扰度试验的最高等级要求；

- 安装负载的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 2.3.2程控交流阻性负载，1套

- 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；

- 电流在通电下可调，调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A；

- 绝缘电压：440V以上；

- 散热方式：强制风冷；

- 控制方式：手动控制；

- 带有标准充电枪插座，方便充电桩与负载连接，插座定义满足GB/T 20234.2-2015标准规定的要求；

- 带有模拟直流电压、电流表（精度0.5 级）和指示灯，可实时显示当前加载状态；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备极性接反、短路、过压、过载、过温等多项安全自动保护功能；

- 在0.15MHz~18GHz 的频率范围内，其发射的峰值电平比CISPR22标准所规定的B级限值电平至少低10dB。同时满足GB17626系列标准规定的抗扰度试验的最高等级要求；

- 安装负载的机柜应带万向轮方便移动，带止动装置方便固定。

- 三、其他要求

- 3.1现场勘察要求

投标人应持单位介绍信前往采购单位进行现场勘察和技术交流（事先应与采购人联系），介绍信在采购人确认盖章后，带回作为参与投标的证明文件。未按要求现场勘察或未提供现场勘察证明文件的，按无效标处理。

- 3.2项目及布局设计要求

投标方应在现场勘察时，根据采购人实验室的现场建设情况，设计出合理的布局方案（包括整套试验装置的供电电源的电压、电流等要求），应在标书中提供，还应提供本项目的主要配置明细表详见附录6，包括设备的型号规格、厂家及报价等内容（选用品质优、知名品牌的设备应给予加分）。

- 3.3安装和调试

投标方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装和调试。设备安装调试并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标供应商须在报价中详细列明所需要各项费用，若未列明，视同所有费用均含在投标报价中。设备安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由中标供应商负责提供。

中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，保证各项安装、调试工作顺利进行。

- 3.4技术培训

中标人应免费为采购人的技术人员进行有关货物安装、调试、操作、维护、保养等方面的现场培训，并列好培训计划（包含设备的使用操作、设备维护、故障排除、日常保养等方面内容）以备采购人使用，直至能熟练独立操作，对设备产生的常见问题，能够独立进行分析判断。培训时间正常不少于10个工作日。

- 3.5售后服务承诺

保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳材料和一流的工艺，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

从验收合格之日起计算，应提供至少2年的免费保修，软件应终身免费升级。保修期内，因技术标准发生变化导致无法完成所有测试项目的正常试验时，中标人应提供免费的更新服务，必须更换或增加配置时只能收取成本费；非因使用不当造成要更换货物由中标人负责包修、包换。年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。在质量保修期结束前1个月，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

维修服务的响应时间：在收到用户方的通知后2小时内响应要求，如电话中、远程诊断等方式无法解决的，应在48小时内并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。如在5个工作日内无法修复的设备，中标人则应提供备品供采购人使用。（如有使用易耗品的，须提供相关易耗品的价格）质保期内如年故障率累计大于等于30个工作日，则退货或更换整机。

质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务，维修响应时间2小时，48小时内内并派人到达现场。如在5个工作日内无法修复的设备，中标人则应提供备品供采购人使用。对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；中标人有对货物在必要时进行定期的维护和修理，更换配件时只能收取成本费。中标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 3.6验收标准和验收方法

所有货物按产品标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

中标人在产品发货前，应通知采购人到现场对产品进行初次验收，中标人应提供合适的充电桩，确保能进行满负荷的带载试验，该检验应严格按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行。检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，且经采购人确认签字后才允许中标人发货。货物中各主要设备应附带产地证明、产品说明书、质量合格证及出厂检验报告等。

中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。其中，程控交流电源、程控直流电子负载、电池电压模拟设备、高精度功率分析仪、电流互感器、示波器、噪声测试仪等设备应经省级以上法定计量检定机构计量合格。在此期间，若发现货物质量有问题，中标供应商由中标单位供应商无条件免费更换。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，整改不合格的按中标人违约处理。

- 3.7技术资料要求

提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。

3.8 供货日期要求及地点

3.8.1合同签订后3个月内应提交所有的货物到本单位，并在15日内完成安装、调试验收工作。

3.8.2供货地点：用户指定地点。

- 附录1 直流充电桩试验项目表

| 序号 | 试验项目 |  | 是否可实现 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 |  | - |  |
| 2 | 功能检查 | 充电设定方式检查 | √ |  |
|  |  | 通信功能试验 | √ |  |
|  |  | 显示功能试验 | √ |  |
|  |  | 输入功能试验 | √ |  |
|  |  | 计量功能试验 | √ |  |
| 3 | 防护试验 | 电气间隙和爬电距离试验 | - |  |
|  |  | 接地连续性试验 | - |  |
|  |  | 防触电措施试验 | - |  |
| 4 | 绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验 | - |  |
|  |  | 工频耐压试验 | - |  |
|  |  | 冲击耐压试验 | - |  |
| 5 | 充电输出试验 | 输出电压误差试验 | √ |  |
|  |  | 输出电流误差试验 | √ |  |
|  |  | 稳压精度试验 | √ |  |
|  |  | 稳流精度试验 | √ |  |
|  |  | 纹波系数试验 | √ |  |
|  |  | 限压特性试验 | √ |  |
|  |  | 限流特性试验 | √ |  |
|  |  | 效率和功率因数试验 | √ |  |
|  |  | 均流不平衡度试验 | √ |  |
|  |  | 输出电流控制时间试验 | √ |  |
|  |  | 输出电流停止速率试验 | √ |  |
| 6 | 低压辅助电源试验 |  | √ |  |
| 7 | 谐波电流试验 |  | √ |  |
| 8 | 安全要求试验 | 输入过压保护试验 | √ |  |
|  |  | 输入欠压保护试验 | √ |  |
|  |  | 输出过压保护试验 | √ |  |
|  |  | 输出过流保护试验 | √ |  |
|  |  | 过温保护试验 | √ |  |
|  |  | 急停功能试验 | √ |  |
|  |  | 冲击电流试验 | √ |  |
|  |  | 软启动试验 | √ |  |
|  |  | 电池反接试验 | √ |  |
|  |  | 蓄电池电压检测试验 | √ |  |
| 9 | 兼容性试验 | 充电接口兼容性试验 | √ |  |
|  |  | 充电控制兼容性试验 | √ |  |
|  |  | 充电通信兼容性试验 | √ |  |
| 10 | 温升试验 |  | √ | 外配检测设备 |
| 11 | 噪声试验 |  | √ |  |
| 12 | 机械强度试验 |  | √ |  |
| 13 | 耐气候环境试验 | 防止固体异物进入试验 | - |  |
|  |  | 防止水进入试验 | - |  |
|  |  | 盐雾试验 | - |  |
| 14 | 环境试验 | 低温试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 高温试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 湿热试验 | √ | 外配检测设备 |
| 15 | 电磁兼容抗扰度试验 | 静电放电抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
| 16 | 骚扰限值试验 | 辐射骚扰限值试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 传导骚扰限值试验 | √ | 外配检测设备 |
| 注：本试验装置应实现的测试项目用“√”表示，否则用“-”表示。 |  |  |  |  |

- 附录2 直流充电桩传导充电的互操作性试验项目表

| 编号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D0.0001 | 连接方式检查 |  |
| D0.1001 | 连接确认测试 |  |
| D0.2001 | 自检阶段测试 |  |
| D0.3001 | 充电准备就绪测试 |  |
| D0.4001 | 充电阶段测试 |  |
| D0.5001 | 正常充电结束测试 |  |
| D0.6001 | 充电连接控制时序测试 |  |
| D0.4501 | 通信中断测试 |  |
| D0.4502 | 开关S断开测试 |  |
| D0.4503 | 车辆接口断开测试 |  |
| D0.4504 | 输出电压超过车辆允许值测试 |  |
| D0.4505 | 绝缘故障测试 |  |
| D0.4506 | PE针断线测试 |  |
| D0.4507 | 其他充电故障测试 |  |
| D0.4101 | 输出电压控制误差测试 |  |
| D0.4102 | 输出电流控制误差测试 |  |
| D0.4103 | 输出电流控制时间测试 |  |
| D0.5101 | 输出电流停止速率测试 |  |
| D0.6002 | 控制导引电压超限测试 |  |
| 注：第一个字母“D”代表非车载充电机，第一数字“0”代表直流充电。 |  |  |

- 附录3 直流充电桩与模拟BMS之间通讯协议一致性试验项目表

| 编号 | 项目名称 | 对应阶段 |
| --- | --- | --- |
| DP.1001 | 握手阶段充电机发送CHM报文测试 | 低压辅助上电及充电握手阶段 |
| DP.1002 | 握手阶段BMS回应BHM报文测试 |  |
| DP.1003 | 充电准备识别测试 |  |
| DN.1001 | BMS识别CRM报文无BRM回应报文测试 |  |
| DN.1002 | BMS识别CRM报文回应错误BRM报文测试 |  |
| DP.2001 | 充电机接收BCP并回应CML&CTS报文测试 | 充电参数配置阶段 |
| DP.2002 | 充电机接收BCP并持续回应CML报文测试 |  |
| DP.2003 | 充电配置完成测试 |  |
| DN.2001 | 充电配置BMS发送错误BRO报文测试 |  |
| DN.2002 | 充电配置BMS不发送报文测试 |  |
| DN.2003 | 充电配置BMS发送错误BCP报文测试 |  |
| DN.2004 | 充电配置BMS不发送BRO报文测试 |  |
| DN.2005 | 充电配置BMS发送异常ID的BRO报文测试 |  |
| DP.3001 | 充电机开始充电测试 | 充电阶段 |
| DP.3002 | 充电机正常充电测试 |  |
| DP.3003 | BMS动力电池异常停止充电测试 |  |
| DP.3004 | BMS动力电池异常停止充电测试 |  |
| DP.3005 | BMS禁止充电测试 |  |
| DP.3006 | BMS主动停止充电测试 |  |
| DN.3001 | 进入充电阶段BMS发送BCL&不发送BCS报文测试 |  |
| DN.3002 | 进入充电阶段BMS发送BCS&不发送BCL报文测试 |  |
| DN.3003 | 进入充电阶段BMS发送BCL&发送错误BCS报文测试 |  |
| DN.3004 | 进入充电阶段BMS发送BCS&发送错误BCL报文测试 |  |
| DN.3005 | 正常充电阶段BMS发送BCL&不发送BCS报文测试 |  |
| DN.3006 | 正常充电阶段BMS发送BCS&不发送BCL报文测试 |  |
| DN.3007 | 正常充电阶段BMS发送BCL&发送错误BCS报文测试 |  |
| DN.3008 | 正常充电阶段BMS发送BCS&发送错误BCL报文测试 |  |
| DN.3009 | BMS不回应充电机CST结束充电报文测试 |  |
| DN.3010 | BMS回应充电机CST错误报文测试 |  |
| DN.3011 | BMS请求过允许电压测试 |  |
| DN.3012 | BMS请求过允许电流测试 |  |
| DN.3013 | BMS请求过输出电压测试 |  |
| DN.3014 | BMS请求过输出电流测试 |  |
| DN.3015 | 充电机持续性充电测试 |  |
| DP.4001 | 充电结束完成测试 | 充电结束阶段 |
| DN.4001 | 充电结束BMS无BSD报文测试 |  |
| DN.4002 | 充电结束BMS发送错误BSD报文测试 |  |

- 附录4 交流充电桩试验项目表

| 序号 | 试验项目 |  | 型式试验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | 基本构成检查 | - |  |
|  |  | 充电连接方式检查 | - |  |
|  |  | 桩体检查 | - |  |
|  |  | 电气间隙和爬电距离试验 | - |  |
| 2 | 绝缘性能试验 | 绝缘电阻试验 | - |  |
|  |  | 工频耐压试验 | - |  |
|  |  | 冲击耐压试验 | - |  |
| 3 | 泄漏电流试验 |  | √ | 外配检测设备 |
| 4 | 功能试验 | 显示功能试验 | √ |  |
|  |  | 手动输入试验 | √ |  |
|  |  | 计量功能试验 | √ |  |
|  |  | 刷卡付费功能试验 | √ |  |
|  |  | 通信功能试验 | √ |  |
| 5 | 安全防护试验 | 急停功能试验 | √ |  |
|  |  | 带载分合电路试验 | √ |  |
|  |  | 过负荷保护试验 | √ |  |
|  |  | 短路保护试验 | √ |  |
|  |  | 锁止功能试验 | √ |  |
| 6 | 电击防护试验 |  | - |  |
| 7 | 兼容性试验 | 充电接口兼容性试验 | √ |  |
|  |  | 充电控制兼容性试验 | √ |  |
| 8 | 机械强度试验 |  | - |  |
| 9 | 防护等级试验 |  | - |  |
| 10 | 环境试验 | 低温试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 高温试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 湿热试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 盐雾试验 | - |  |
| 11 | 电磁兼容抗扰度试验 | 静电放电抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | √ | 外配检测设备 |
| 12 | 骚扰限值试验 | 辐射骚扰限值试验 | √ | 外配检测设备 |
|  |  | 传导骚扰限值试验 | √ | 外配检测设备 |
| 注：本测试系统应实现的测试项目用“√”表示，否则用“-”表示。 |  |  |  |  |

- 附录5 交流充电桩传导充电的互操作性试验项目表

| 编号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| A1(I1).0001 | 连接方式检查 |  |
| A1(I1).1001 | 连接确认测试 |  |
| A1(I1).3001 | 充电准备就绪测试 |  |
| A1(I1).4001 | 启动及充电阶段测试 |  |
| A1(I1).5001 | 正常充电结束测试 |  |
| A1(I1).6001 | 充电连接控制时序测试 |  |
| A1(I1).3501 | CC断路测试 |  |
| A1(I1).3502 | CP断路测试 |  |
| A1(I1).4501 | CP接地测试 |  |
| A1(I1).3503 | PE针断线测试 |  |
| A1(I1).4502 | 输出过流测试 |  |
| A1(I1).4503 | 断开开关S2测试 |  |
| A1(I1).6002 | CP回路电压测试 |  |
| 注：第一个字母“A”代表交流充电桩(“I”代表缆上控制保护装置)， 第一数字“1”代表交流充电。 |  |  |

- 附录6 主要配置明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 台数/ 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流充电桩试验装置 |  |  |  |  |
| 1 | 程控交流电源 | 三相输出：300V/415A（单相），输出功率：≥300kVA；稳压精度：≤1%；波形失真度：≤2%；输出频率：45～65Hz连续可调,有50Hz、60Hz固定调节档位 | 台 | 1 |
| 2 | 交流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足交流充电桩传导充电的控制导引、互操作 | 套 | 1 |
| 3 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% | 套 | 1 |
| 4 | 直流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足直流充电桩传导充电的控制导引、互操作 | 套 | 1 |
| 5 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流调整范围：0～250A，最小步幅0.1A；带载功率：≥180kW；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% | 套 | 1 |
| 6 | 程控直流电子负载 | 可承受的电压：DC 50V，电流：30A连续可调，电流精度≤0.1%+0.2%FS；带载功率：≥300W | 台 | 1 |
| 7 | 电池电压模拟设备 | 电压范围：(100～600)V，电压稳定精度0.5% | 台 | 1 |
| 8 | 高精度功率分析仪 | 可测量范围：电压1000V，电流30A，精度0.01%rdg+0.03%rng；功率精度0.02%rdg+0.03%rng；采样率：≥200KS/s；带宽：直流～1MHz；可分析谐波阶数100次；配备电流互感器，直流300A，交流100A、450A，精度0.05%+30μA，带宽≥DC～100kHz | 台 | 2 |
| 9 | 示波器 | 模拟带宽：≥100MHz；每通道采样率：≥2.5Gs/S；每通道存储深度：≥10M；垂直灵敏度范围：1 mV/ 格～10 V/格，垂直分辨率：8位；水平范围：1ns/格～1000s/格；6000V高压差分探头，300A交直流电流探头 | 台 | 1 |
| 10 | 大功率直流电子负载 | 可承受的电压：DC 1000V，电流：250A连续可调，电流精度≤0.04%+0.06%FS；带载功率：≥12kW | 套 | 1 |
| 11 | 测控系统软件 | 用于PC远程控制、数据记录分析、数据存储及生成测试报告等 | 套 | 1 |
| 12 | CAN通讯分析装置 | 完成通讯协议一致性测试 | 套 | 1 |
| 13 | 工控机 | 处理器Intel Core i5、主频3.0GHz，内存4G，硬盘500G，Windows操作系统，液晶显示器21英寸，足够的通讯、存储接口 | 台 | 1 |
| 14 | 噪声测试仪 | 测量范围：30～120dB，多个测量档位；手持式 | 台 | 1 |
| 15 | 机械强度试验装置 | 垂直落锤及摆锤，摆杆角度：0-90°可调，刻度显示，配置锤头：5、10、20、50J锤头；弹簧冲击器，冲击能力是可调五档，分别为：0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J | 套 | 1 |
| 16 | 其它 |  |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |
| 电磁兼容试验装置 |  |  |  |  |
| 1 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流连续可调，最小步幅0.1A；带载功率：≥30kW | 套 | 1 |
| 2 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A | 套 | 1 |
| 小计2 |  |  |  |  |
| 材料及运杂费等 |  |  | 项 | 1 |
| 安装费等 |  |  | 项 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

(七)合同包7品目号1：电线及光缆燃烧性能测试系统

1前言

本项目位于福建省产品质量检验研究院内（地点待定），本系统本着先进适用、安全可靠、尽量缩短建设周期为原则实行工程总承包，包括设备供货、设备安装、设备及系统调试、样机试验，培训直至交付使用。采用高精度的检测仪表和计算机相结合的测试与数据采集系统，测试系统应具备自动采集数据、数据传输、数据显示、数据分析处理和自动生成测试报告等功能。

本技术规范提出的是最低的技术要求，乙投标方应提供一套不低于本技术规范和相关标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

电线及光缆燃烧性能测试系统，适用于检验矿物绝缘电缆和具有耐火层的电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能的耐火特性，满足耐火、冲击、喷淋等要求。是电力电缆、控制电缆、光缆做耐火试验的必备装置，用于检测垂直安装的成束电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延的能力的仪器，是电力电缆、控制电缆、光缆等成束燃烧试验的必备仪器。并具备电缆燃烧分级系统测试条件。

生产制造商必须是具有相应的生产制造资质，在电线电缆行业有业绩，且获得质量保证体系认证合格的企业。

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价

中，业主不承担有关设备专利的一切责任。

本设备一切主要部件均为知名品牌。

2试验系统任务

主要测试产品：矿物绝缘电缆和耐火电线电缆、阻燃耐火电力电缆、阻燃耐火控制电缆、阻燃耐火光缆、阻燃耐火电线、电缆燃烧分级性能电缆。

3设计依据

3.1 适用技术标准

GB/T19216.11、GB/T19216.21、GB/T19216.31、IEC60331-11、IEC60331-21、BS6387：2013，GB/T13033.1-2007、JG313-2014、IEC 60332-3-10、IEC 60332-3-21、IEC 60332-3-22 、IEC 60332-3-23、IEC 60332-3-24 、IEC 60332-3-25、GB/T19666—2005、GB/T18380.32—2008/IEC60332—3—21：GB/T18380.35—2008/IEC60332—3—24：2000,GB/T31248-2014,GB/T31247-2014、GB/T12706-2008、GB/T9330-2008等标准。

4设计原则

要求设计严格遵循以下设计原则：

4.1 严格按照国家标准及用户的要求进行设计，保证设计符合相关法律、法规、技术标准的要求。不断优化设计方案，精心设计，竭诚服务，向用户提供符合要求的产品。

4.2 以先进可靠、经济实用为原则，积极采用成熟可靠的先进技术，选择经济实用的先进设备，参考已有的成熟经验，确保试验系统安全运行。

4.3 采用计算机自动数据采集及数据处理系统，重点保证试验数据获取、采集、分析处理客观真实，且具备较高的试验控制、测试的自动化程度。

5试验项目及方法

适用于电线电缆类产品的耐火试验（耐火、冲击、喷淋），成束燃烧试验、电缆燃烧分级试验。试验方法依据下列标准：

GB/T19216.11、GB/T19216.21、GB/T19216.31、IEC60331-11、IEC60331-21、BS6387：2013、GB/T18380-2008 GB/T31248-2014

6项目需求描述

以下为采购人对本项目招标需求内容的详细描述，投标人在投标书中应逐条响应，并进行详细描述，同时列出偏离表。

6.1主要技术参数

耐火试验系统：

应满足GB/T19216.11、GB/T19216.21、GB/T19216.31、IEC60331-11、IEC60331-21、、BS6387：2013，GB/T13033.1-2007、JG313-2014等标准。适用于电线电缆类产品的耐火试验（普通耐火试验、冲击耐火试验、喷淋耐火试验）。

★供火温度：最高供火温度应大于1000℃（可根据标准要求，在700℃～1000℃范围内调整火焰温度）

★质量流量计（进口品牌）：（MFM）用于测量燃烧时的空气和丙烷的流量，并配有质量流量控制器（MFC），用于对空气和丙烷气体的质量流量进行精确测量和控制。质量流量控制器与显示器之间用数据电缆进行连接。

支架系统：除配有单独供火试样支撑装置外、还应带机械冲击试验梯架和喷淋装置，并满足上述标准要求。

电压系统：本系统具有三相五线制高压电源，电压连续可调0～1000V。五线制高电压输出引线标识分别为L1、L2、L3、N和PE，控制面板上的示值为相电压值负载和指示装置：本系统具有五相负载和指示装置，每相负载可以通过“按钮”电动调节，可调负载量程能满足各种规格的样品在试验电压下流过250mA的电流。指示装置为发光二极管，试验时指示试验回路是否是开或通路状态。

气源控制：包括一套丙烷质量流量计、一套空气质量流量计、一套自动点火、二个电磁阀、一个空气油水分离器、空气和丙烷压力/温度传感器、高电压电源、五路负载调节装置等。

自动点火控制系统：安装了一套自动点火控制单元，点火装置与计算机控制系统动作按钮组成一个控制系统。

固定燃烧喷灯用小车（2部）：小车由一个载灯平台、四个车轮和推车把手组成，小车的高度符合试验是喷灯火焰的高度（可调）

温度测量装置：温度测量装置包含二根￠1.5mm矿物绝缘不锈钢铠装K型热电偶和一个温度指示装置，并带有一块长为900mm、高为300 mm和厚为9 mm的不燃性非金属材料耐热试验板，用于确定火源（喷灯）的位置。

喷淋系统：喷水试验水压力 250Kpa-350Kpa，喷水试验水流量0.2-0.3L／s。

喷淋耐火试验主要结构：喷淋试验是在一个顶部敞开的不锈钢水箱里测试（因为测试时会因燃烧产生废料、喷水产生污水污染试验环境），底部装有刹车脚轮和配水管，便于运输和清洁；内置不锈钢扁通焊接的测试架，按标准要求的试样安装位在测试架两端都装有夹具（最大夹持100mm);试样安装中心向内20mm，试样中心向下与喷灯中心40mm 为喷灯固定位置（因试样大小变化可手动微调，最大100mm),试样安装中心向外350mm 为喷水位置，喷水器比试样安装中心高80mm;试样下方有400*100*200mm 高度接水箱，可作为流量测试的容器；试样安装处水箱开有过线槽，可伸出箱外与控制柜负载连接，以便于测试时连接通电；控制柜中程序可对试验时间、燃烧时间、喷水时间等进行操控

注：系统应配有引燃源（丙烷、空气）的供气流量稳定装置和过滤装置。

阻燃试验系统：

供气系统、试验箱体、引燃源（喷灯4个）、钢梯（宽(500±5)mm的标准钢梯和宽(800±10)mm的宽型钢梯各2套）应符合GB/T18380.31—2008和GB/T31248-2014要求。箱体及试样提升装置应满足2吨以上的试验需求。样品的安装和提升应设计合理。便于操作（人员在地面即可完成操作）.进气系统由可调进气量的风机和横截面240cm2金属导管组成，此系统位于燃烧试验箱体的底部，一端与试验箱体底部进风口连接，一端与风机连接，导管上有一个供测量风速的测量孔，测量风速时旋开测量孔中的螺丝，平时处于闭合状态。金属导管内安装了一套风速测量仪，测量金属导管中的风速。

★质量流量计（MFM）（进口品牌）用于测量燃烧时的空气和丙烷的流量，与计算机控制软件一起使用，用于对空气和丙烷气体的质量流量进行精确测量和控制。质量流量控制器与计算机采集系统之间用数据电缆进行连接。

自动点火装置：在气源控制集成柜内安装了一套自动点火控制单元，点火装置与计算机控制系统动作按钮组成一个控制系统。

气体压力和温度测量装置：在空气和丙烷气体管道中安装了测量二种气体的压力和温度的传感器，二套装置位于气源控制集成柜内，由计算机控制软件处理在屏幕上显示空气和丙烷的压力和温度。

废气处理装置：废气处理装置由二部分组成：一部分为废气脱排系统，由位于试验箱顶部出气口上方的集气罩、管道和抽风机组成，功能是把试验期间排除的废气抽送到处理塔内；第二部分为废气处理塔（两个），废气处理塔的尺寸高度应大于3.5m，上半部分为圆柱体，直径应大于0.85m，其作用是将燃烧时产生的酸性气体和燃烧时产生的悬浮物进行中和反应和吸收。配有排风系统和喷淋系统，下半部分长方体内存放碱性水介质，整个废气处理塔材质为厚度不小于5mmPP的材料，应确保将废气完全处理。达到环保排放标准。排烟管道采用不锈钢，直径≥12D，预留采样口（连接气体分析仪），采样管与出口的距离大于8D（D为管道内径，应为250mm-400mm），符合GB/T248-2014标准要求，排烟管道为8米。排烟风机采用大于1.5m³/S抽风能力的抽风机，安装在排烟管道末端。

固定燃烧喷灯用小车（2部）：小车由一个载灯平台、四个车轮和推车把手组成，小车的高度符合试验时喷灯火焰的高度。作用是固定燃烧喷灯和火焰熄灭探测传感器，固定一个喷灯时，喷灯位于小车平台的中央，固定二个喷灯时，二个喷灯平行位于小车平台上。

火焰摄像头和火焰熄灭探头：为了监控燃烧期间燃烧火焰的情况和火焰是否熄灭情况，在燃烧箱底部进气长方形孔的一侧(进风口对面)安装了一个摄像头，在燃烧喷灯附件安装了一个温度探头。摄像头采集到箱体内的图像经计算机处理显示到屏幕上并保存在相应的数据库内；温度探头监测到在燃烧期间由于某种原因火焰熄灭后，温度从高温到低温，给计算机一个信号，计算机会自动切断供气的电磁阀。燃烧异常时候启动灭火装置、设有报警和采用强行停止燃烧的淋雨装置；压力表及减压阀装置，

箱体温度测量系统：装配在燃烧箱体侧面的温度传感器、通过气源控制集成柜内的温度变送器和计算机控制软件处理在屏幕上显示箱体内的温度，构成了箱体温度测量系统，功能是监测燃烧试验时箱体内的温度，供试验人员判定样品燃烧的状态。

注：试验箱体、供气系统、钢梯、烟气采集排放管道部分均应采用304不锈钢材料；系统应配有引燃源（丙烷、空气）的供气流量稳定装置和过滤装置。

6.2设备主要功能

6.2.1自动设定燃烧测试时间，到时可自动切断气源； 箱体内壁热电偶，可显示箱体内部温度； 排放净化物装置：烟尘收集、过滤、排放符合环保要求，便于清洗和更换。

6.2.2耐火系统计算机系统含操作台、工业控制机、显示器、键盘、控制元件一套、软件等。

①在计算机控制台上控制面板上“高压应急开关合”，在计算机界面上设定试验电压值和试验时间。

②根据试验要求，在计算机界面上设定丙烷和空气流量值，试验开后会自动调节丙烷和空气流量。

③设定电压或五路电流自动调节或手动调节，如果设定成自动调节，当点击“试验开始”按钮后，计算机会自动调节电压和电流，如果设定成手动，实验员用鼠标点击“升”、“降”按钮。

④试验参数设定后，点击试验开始“按钮”并点击“录像”按钮，将录制试验过程中试验状况。

⑤如果要进行冲击试验，此时设定冲击间隔，点击“冲击开关”按钮。

⑥数字显示空气和丙烷的压力和温度，显示燃烧时间与压力和温度的关系曲线；

⑦数字显示燃烧喷灯实时温度，显示燃烧时间与燃烧喷灯实时温度的关系曲线；

⑧数字设定燃烧时间，达到规定时间，自动停止燃烧火焰；

⑨具有视频功能，显示燃烧期间样品燃烧状况；具有试验数据、关系曲线的打印功能。

6.2.3成束燃烧、计算机系统含操作台、工业控制机、显示器、键盘、控制元件一套、软件等。

①显示燃烧时间与流量的关系曲线；

②数字显示空气和丙烷的压力和温度，显示燃烧时间与压力和温度的关系曲线；

③数字显示燃烧喷灯实时温度，显示燃烧时间与燃烧喷灯实时温度的关系曲线；

④数字显示强迫通风风速，显示燃烧时间与实时风速的关系曲线；

⑤数字设定燃烧时间，达到规定时间，自动停止燃烧火焰；

⑥具有视频功能，显示燃烧期间样品燃烧状况；

⑦具有非常规熄火的关闭供气功能；

⑧具有计算燃烧根数的软件，输入样品相关参数，自动计算燃烧根数；

⑨具有查找历史数据(流量、温度、压力、风速、火焰温度、视频图像)的功能；

⑩具有试验数据、关系曲线的打印功能。

6.2.4 试验机整机或部件（包括控制器、软件）不受第三方约束，软件终身免费升级。

7技术资料

7.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、

技术说明等。

7.2应保证电子版资料与纸质资料完全一致；

提供资料主要包括：

7.2.1设备清单（含备品备件及试验所需所有材料与部件）；

7.2.2设备使用说明书、操作方法及其注意事项；

7.2.3外形图、设备布置图、设备地基图；

7.2.4电气原理图、液压系统原理图；

7.2.5 产品出厂合格证；

8．备品、备件

备品、备件费用包含在投标报价中。

9．现场安装、现场服务及现场试验

9.1设备安装于福建省产品质量检验研究院内（地点待定）。

9.2 设备到货后，投标人应按照招标方方要求派安装人员免费到现场进行设备的安装与调试。

9.3投标方根据实验室场地情况出具布局图，及设计要求。设备与试验变的线路连接由投标方负责。

9.4 所有安装、调试工作完成后，办理验收手续，并经双方签字确认；

10．培训

10.1 投标人方应向业主免费提供技术培训，使得业主技术人员能够熟练掌握设备的试验、测试、维护和使用。

10.2投标人方派遣技术专家到现场进行培训，并提供资料。

10.3业主将安排2～3人进行操作和设备维护培训。

11．质量保证与售后服务

11.1 质保期为验收合格后2年。在接到业主方电话或书面通知后2小时内答复，48小时到现场。在质保期内发生的任何质量问题，投标方应免费维修或更换。

11.2 设备终身保修。

(八)合同包8品目号1：万能拉力机（绝缘子电力金具机电破坏试验机）

1前言

1.1本项目位于福建省产品质量检验研究院马尾基地C栋厂房内本系统本着先进适用、安全可靠、尽量缩短建设周期为原则实行工程总承包，包括设备供货、设备安装、设备及系统调试、样机试验，培训直至交付使用。采用高精度的检测仪表和计算机相结合的测试与数据采集系统，测试系统应具备自动采集数据、数据传输、数据显示、数据分析处理和自动生成测试报告等功能。

1.2本技术规范提出的是最低的技术要求，乙方应提供一套不低于本技术规范和相关标准要求的优质产品和其相应的服务。相关设备招标订货可依据此技术规范要求，但不限于此技术规范。

1.3 1000kN机电破坏试验机用于550kN及以下盘形悬式绝缘子机电破坏负荷、机械破坏负荷等试验以及部分支柱绝缘子压缩试验，电力金具产品的破坏载荷试验。

1.4机电破坏试验机生产制造商必须是具有相应的生产制造资质，在绝缘子避雷器电力金具行业有业绩，且获得质量保证体系认证合格的企业。

1.5本设备主要部件均要求为知名品牌。

2试验系统任务

主要测试产品：悬式绝缘子、柱式绝缘子、复合绝缘子、电力金具、金属材料、非金属材料、复合材料、硅橡胶及产品的拉伸试验，目前在绝缘子避雷器行业大多用于瓷悬式绝缘子、玻璃悬式绝缘子、复合悬式绝缘子、柱式绝缘子、复合绝缘子、针式绝缘子、棒形绝缘子、棒形复合绝缘子、玻璃绝缘子、避雷器、护套绝缘子、瓷芯棒、复合芯棒、套管、空心绝缘子、穿墙套管、电力金具等拉伸或压缩测试、机电破坏负荷、机械破坏负荷、残余强度等试验以及部分支柱绝缘子压缩试验。

3设计依据

3.1 适用技术标准

GB/T 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》

GB/T 2611-2007《试验机 通用技术要求》

JB/T 8612《电液伺服万能试验机》

GB 8170-87数值修约规则

GB/T 22709-2008  《架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度》中残余强度试验

GB/T 19443-2004 《标称电压高于 1000V 的架空线路用绝缘子-直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义试验方法和接收准则》

GB/T 25317-2010绝缘子串元件的槽型连接尺寸

GBT2314-2008《电力金具通用技术条件》

GBT2317.1-2008《电力金具试验方法第1部分：机械试验》

GBT2317.4-2008《电力金具试验方法第4部分：验收规范》

GB/T 3159-2008 液压式万能试验机

GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第三部分：机械试验方法

GB/T 1001.1-2003标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件─定义、试验方法和判定准则（IEC 60383-1：1993，MOD）

GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸

GB/T 2611-2007 试验机通用技术要求

GBT 7253-2005 盘形悬式绝缘子元件特性

4设计原则

要求设计严格遵循以下设计原则：

4.1 严格按照国家标准及用户的要求进行设计，保证设计符合相关法律、法规、技术标准的要求。不断优化设计方案，精心设计，竭诚服务，向用户提供符合要求的产品。

4.2 以先进可靠、经济实用为原则，积极采用成熟可靠的先进技术，选择经济实用的先进设备，参考已有的成熟经验，确保试验系统安全运行。

4.3 采用计算机自动数据采集及数据处理系统，重点保证试验数据获取、采集、分析处理客观真实，且具备较高的试验控制、测试的自动化程度。

5试验项目及方法

适用于电力金具及盘形悬式绝缘子机电破坏负荷、机械破坏负荷、残余强度等试验以及部分支柱绝缘子压缩试验。试验方法依据下列标准：

GB/T2317.1-2008《电力金具试验方法第1部分：机械试验》

GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第三部分：机械试验方法

GB/T 1001.1-2003标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件─定义、试验方法和判定准则（IEC 60383-1：1993，MOD）

6系统方案

本机根据绝缘子行业对悬式绝缘子的机电破坏试验标准要求设计，为了满足特殊（加高电压）拉力试验时，另配置度盘测力计，注意：做施加高电压的拉力试验时（机电破坏试验时），断开电脑及传感器，用度盘显示力值。常规拉力试验时，采用电脑控制系统。

做常规试验时（不加电压时），采用微机电液伺服控制系统，主要由伺服阀、压力传感器、位移传感器、电气控制器与计算机共同组成的闭环伺服控制系统，可自动精确地控制试验过程，可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中可实现力、变形、位移三段控制，各控制之间可平滑转换；并自动测量试验力、位移、变形等试验参数；试验参数通过计算机采集和软件处理能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，由打印机打印试验报告和试验曲线。

7项目需求描述

以下为采购人对本项目招标需求内容的详细描述，投标人在投标书中应逐条响应，并进行详细描述，同时列出偏离表。

7.1主要技术参数

满足550kN及以下盘型悬式绝缘子的机电破坏负荷、机械破坏负荷等试验以及部分支柱绝缘子压缩试验。

★最大试验负荷：1000kN；

结构形式：机体采用油缸上置立式结构；油缸上置式结构，四立柱承载刚性框架，电机带动双丝杠调节空间。试验拉伸空间不得有棱角、尖角和毛刺，以防止试验中施加高电压而出现尖端放电现象。

★试验力示值相对误差：示值的±1%；

★试验力测量范围：度盘测力计最大试验力的：4%~100%；微机测量的最大试验力：2%~100%

位移示值相对误差：±1%

★拉伸试验空间位于试验机下端，压缩试验空间位于试验机上端；

★最大拉伸试验空间：≥1100 mm（含变形量）；

最大压缩试验空间：≥850 mm；

上下压板尺寸(mm)：≥Φ175mm

★有效试验高度：≥1100mm（含变形量）；

★设备立柱间的间距：≥810mm；

★活塞最大行程：≥250mm；

主机外形尺寸（包括活塞行程）：总高度（最高高度）≤4.80m；

做机电破坏负荷试验时，试品要施加其n片串工频湿耐受试验电压值1/n的电压。制造厂家应充分考虑施加高电压后，产品完好或破坏、击穿时设备的承受能力以及测量的抗干扰和测量精确度能力（一般100kV以下）；

绝缘子采用螺杆、球头球窝方式过度链接，具体尺寸详见：GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸；绝缘子串元件的槽型连接（插销连接方式）；并具备电力金具机电破坏试验夹具。

数据采集系统分辨率：不低于500000码（即满量程的1/500000，应提供该指标的相关证明，如认证证书等）。

噪音：≤60dB；

需配用户要求的系列工装连接一套；

控制方式手动阀控制、自动控制两种控制模式; 显示方式: 做特殊（加高压）拉力试验时，断开电脑及传感器，度盘显示力值；常规拉力试验时，连接电脑及传感器，电脑显示并储存试验力、时间及曲线。

采用压力传感器测力，计算机显示，可设定加载速度控制，可以进行程序控制，各种控制方式之间可以平滑切换，可以显示负荷—位移曲线及负荷—时间曲线，特征点自动标示，可以对曲线进行分析处理；

7.2供货范围

主要供货范围

供货一览表

| 序 号 | 配 件 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000kN双空间试验机主机 | 台 | 1 | 油缸上置式结构，四立柱承载刚性框架，电机带动双丝杠调节空间 |
| 由以下各部分组成 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机框架 | 台 | 1 | 含：底座、中横梁、上横梁、四立柱承载刚性框架 |
| 1.2 | 油缸1000kN推力 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 楔形液压自锁钳口 | 套 | 2 | 装于相应部件上，含：液压夹紧装置及手控盒 |
| 1.4 | 楔形液压自锁夹具 | 套 | 2 | V型夹块：Φ5～φ15、Φ15～φ30、Φ30～φ45、φ45～φ60各一套；平夹块宽110mm：2～30mm、 10～40mm各一套 |
| 1.5 | 螺杆夹具 | 套 | 1 | 球头球窝方式过度链接，具体尺寸详见：GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸； |
| 1.6 | 上钳口升降装置 | 套 | 1 | 电机带动双丝杠调节试验空间装于相应部件上 |
| 1.7 | 1000kN度盘测力系统 | 台 | 1 | 手动阀操作、度盘显示 |
| 1.8 | 压缩夹具 | 套 | 1 | 上、下压板各一付，Φ175mm装于主机相应部件上 |
| 1.9 | 钳口防护罩 | 套 | 1 | 钳口部分另有专门绝缘子防爆溅防护及方便清理措施 |
| 1.10 | 设备外围防护罩 | 套 | 1 | 四周防护 |
| 2 | 智能伺服液压系统 | 套 | 1 | 做常规试验时（不加电压时） |
| 由以下各部分组成 |  |  |  |  |
| 2.1 | 伺服阀 | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 2.2 | 高精度压力传感器 | 只 | 1 | 进口品牌或国内知名品牌 |
| 2.3 | 油泵 | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 2.4 | 电伺服电机及电液伺服驱动器 | 台 | 1 | 进口品牌 |
| 2.5 | 密封件 | 组 | 1 | 进口品牌 |
| 2.6 | 液压元件：插装阀 | 套 | 1 | 进口品牌 |
| 2.7 | 液压元件：板式阀 | 套 | 1 | 进口品牌 |
| 由以下各部分组成 |  |  |  |  |
| 3.1 | 全数字闭环测控系统 | 台 | 1 | CTS-600多通道闭环控制器内置SOC和FPGA芯片技术 |
| 3.2 | 位移传感器 | 只 | 1 | 国内外知名品牌 |
| 3.3 | 集合式操作台 | 台 | 1 | 操作台下面铺设绝缘橡胶垫，包括人员操作面积 |
| 3.4 | 电脑 | 台 | 1 | 显示器选用知名品牌21英寸液晶显示器；处理器类型至少Intel酷睿i5，标称主频2.66 GHz及以上，内存容量4 GB 及以上，硬盘容量1T及以上，光驱DVD-ROM及以上，Win7系统。 |
| 3.5 | 打印机（激光） | 台 | 1 | A4 |
| 3.6 | 软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅件：连接工装及夹具 | 组 | 1 |  |
| 由以下各部分组成 |  |  |  |  |
| 4.1 | 绝缘子专用拉伸工装 | 套 | 1 | M64螺纹连接夹具 |
| 4.2 | 缘子专用拉伸工装连接金具 | 套 | 1 | 绝缘子的配套连接金具含：球头、球窝符合产品标准要求 |
| 4.3 | 绝缘子串元件的槽型连接 | 套 | 1 | 插销连接方式 |
| 4.4 | 工具 | 套 | 1 | 配套工具 |
| 4.5 | 基础预埋件 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 备品备件 | 套 | 1 | 密封垫圈、滤芯、液压油（100L）等 |
| 4.7 | 安装调试用的材料 | 套 | 1 | 电缆、管件、液压油、标定装置等 |
| 4.8 | 随机工具 | 套 | 1 |  |
| 4.9 | 陪试样品 | 套 | 2 |  |
| 5 | 交付资料 | 套 | 1 |  |
| 由以下资料组成 |  |  |  |  |
| 5.1 | 中文版专用测试软件 | 套 | 1 |  |
| 5.2 | 产品合格证 | 份 | 1 |  |
| 5.3 | 操作技术手册（产品使用说明书） | 份 | 1 |  |
| 5.4 | 电气原理图、机械结构图、地基图 | 份 | 1 |  |
| 5.5 | 试验机试验应用软件光盘 | 份 | 1 |  |

7.3使用环境条件

1）海拔高度：＜1000m；

2）环境温度：-5～+40℃；

3）空气相对湿度：≤90%；

4）使用地点：户内；

5）地震烈度：6度；

6）安装在周围无振动、无腐蚀性介质的环境中。

7.4．设备主要功能

7.4.1机械破坏负荷由计算机控制，具有便于操作的控制工作界面；运行参数及测量结果以数字形式实时显示，具有数字显示和荷载曲线同时显示功能。空间调整：拉、压空间电动调整；

7.4.2机电破坏负荷测量装置由厂家根据本试验特点自行设计：制造厂家应充分考虑施加高电压后，产品完好或破坏、击穿时设备的承受能力以及测量的抗干扰和测量精确度能力（一般100kV以下）

7.4.3试验机应能够控制执行以下试验操作：

a)规定时间内达到规定负荷；

b)破坏负荷试验；

7.4.4配置操作控制台，设备控制台上有启动指示灯，急停按钮，设备电气部分及软件也都有多项保护功能，配置闪烁报警提示灯用于警示。

7.4.5 测试软件要求：设备采用计算机控制、微机屏显系统，界面友好、具备试验参数、曲线实时显示、记录，能够显示试验力，峰值，变形和各种试验曲线。试验结束后自动存储试验数据，保留负荷-时间曲线，曲线上任意段可进行放大、分析，试验数据可删除、自动缩放、能打印出以上相关数据和关系曲线及完整的试验报告，试验报告可编程，可任意添加已编好的报告模板，设定的参数可根据要求进行调整。过程再现：常规试验结果可任意存取，随时可以模拟再现；常规试验完成后可逐点查看试验曲线的力值和变形数据；曲线对比：常规试验多个试样（20）可用不同颜色叠加比较；局部放大：常规试验曲线上任意段可进行放大、分析；

7.4.6 试验机整机或部件（包括控制器、软件）不受第三方约束，软件可免费升级。

7.4.7试验显示方式：品牌传感器测量，计算机显示，能够保留试验数据。

7.4.8安全装置：漏电断电保护，过载熔断保护，报警；

7.4.9断裂停车：试样拉断瞬间能停车；

7.4.10 度盘式测力装置：如本套装置含有度盘式测力装置，则：

a） 标度盘的标度标记与符号应清晰，刻线宽度、刻度间距应均匀一致，指针尖端宽度应近似等于刻线宽度；

b) 指示装置的分辨力r应为指针宽度与两相邻刻线中心距（刻度间隔）的比值。

7.4.11拉伸力测量精度    ±1%。

压缩力测量精度    ±1%。

自动夹持：拉伸夹具采用液压自动夹持；

自动换档：常规试验试验机内部自动切换适当的量程，保证负荷的测量精度；

实时显示：常规试验试验过程中负荷、时间和试验曲线动态显示；

空间调整：拉、压空间电动调整；

8技术资料

8.1 乙方应随投标文件一起，提供设备的设计方案简图和工作原理、

技术说明等。

8.2应保证电子版资料与纸质资料完全一致；

提供资料主要包括：

8.2.1设备清单（含备品备件及试验所需所有材料与部件）；

8.2.2设备使用说明书、操作方法及其注意事项；

8.2.3外形图、设备布置图、设备地基图；

8.2.4电气原理图、液压系统原理图；

8.2.5 产品出厂合格证；

9．备品、备件

备品、备件费用包含在投标报价中。

10．现场安装、现场服务及现场试验

10.1设备安装于福建省产品质量检验研究院马尾基地C号楼高压大厅内。

10.2 设备到货后，投标人应按照招标方方要求派安装人员免费到现场进行设备的安装与调试。

10.3 设备基础土建工程和地面下电缆沟道土建工程及沟道盖板和电

缆埋管由投标人负责施工。设备之间的各种电缆、油管等的连接及安装由投标人负责，设备之间的电缆埋管和预埋油管需派员现场安装。设备与试验变压器的线路连接由投标方负责。

10.6 设备液压油由投标人负责。

10.7 所有安装、调试工作完成后，应办理验收手续。

11．培训

11.1 投标人方应向业主免费提供技术培训，使得业主技术人员能够熟练掌握设备的试验、测试、维护和使用。

11.2投标人方派遣技术专家到现场进行培训，并提供资料。

11.3业主将安排2～3人进行操作和设备维护培训。

12验收

12.1验收内容：现场终端验收包括出厂验收、现场验收；

12.2甲方验收要求

12.3甲方现场验收将根据双方签订的采购技术协议及验收大纲组织

验收；

12.4验收时试品及陪试品由投标方负责提供。

13．质量保证与售后服务

13.1 质保期为验收合格后2年。在接到业主单位电话或书面通知后2小时内答复，48小时到现场。在质保期内发生的任何质量问题，投标方应免费维修或更换。

13.2 设备终身保修。

14交货时间及地点：

14.1交货时间：合同生效后60个日历日内交货安装调试完毕并交付使用。

14.2交货地点：用户指定地点。

(九)合同包9品目号1：直流电源

一、 前言

本项目直流电源是一款高精度、高可靠性、可编程，双自动双向运行的高精度双向可回馈直流电源系统。其直流输出特性具有高精度及高动态响应特性，并具有向电网回馈能量的功能，同时具有电源、负载两种特性。采用全数字控制，控制精度高、响应速度快、输出调节范围广。 输出具有可编程功能，通过不同的控制软件可用多种场合使用。可模拟电池输出特性、电池充放电特性，包括串并联节数，SOC指标以及电池放电过程中内阻变化的特性及可为电池组做充放电测试试验。配备功能强大的智能控制软件，可实现在远程 PC机上控制各主要测试参数设定，实现复杂曲线模拟，实时记录模拟过程数据，自动保存试验测量数据。

主要运用在直流电机，电动汽车驱动电机及控制器、电池包储能式系统测试等多领域。

二、需满足的标准：

GB/T18488.1-2015电动汽车用驱动电机系统  第1部分：技术条件

GB/T18488.2-2015电动汽车用驱动电机系统  第2部分：试验方法

GB/T1311-2008直流电机试验方法

GB/T31484-2015 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法GB/T31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法

GB/T31486-2015 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法

GB/T31485-2015电动汽车用动力蓄电池安全要求和实验方法GB/T31467.1-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分：高功率应用测试规程

GB/T31467.2-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分：高能量应用测试规程

GB/T31467.3-2015 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分：安全性要求与测试方法

GB19517-2009 国家电气设备安全技术规范

GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波

GB10236-2006半导体变流器与供电系统的兼容及干扰导则

GBT 17478-2004 低压直流电源设备的性能参数特性

三、技术要求：

| 功能 | 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★交流输入 | 电压范围： | 380±15%，3Φ3W+G； |  |
|  | 频率范围： | 50Hz±3Hz； |  |
|  | 并网谐波 | ≤3%； |  |
|  | 功率因数 | ≥0.9； |  |
| ★直流输出 | 电压范围： | 24-1000V DC； |  |
|  | 额定电流： | 500A |  |
|  | 峰值电流： | 700A，持续时间不小于60秒； |  |
|  | 额定功率： | 250kW |  |
|  | 峰值功率： | 350KW，持续时间不小于60秒； |  |
|  | 电压精度： | ≤0.1%FS； |  |
|  | 电流精度： | ≤0.3%FS； |  |
|  | 响应时间： | ≤5ms，（10%～90%突加载）；采用全数字DSP控制 |  |
|  | 切换时间： | ≤ 10ms，（-90%～90%切换）； |  |
|  | 电流加载时间 | ≤ 10ms（10%-90%）：； |  |
|  | 纹波： | ≤0.2%； |  |
|  | 运行模式 | 具备恒压，限流、限功率运行模式； |  |
| ★动力电池模拟功能 | 动力电池模拟功能 | 电压、电流、功率以及内阻均可编程设定，可通过这些参数设定模拟各种电池特性，方便用户模拟各种电池测试需求； |  |
|  |  | 具备模拟动力电池特征，可模拟电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标，从而全面模拟电池的输出特性，包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程。（模拟常规电池类型：锰酸锂、钴酸锂、铅酸蓄电池、磷酸铁锂和镍氢电池，且可自定义用户指定特种电池）；自动四象限运行切换 |  |
| ★电池组测试功能 | 具备动力电池组测试功能 | 测试内容：电池充电测试（恒流充电，恒压充电，恒功率充电，阶梯式脉冲充电）、电池放电测试（恒流放电，恒功率放电）、充放电过程中电压、电流、温度监测和过程中过充、过放保护监测 |  |
| ★能量回馈 | 回馈功率： | 100%能量回馈； |  |
|  | 电流失真： | ≤3%； |  |
|  | 功率因数： | ≥0.9； |  |
|  | 输出电压： | 342～418V（AC）； |  |
|  | 频率范围： | 47～53Hz； |  |
|  | 系统整机效率 | ≥94%； |  |
|  | 系统隔离 | 内置工频隔离变压器； |  |
| 显示和操作 | 触摸屏显示 | 不小于7寸液晶触摸屏 |  |
|  | 外部通讯： | RS485/以太网/CAN |  |
|  | 操作 | 本地 操作 友好的人机界面：电压、电流、内阻、功率、时间触摸屏设定，精确度高 |  |
|  |  | 远程操作 配备上位机软件，可实现远程操控。可远程设置直流电源各项参数，控制电源运行、关闭，实时监控输入输出各参数状态，实现复杂曲线模拟，实时记录模拟过程数据，自动保存试验测量数据 |  |
| ★电流测量 | 电流传感器 | 设备外加3个电流传感器，要求国际知名品牌，额定电流（DC）1000A, 电流（RMS）707A,带宽500kHz，精度0.0054% |  |
| 窄脉冲测试功能 | 脉冲电压峰值（开路）： | 10.0kV |  |
|  | 脉冲电流峰值（短路）： | 5.0kA |  |
|  | 输出波形 | 1、标准组合波：电压波1.2/50µs、电流波8/20µs 2、脉冲磁场波（选配）：电流波6.4/16µs 3、脉冲耐压：1.2/50µs |  |
|  | 触发方式 | 手动/自动/外部触发 |  |
|  | 脉冲极性 | 正、负或自动交替 |  |
|  | 相位同步 | 0-359°，相位同步/电源同步/异步 |  |
|  | 脉冲个数 | 1～9999可设定 |  |
|  | 测试时间 | 10s～9999s可设定 |  |
|  | 试验负载阻抗 | 2Ω、12Ω（1.2/50CWG）、500Ω（脉冲耐压） |  |
|  | 耦合/去耦网络 | 三相五线制，线电压450VAC/32A，直流240VDC/32A |  |
|  | 配套专用电源及测控软件，以SPWM方式制作，用主动元件MOSFET模块设计，采用了DDS分频、快速D/A转换，瞬时值反馈等技术，输入端用隔离变压器来增加整机稳定性。 | 15kVA，5V～150V(低档)；5V～300V(高档)(1Φ)；电压稳定度：≤0.1%；3、输出频率：45.0Hz～65.0Hz；65.1Hz～400Hz；频率稳定度：≤0.05%；输出总谐波失真≤1.5%；负载效应：≤0.2%V0+0.1V(V0为半载输出电压)，源电压效应：≤0.1% |  |
| 波形记录功能 | 1、带宽: | 500MHz带宽; |  |
|  | 2、输入通道: | 四通道; |  |
|  | 3、采样频率： | 单通道2.5GS/s； |  |
|  | 4、存储深度： | 每通道20M以上; |  |
|  | 5、时基范围： | 500ps/div~1ks/div |  |
|  | 6、刷新率: | ＞340000wfms/s; |  |
|  | 7、FFT测量: | 4Mpts，支持窗函数包括：矩形窗、Hamming、Hanning和Blackman-Harris; |  |
|  | 8、触发功能: | 12 种基本触发，28种协议触发，创新的模板触发; |  |
|  | 9、数学运算： | 加法、减法、乘法、除法、微分、积分、FFT、自定义公式运算 ( 对数、指数、三角函数、平方根 )、趋势图、滤波器 |  |
|  | 10、；高级功能： | 双 Zoom 模式、分段存储、波形播放、智能标记、电源分析软件、上位机控制分析软件； |  |
|  | 11、波形显示： | 256 级灰度等级显示和色温显示，支持可变余辉 |  |
|  | 12、接口： | USB Host、USB Device、LAN、VGA、Trig Out、Trig In； |  |
|  | 13、波形搜索： | 搜索条件：上升沿、下降沿、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比和负占空比、周期和频率、正欠幅、负欠幅； |  |
|  | 14、自动测量: | 支持51种自动测量和统计功能，24种同屏显示; |  |
|  | 15、测量统计功能: | 测量屏幕上每一个波形，给出当前值、最大值、最小值、平均值和标准偏差值。 |  |
|  | 16、探头 | 配置4个相应的1000V以上探头 |  |
| 电缆线 | 配备直流电源所需要的设备进线和出线电缆，能满足最大电流的载流能力，其长度不少于50米，并配置接线箱。 |  |  |
| 保护 | 输入：过压、欠压、过温、过载、缺相、相序等； |  |  |
|  | 输出：过压、过流、过温、短路、过载、急停等； |  |  |
| 环境 | 允许环境温度：-20℃～+40℃； |  |  |
|  | 允许环境湿度：0～90%（非凝结状态）； |  |  |
|  | 允许海拔高度：2000m以下； |  |  |
| 噪音（1M） | 距离1M＜75dB； |  |  |
| 防护等级 | 防护等级IP20(室内)； |  |  |

五．运输、安装调试、相关服务及其他

5.1设备运输及交货

设备运输及交货满足以下要求：

5.1.1 货物运输包装具有保障货物安全、便于装卸储运等功能；

5.1.2 货物运输包装应确保在正常的流通过程中，能抵抗环境条件的影响而不发生破损、损坏等现象，保证安全、完整、迅速地将货物运至交货地点；

5.1.3 运输过程中设备包装应具备防盗、防雨、防潮、防尘等防护包装；

5.1.4 货物必须捆扎牢固、松紧适度；

5.1.5 对需要轻拿轻放的货物，必须使用“小心轻放”标志等，标志应正确、清晰、齐全、牢固；

5.1.6运输货物按1.1倍货物价值购买运输保险；

5.2安装调试

试验系统设备安装施工完毕后，根据试验系统设计文件和订货设备的技术资料，进行设备单项调试和系统联合调试。

5.3技术资料

投标人需提供完整的试验站技术资料，包括：

5.3.1各类设备随机资料，包括所有设备使用手册、合格证、装箱单、安装资料等；

5.3.2施工及调试资料1套；

5.3.3设备使用说明书2套；

5.3.4软件光盘2套。

5.4 技术培训

对用户人员进行分阶段、全面的技术培训，使用户人员熟练掌握系统原理、设备组成、工程内容、操作使用和维护保养等。培训计划如下：系统方案、工艺路线介绍及评审，各阶段图纸讲解、交底；关键设备、器件性能介绍；系统实物集成、组合、施工过程；设备的操作、检修；系统操作、维护及故障分析等内容

提供完整的资料，包括设计图纸、设备随机资料、施工资料、操作使用说明书、备份软件等。

5.5质量保证及售后服务

保证提供的设备是全新的、技术成熟的产品，符合国家相关标准，达到用户规定的性能要求。

投标方应实行全过程的项目管理，在人、财、物等全方位予以保证。精心设计、精心施工、精心调试，在工程的全部环节，均将质量放在第一位，制定措施，责任到人，严格管理。供货设备和材料，严格筛选供货商，注重设备设计、制造、检验的各个环节，积极监造，严格中间检查和成品试验。施工、调试，严格按规范操作、注重安全、严格检验、试验。

对提供的设备质量由投标方负责，质量保证期从项目验收交付之日算起24个月。

建立远程诊断机制，在用户愿意开放通讯的前提下，设备系统发生故障时可通过网络作出初步诊断并制定解决方案，一般问题2小时内作出应答；对重大问题，在不超过24小时内（以高铁为准）内派出技术人员到达现场解决问题。

质量保证期内，所有设备在正常使用情况下，由于制造缺陷等引起的质量问题及直接损失由投标方负责。

在质保期满后，出现设备故障时，仍将做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决，以优于市场的价格收取零部件费及人工费。

5.6工期

对工期的要求具体如下：

5.6.1合同签订后40个日历日内提交全部货物

5.6.2货物交付后10个日历日内完成安装施工及系统调试；

5.6.3安装施工及系统调试完成后10个日历日安排样机试验及交付使用。

二、技术服务要求（招标内容中有规定的从其规定，没有规定的按以下标准执行）

2.1安装与验收

2.1.1安装

2.1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号仪器一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

2.1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2.1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

2.1.1.4 仪器设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装仪器设备，同时应向采购人介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。

2.1.1.5仪器设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

2.1.2 验收

2.1.2.1验收标准

投标方所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标方提供仪器设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

2.1.2.2验收程序和方法

（1）出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第2.1.2.1款验收标准的要求。

（2）初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

（3）试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

（4）最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对仪器设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。并免费提供壹次额外的移机安装和调试服务。

2.1.2.3中标人在在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

2.1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

2.1.2.5进口商品属于应检的(或甲方要求检的)应由中标方请商检部门出具商检报告，费用均由中标方承担。

2.2 技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

2.2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2.2出厂检验报告和合格证书；

2.2.3使用说明书；

2.2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.2.5零部件目录；

2.2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.2.7进口产品报关单；

2.2.8合同中要求的其它文件资料。

2.3 专用工具

2.3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

2.4特殊工具

2.4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

2.5技术培训

2.5.1卖方应根据投标货物特点及技术要求在设备安装现场对买方的技术、管理人员进行有关设备使用操作、仪器原理、设备维修、故障排除、保养、等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作，受训人数根据采购人实际需求。

2.5.2投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由卖方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由卖方承担且应包含在本次投标总价中。

三、付款方式

全部货物交货、安装调试完毕且最终验收合格后,乙方提供本合同价款全额的增值税专用发票，甲方15个工作日内向乙方支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题付清。

- 第四章  政府采购合同

（参考文本）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

根据甲方申请并经福建省政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划，甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含产品制造、运输、检验及通过有关部门验收、保险、指导安装、培训、关税(若有)、保修以及相关费用等一切费用）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式： 现场交货

2.2交货地点： 用户指定地点

3、供货清单

3.1供货清单：产品名称、规格、材质要求及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件：按招标文件要求。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。）

6、指导安装、技术服务、人员培训及技术资料

（指导安装、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。）

7、验收：按招标文件、投标文件、合同要求进行验收。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后   个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若      小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部份时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交   天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部份合同金额的    ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的    ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部份货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期       天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部份履行或者不履行合同，并根据情况可部份或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方、招标代理公司各执一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

- 第五章  投标文件格式

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标文件内容： 报价部分文件

合 同 包 号：

投标人名称 ：

联系人:

联系电话:

日      期 ：

报价部分目录

（1）投标书；

（2）开标一览表；

（3）投标分项报价表；

（4）节能、减排、环境标志优惠明细表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

（5）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）及其相关证明文件（若有）。

一、投 标 书

致：

根据贵方为              的投标邀请（招标编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本4份和电子版1份。

一、投标文件报价部分

1、投标书

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、节能、减排、环境标志优惠明细表（若有）

5、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

二、投标文件技术商务部分

（1）投标人资格、技术商务部分自评一览表

（2）货物说明一览表

（3）技术规格和商务偏离表

（4）投标人的资格证明文件

（5）投标产品业绩一览表

（6）售后服务承诺书

（7）投标人提交的其它资料

以银行转账方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见开标一览表。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日  期：     年    月    日

二、开标一览表

投标人名称：                                    招标编号：                               货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额，同投标文件报价部分文件一同密封。

2. 当一个合同有多个品目号时，投标人应计算该合同包的合计价。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 三、投标分项报价表

- 合同包6分项报价表

投标人名称：             招标编号：     货币单位：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  | 投标采购 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 台数/ 套数 |  |  | 价格 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每台 | 合计 |  |
| 直流充电桩试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控交流电源 | 三相输出：300V/415A（单相），输出功率：≥300kVA；稳压精度：≤1%；波形失真度：≤2%；输出频率：45～65Hz连续可调,有50Hz、60Hz固定调节档位 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 交流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足交流充电桩传导充电的控制导引、互操作 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足直流充电桩传导充电的控制导引、互操作 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流调整范围：0～250A，最小步幅0.1A；带载功率：≥180kW；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 程控直流电子负载 | 可承受的电压：DC 50V，电流：30A连续可调，电流精度≤0.1%+0.2%FS；带载功率：≥300W |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电池电压模拟设备 | 电压范围：(100～600)V，电压稳定精度0.5% |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高精度功率分析仪 | 可测量范围：电压1000V，电流30A，精度0.01%rdg+0.03%rng；功率精度0.02%rdg+0.03%rng；采样率：≥200KS/s；带宽：直流～1MHz；可分析谐波阶数100次；配备电流互感器，直流300A，交流100A、450A，精度0.05%+30μA，带宽≥DC～100kHz |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 示波器 | 模拟带宽：≥100MHz；每通道采样率：≥2.5Gs/S；每通道存储深度：≥10M；垂直灵敏度范围：1 mV/ 格～10 V/格，垂直分辨率：8位；水平范围：1ns/格～1000s/格；6000V高压差分探头，300A交直流电流探头 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 大功率直流电子负载 | 可承受的电压：DC 1000V，电流：250A连续可调，电流精度≤0.04%+0.06%FS；带载功率：≥12kW |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 测控系统软件 | 用于PC远程控制、数据记录分析、数据存储及生成测试报告等 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | CAN通讯分析装置 | 完成通讯协议一致性测试 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 工控机 | 处理器Intel Core i5、主频3.0GHz，内存4G，硬盘500G，Windows操作系统，液晶显示器21英寸，足够的通讯、存储接口 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 噪声测试仪 | 测量范围：30～120dB，多个测量档位；手持式 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 机械强度试验装置 | 垂直落锤及摆锤，摆杆角度：0-90°可调，刻度显示，配置锤头：5、10、20、50J锤头；弹簧冲击器，冲击能力是可调五档，分别为：0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁兼容试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流连续可调，最小步幅0.1A；带载功率：≥30kW |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料及运杂费等 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 安装费等 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

- 日期：           年    月    日

- 其余合同包分项报价表

投标人名称：             招标编号：     货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

- 日期：           年    月    日

- 四、节能、减排、环境标志加分明细表

(此表适用于综合评分法)

| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

- 栏目5为栏目3÷栏目4。

- 栏目6为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

- 栏目7为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。（综合评分法）

- 根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。以上属节能、减排、环境标志产品须提供最新一期清单内产品的证明材料复印件（国家或福建省的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页的复印件加盖投标人公章）（原件备查）。

- 计算分数时四舍五入取小数后两位。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

注：节能、减排、环境标志产品各评分法评审优惠内容及幅度

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 21%—50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

五、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

投标人名称：               项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 本合同包报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |

注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目4＝栏目3×6%。

3. 栏目5＝栏目3－栏目4。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 此表同属中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

5.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

5.2中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

（1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》

（2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。

（3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】

（4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。

注：未提供上述证明材料的，不给予认定。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

日期：      年     月     日

政府采购项目

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标文件内容： 技术商务部分文件

合 同 包 号：

投标人名称 ：

联系人:

联系电话:

日      期 ：

技术商务部分目录

（1）投标人资格、技术商务部分自评一览表

（2）货物说明一览表

（3）技术规格和商务偏离表

（4）投标人的资格证明文件

4.1关于资格的声明函

4.2投标人的资格声明

4.3法人代表授权书

4.4法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

4.5财务状况报告证明

4.6依法缴纳税收证明

4.7社会保障资金证明

4.8履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

4.9投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

4.10声明函

4.11行贿犯罪档案查询告知函

4.12投标保证金汇款凭证和开户许可证

（5）投标产品业绩一览表

（6）售后服务承诺书

（7）投标人提交的其它资料

注：

1、技术商务部分不得体现报价资料，否则以否决投标处理。

2、各投标人应认真阅读综合评分法中的相关部分内容，提供相关的材料，若评分办法中有提及而本部分未提及的，投标人应自行增加相关的资料，否则其后果由投标人自负。

3、投标人应自行编制页码。

- 一、投标人资格、技术商务部分自评一览表

招标编号：

项目名称：

1、投标人资格条件自评表

| 资格条件 | 自评结果 （通过或不通过） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- |
| 凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的投标人 |  |  |
| …… |  |  |

2、投标人技术商务部分自评表

| 序号 | 评审分值名称 | 分值 | 自评响应情况 | 自评分 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计技术部分自评总分： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评审分值名称 | 分值 | 自评响应情况 | 自评分 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计商务部分自评总分： |  |  |  |  |  |

相关证明材料按上表“证明材料页码”顺序附后

★注意：

1、技术商务部分不得体现报价资料，否则以否决投标处理。

2、各投标人应认真阅读综合评分法中的相关部分内容，提供相关的材料，若评分办法中有提及而本部分未提及的，投标人应自行增加相关的资料，否则其后果由投标人自负。

3、为方便评委评分，投标文件中关键数值要求用红色底线标明。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

二、货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                                招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号 规格 |  | 原产地及生产厂家名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

三、技术规格和商务偏离表

3.1技术规格偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）各投标方在填写技术参数偏离表时应逐项一一填写，若所投产品技术指标不符合招标文件要求时，在偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

（2）投标人在投标文件中不可将技术指标进行简单的复制黏贴,应根据招标文件中的技术要求，如实写出技术指标,否则将影响评分。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

合同包6配置明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 投标采购 型号规格 | 制造厂 | 单位 | 台数/ 套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流充电桩试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控交流电源 | 三相输出：300V/415A（单相），输出功率：≥300kVA；稳压精度：≤1%；波形失真度：≤2%；输出频率：45～65Hz连续可调,有50Hz、60Hz固定调节档位 |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 交流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足交流充电桩传导充电的控制导引、互操作 |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 直流充电桩控制导引电路模拟器 | 满足直流充电桩传导充电的控制导引、互操作 |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流调整范围：0～250A，最小步幅0.1A；带载功率：≥180kW；电阻加载精度：≤±3%，自动闭环控制，自动补偿，补偿精度≤±1% |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 程控直流电子负载 | 可承受的电压：DC 50V，电流：30A连续可调，电流精度≤0.1%+0.2%FS；带载功率：≥300W |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 电池电压模拟设备 | 电压范围：(100～600)V，电压稳定精度0.5% |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 高精度功率分析仪 | 可测量范围：电压1000V，电流30A，精度0.01%rdg+0.03%rng；功率精度0.02%rdg+0.03%rng；采样率：≥200KS/s；带宽：直流～1MHz；可分析谐波阶数100次；配备电流互感器，直流300A，交流100A、450A，精度0.05%+30μA，带宽≥DC～100kHz |  |  | 台 | 2 |  |
| 9 | 示波器 | 模拟带宽：≥100MHz；每通道采样率：≥2.5Gs/S；每通道存储深度：≥10M；垂直灵敏度范围：1 mV/ 格～10 V/格，垂直分辨率：8位；水平范围：1ns/格～1000s/格；6000V高压差分探头，300A交直流电流探头 |  |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 大功率直流电子负载 | 可承受的电压：DC 1000V，电流：250A连续可调，电流精度≤0.04%+0.06%FS；带载功率：≥12kW |  |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 测控系统软件 | 用于PC远程控制、数据记录分析、数据存储及生成测试报告等 |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | CAN通讯分析装置 | 完成通讯协议一致性测试 |  |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 工控机 | 处理器Intel Core i5、主频3.0GHz，内存4G，硬盘500G，Windows操作系统，液晶显示器21英寸，足够的通讯、存储接口 |  |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 噪声测试仪 | 测量范围：30～120dB，多个测量档位；手持式 |  |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 机械强度试验装置 | 垂直落锤及摆锤，摆杆角度：0-90°可调，刻度显示，配置锤头：5、10、20、50J锤头；弹簧冲击器，冲击能力是可调五档，分别为：0.2J、0.35J、0.5J、0.7J、1J |  |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 电磁兼容试验装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 程控直流阻性负载 | 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；电流连续可调，最小步幅0.1A；带载功率：≥30kW |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 程控交流阻性负载 | 可承受的电压范围：单相AC 0～255V，三相AC 0～440V；电流调整范围：单相32A或三相63A连续可调，最小步幅0.1A |  |  | 套 | 1 |  |

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

3.2商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细 说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 包装及运输 |  |  |  |
| 4 | 验收承诺 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：投标人提交的投标文件中应如实填写商务偏离表，若无详细商务偏离表则视为非应答性投标。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

四、投标人的资格证明文件

4.1关于资格的声明函

福建省产品质量检验研究院、福建省闽咨造价咨询有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本4份，随投标文件一同递交。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.2投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年的成功案例：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.3法定代表人授权书

福建省闽咨造价咨询有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、开标、评标等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人有效身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

4.4法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

福建省闽咨造价咨询有限公司：

现附上我方法人营业执照复印件和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件，该证件真实有效。

注：以上证件由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.5财务状况报告证明

注：①财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.6依法缴纳税收证明

注：①依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.7社会保障资金证明

注：①社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.8履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

注：①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.9投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

注：

投标人须提供同时提供本项目招标公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.10声 明 函

致：福建省产品质量检验研究院

福建省闽咨造价咨询有限公司

我们在贵公司组织的                      项目（招标编号：         ）招标中投标，现就有关事项做如下声明：

1、本公司未出现招标文件第二章投标人须知前附表第2项中“合格的投标人”条款规定的第6、8、9、11项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

特此声明！

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 4.11行贿犯罪档案查询结果告知函

注：有效的告知函原件应放在投标文件（技术商务部分）正本中，副本可以放复印件，但复印件应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

4.12投标保证金汇款凭证和开户许可证

注：复印件均应注明“与原件一致”并加盖投标人单位公章。

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

五、投标产品业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 联系人及电话 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：相关证明材料附后

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 六、售后服务承诺书

(投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。)

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 七、投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

1、合同包6投标人现场勘察介绍信并加盖采购人章，介绍信正本放在技术商务文件正本中，技术商务部分副本可使用复印件。

……

投标人名称：                                          (加盖公章)

投标人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日