附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机 | 1 | 0.65 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 电杆荷载挠度测试仪 | 1 | 2.9 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包一       空气压缩机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T13928-2015《微型往复活塞空气压缩机》

二、空气压缩机技术指标：

1、电机功率：≥7.5kW

★2、额定排气压力为：≥0.7MPa

★3、排气量：≥0.9 m3/min（实际容积流量）

4、能效等级不低于3级

- 设备必备配置：

- 排气压力自动装置：空压机应能对排气压力进行超压控制，当最终排气压力高于额定值时，控制装置应能动作防止压力继续升高。该动作的整定值应高于额定排气压力，但低于空压机储气罐上的压力释放装置的起跳压力。

2）安全阀灵敏性：压力释放装置起跳压力的设定应能防止压力释放装置泄漏和不必要的起跳，但不得超过其所保护的最弱系统元件的最高工作压力（制造商所规定）的1.1倍或加0.1MPa，取两者中的较大值。压力释放装置应尽可能靠近被保护的系统元件，且不允许用阀门隔开，其释放能力应保证在最大连续供气条件下，系统元件压力不超过制造商所规定最高工作压力的1.1倍或加0.1MPa，取两者中的较大值。

3）外露旋转件防护：a)保护罩应便于拆卸和安装；

b)防护罩的网孔尺寸或与被防护物体表面的最小距离应保证任何人的手指伸入不会触及被防护物体；

c)防护罩的设计不能影响空压机周围的热空气与环境空气的对流，应保证空压机能够得到足够的冷却。

d)防护罩的刚度应保证任何一个人靠在防护罩上不会使防护罩的变形或位移导致防护罩触及被防护物体。

4）要有空车启动设计，使空压机无负载启动，降压启动电流。

5）要有高低调整脚座设计，适合不平地面。

★6）要有失油停机保护系统，确保机件充分润滑，减少机械损失。

★7）需要配油水分离器，使用压力应满足空气压缩机额定排气压力。

合同包2    电杆荷载挠度测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

仪器应满足GB/T4623-2014 《环形混凝土电杆》标准附录B的要求

二、测试仪技术指标：

1、荷载测量：

测量范围：0～9999 kN；精度：满程0.5 %

分辨力： ＜100kN，分度值0.01 kN；

100～999 kN，分度值0.1 kN；

≥1000 kN,分度值1 kN。

2、位移测量：

位移传感器：量程0～30mm，精度0.5%，分度值0.01 mm.

位移传感器：量程0～100mm，精度0.5%，分度值0.01 mm.

挠度位移传感器：量程0～1500mm，精度0.5%，分度值1.0 mm.

3、试验操作：试验前将电杆拉力试验所有加荷级数及荷载静压时间1次性设置好，试验开始只需按开始键自动检测仪便按预先设置好的加荷级数及荷载静压时间自动加荷、自动补荷，自动稳荷。加荷到设置级数自动开始静载时间，并按时自动记录试验数据，操作过程由中文汉字提示。试验全过程自动控制。

4、仪器内存储器具备滚动内存功能，有保存180个测试数据和50个标定数据，数据调用应方便。

5、仪器显示屏应有背光功能，可供晚上使用。

6、仪器能对荷载传感器、位移传感器进行标定，并可保存多个荷重传感器、位移传感器的系数。标定各种型号

7、仪器采用高容量锂电池，能连续工作时间2天以上，内置锂电池可反复充电。

三、设备必备配置：

1、主机一台

2、20吨拉力传感器1只

3、2吨拉力传感器 1只

4、20吨拉力传感器拉力环2只

5、2吨拉力传感器拉力环2只

6、1500mm挠度传感器1只

7、100 mm位移传感器1只

8、30mm位移传感器 2只

9、 信号线5根

10、充电器1只

11、磁性表座 2只

12、位移支架2只

13、加荷传动装置

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （项目编号及包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |