附件1        加液模块预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加液模块 | 1 | 4.9 | 60自然日 | 12个月 |
| 2 | pH/电导率仪 | 1 | 4.7 | 15自然日 | 36个月 |
| 3 | 超声波清洗机 | 3 | 0.75*3=2.25 | 30工作日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     加液模块技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、加液模块技术指标：

2.1 必须适配瑞士万通电位滴定仪(仪器型号：OMNIS)使用；

2.2 可通过电脑控制，可实现和滴定仪的加液步骤；

2.3 滴定管四通路设计,并可以将残留的液体排空，无死体积；50ml规格。

- 设备必备配置：

3.1 50mL滴定管  货号：6.03001.250   1支

3.2 加液驱动器   货号：2.1003.0010   1个

3.3 连接电缆线   货号：6.02102.010   1条

合同包2   pH/电导率仪技术指标

一、仪器设备需等效满足检测标准情况：

GB5009.239-2016 《食品安全国家标准 食品酸度的测定》

GB5009.237-016 《食品安全国家标准 食品pH值的测定》

二、蒸馏仪技术指标：

★2.1 可同时测定pH和电导，并同时显示；

2.1.1  pH测量范围：－2.000~20.000；分辨率：0.001/0.01/0.1三级可调，测量精度：±0.002；温度范围：-30-130℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃；

2.1.2  具备至少3点pH校准，提供至少8组内置缓冲溶液组（包括GB、DIN、NIST标准缓冲液组）和至少10个的用户自定义缓冲溶液点；

2.1.3  配置三合一常规ISMpH电极，温度范围：0-100℃，pH范围：0-14pH，玻璃材质；

2.1.4  电导率测量范围:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%，分辨率自动可变；

2.1.5 配置超纯水电导率电极，纯水套件，可用于纯水机检测，电导率范围：0.001-500uS/cm，温度范围：0-100℃，不锈钢材质；

2.2 若有需要，可加配盐度、电阻率、TDS、温度、离子浓度或溶解氧等数据模块；加配模块时主机可以自动识别。至少可三通道同时测量并显示。

2.3 主机可自动识别不同电极的校准数据（如不同pH电极的校准斜率）等信息；

★2.4 主机屏幕保证7英寸或7英寸以上的彩色触摸屏，全触摸屏控制，菜单操作（启动分析、更改设置以及查看结果等），具备包括中、英文的多种操作语言；

★2.5 可在触摸屏中快速创建不同方法的快捷键，通过快捷键实现一键测定；

2.6 提供RS232、USB和以太网接口，可连接打印机、U盘、电脑、条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器等外围设备；

★2.7 具有四级的用户权限的用户管理功能；

★2.8 可存储至少10000个数据点200组的分析结果。可通过行式或网络打印。

2.9 具备电极支架：可单手操作电极支架；垂直上下移动电极至最佳测量位置。

三、设备必备配置：

3.1  测量仪主机含pH模块及电导率模块及电极支架       1台

3.2  三合一常规pH电极                               1支

3.3  超纯水电导率电极                                 1支

3.4  流通池及相应的流通管                             1套

合同包3     超声波清洗机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、超声波清洗机技术指标：

★1 容量：≥27L

2 仪器尺寸：≤700×520×330（mm）

3 内槽尺寸：≥500×300×175（mm）

4 主机：机身耐腐蚀ABS，内槽304不锈钢；

★5 静音设计，工作噪音低于60dB；

6 超声频率及功率：40kHz，700W，1-99%功率可调（99%功率即为全功率工作）；7 内置扫频功能；

★8 加热控制：室温-80℃可调，加热功率≥800W，水温实时显示；

9 智能记忆：工作参数断电或关机自动记忆；

★10 时间设置：0-99*2*99（约20000）分钟，连续可调，剩余时间实时显示；

11 可连续72h工作；

★12 控制方式：按键+3寸LCD液晶屏，实时中文状态显示；

三、设备必备配置：

1 不锈钢网篮   1个；

2 降音盖   1个

3 进出水橡胶管及转接头   1套

4 清洗机主机  1套

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |