附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3吨振动台升级改造 | 1 | 7 | 60自然日 | 2年 |
| 2 | 屏蔽室升级改造 | 1 | 11.5 | 60自然日 | 5年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  3吨振动台升级改造技术要求

一、技术参数指标

为应对小型电子器件及汽机车零部件产品的高加速度振动测试，改善原有机台因测试工装因过于庞大导致的难于安装以及实际测试能力损失过大。现对我院的3吨振动台提出改造要求如下：

1．改造之后，新的三综合测试能力应满足GB2423.35 ,GB2423.36等运输测试规范与可靠度测试之各项试验要求。

2．改造之后，原来机台独自能力基础不变，不得漏气漏水

3．改造之后带载测试能力：

垂直方向：

提供承载尺寸600mm*600mm，产品重量<20kg的前提下，

满足频率范围：1-2000Hz；加速度能力范围：不小于20g；

提供承载尺寸 Ø400mm，产品重量<20kg的前提下，

满足频率范围：1-2000Hz；加速度能力范围：不小于30g；

水平方向：

提供承载尺寸Ø600mm，产品重量<20kg的前提下，

满足频率范围：1-2000Hz；加速度能力范围：不小于10g；

4．增加之平台以及测试底板结合孔位设计依据现有振动台及环境箱尺寸进行搭配，做到与原有系统完全的结合，结合后整机系统使用频率高达2000Hz，保证不产生共振，并且拆卸方便不影响原有机台测试能力。

5．平台上搭配使用M10的不锈钢螺纹护套，避免平台孔不当应力使用而损毁。

6．平台已做防锈防腐蚀处理并进行阳极处理加强硬度。

二、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后24个月内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

- 软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

合同包2   屏蔽室升级改造技术要求

一、技术参数指标

1、项目概述

我院现有一个测试屏蔽室,由ETS-Lindgren公司2007年在福州本部建成，2011年搬迁到马尾基地。该屏蔽室主要用于传导骚扰、骚扰功率等项目的测试。整个屏蔽室的尺寸为8.8m*4.8m*3m；采用ETS-Lindgren生产的SKE门，尺寸为1200mm*2100mm；有两个通风波导，尺寸为600mm*600mm。屏蔽壳体是双层镀锌钢板夹高密度板结构的三明治板体，屏蔽壳体具有独立的支撑机构，所使用的板材通过3mm镀锌钢结构连接，每条接缝的侧边都有16mm的重叠量，使用三角形黄铜帽密封屏蔽室犄角。由于使用多年，造成屏蔽室老化，屏蔽效能下降，今对其进行升级改造。

2、 屏蔽室升级改造要求

1）在升级改造过程中，尽量减少对屏蔽壳体的破坏，对发现电磁泄漏的地方进行修补。

2）对屏蔽门和通风波导进行更换，门和波导的规格必须和原先的一致。

★3）改造后的屏蔽室的屏蔽效能，经第三方机构按GB/T 12190检测后，必须能满足下表要求：

| 频率 | 屏蔽效能 |
| --- | --- |
| 14kHz～1MHz | >60dB |
| 1MHz～1000MHz | >100dB |

二、配置要求：

1. 屏蔽门一扇

2. 通风波导2个

三、其他要求

- 交货期：合同签订后60自然日内。

- 质保期：设备验收合格后5年内免费维修保养(包含所有配件更换及差旅费等)，终身维护。

- 设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

- 中标公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告或合同为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占4分、验收报告占2分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分，未承诺的视为满足招标文件要求，但本项不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |