附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水浴振荡器 | 1 | 5000 | 7工作日 | 一年 |
| 2 | 兆欧表 | 2 | 1100*2=2200 | 7自然日 | 一年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1       水浴振荡器技术要求

一、 仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、 技术指标：

2.1  控温范围：RT+5~99.9℃；控温精度：≤±1℃；

2.2  振荡方式为往返式；振幅≥20mm；可定时和调速；定时范围包含0-100小时；

2.3  摇床面积：≥380mmX300mm；摇床夹具采用优质的弹簧万用夹具；

2.4  功率≥1500W

2.5  最大可夹容量：6 X 500mL锥形瓶或者4 X 1000mL 锥形瓶

三、 设备必备配置：

水浴振荡器一台

合同包2   兆欧表（1000V）技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1、绝缘测试电压 50V/100V/250V/500V/1000V；

2、绝缘测试范围 0.01M~10.0GΩ；

3、具有自动计算极化指数/感应吸收比，存储功能，比较功能，电压检测报警功能，自动放电功能；

4、直流电压/交流电压检测，通断检测；

5、绝缘电阻测试，测试电压1000V时：0.1MΩ~1000MΩ，精度为±3%；1.00GΩ~10.0GΩ，精度为±5%；测试电压500V时：0.01MΩ~500MΩ，精度为±3%