附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程交流阻性负载 | 1 | 4.6 | 20自然日 | 2年 |
|  | 可编程直流阻性负载 | 1 | 4.9 | 20自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   技术要求

品目1   可编程交流阻性负载技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

满足以下标准进行电性能及互操作等相关项目的负载使用需求：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统  第1部分：通用要求

GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

NB/T 33002-2010 电动汽车交流充电桩技术条件

NB/T 33008.2-2013 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩

Q/GDW 1485-2014电动汽车交流充电桩技术条件

Q/GDW 1592-2014电动汽车交流充电桩检验技术规范

NB/T 42077-2016 电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置（IC-CPD）

Q/GDW XXXXX-XXXX电动汽车充电设备现场测试规范（报批稿）

二、仪器设备需满足技术指标：

- 可承受的电压范围：单相AC 0～255V；

- ★电流在通电下可调，调整范围：≥32A，最小步幅0.1A；

- ★可满足带载功率：≥7kW；

- ★具备模拟各种电动汽车电池充电全过程的能力，至少具有恒流、恒阻、恒功率等模式；

- 具备就地和远程两种工作模式，支持RS485或RS232等通讯方式，具备远程PC机控制功能，符合全自动控制测试的要求；

- ★配有显示屏及功能按键面板（或触摸屏），带有电压、电流、功率因数、带载时间等显示功能，可实时显示加载过程中的各项参数；

- 带有电压电流校准修正功能，可随时对仪表的测量值进行校准修正，保证测量精度；

- 工作电源：AC220V/50Hz，绝缘电压：255V以上，散热方式：强制风冷；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备急停、短路、过压、过流等多项安全自动保护功能；

- ★安装负载的机箱应带万向轮方便移动，并带止动装置方便固定，总重量≤50kg，便于外出现场测试携带；

三、设备必备配置：

负载一套

备注：★为仪器设备必须达到的技术指标。

品目2   可编程直流阻性负载技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

满足以下标准进行电性能及互操作等相关项目的负载使用需求：

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统  第1部分：通用要求

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

GB/T 34657.1-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

NB/T 33001-2010 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

NB/T 33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机

Q/GDW 1233-2014电动汽车非车载充电机通用要求

Q/GDW 1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范

Q/GDW XXXXX-XXXX电动汽车充电设备现场测试规范（报批稿）

二、仪器设备需满足技术指标：

- 可承受的电压范围：DC 200V～1000V；

- ★电流在通电下连续可调，调整范围：≥60A，最小调节步幅0.1A；

- ★可满足的带载功率：≥30kW；

- ★具备模拟各种电动汽车电池充电全过程的能力，至少具有恒流、恒阻、恒功率等模式；

- 支持RS485或RS232等通讯方式，具备远程PC机控制功能，符合全自动控制测试的要求；

- 可根据测试需求自动调节不同的电阻值，带有数显直流电压、电流表和指示灯，可实时显示当前加载状态；

- 带有电压电流校准修正功能，可随时对仪表的测量值进行校准修正，保证测量精度；

- 工作电源：AC220V/50Hz，绝缘电压：1000V以上，散热方式：强制风冷；

- 温漂小，温升慢，耐热能力强，可满足长时间（≥8小时）连续稳定工作；

- 具备极性接反、短路、过压、过载、过温等多项安全自动保护功能；

- ★负载采用标准模块化设计，可独立控制使用也可用于后续并机扩容使用，可安装于机柜也可安装于便携箱中；

- ★要求负载总重量≤50kg，便于外出现场测试携带。

三、设备必备配置：

1、负载一套

2、微调负载一套

3、控制器或控制软件一套

备注：★为仪器设备必须达到的技术指标。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |