附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室超纯水机 | 1 | 2.5 | 15自然日 | 1年 |
| 2 | 电子天平 | 1 | 1 | 15自然日 | 1年 |
| 3 | 往复式水浴恒温振荡器 | 1 | 1 | 15自然日 | 1年 |
| 4 | 炭黑含量测试仪 | 1 | 2.3 | 5工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     实验室超纯水机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

- 仪器设备需满足技术指标：

- 适用范围：原子吸收、原子发射、离子色谱、质谱分析、等离子发射光谱、气相、液相等。

- 进水水源：城市自来水，可同时制取RO纯水(电率率源水电导率×2%)和18.2MΩUP超纯水.

- 源水水温5—45℃，水压0.1-0.4MPa,TDS﹤200ppm.总有机碳TOC≤500ppb

- ＲＯ纯水的电率率≤源水电导率×2%(在线监测)

- ★UP超纯水：超纯水电组率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测)，微生物含量＜1cfu/ml。重金属离子＜0.1ppb,总有机炭(TOC) ＜5ppb。热源＜0.001EU/ML

- ★制水量：≥20L/H；UP出水流量1.0～1.5L/min(水箱储水时)

- 系统功能要求：

- UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测，RO纯水电导率在线监测/水温在线监测；

- 流量监控滤芯更换周期，中文提示用户及时更换滤芯；

- PLC全自动控制，

- ★可进行RO反渗透膜/UP超纯化柱自动冲洗设定；

- UP超纯水系统内循环设定：30～180秒；

- ★定量取水设定：1～99升；

- 定质取水设定：1～18.2 MΩ.cm;

- ★预约取水功能

- 超纯化柱的一体化注塑

- 具历史数据库查询功能

- 历次取水时间/容积

- 最近30次取水水质记录（RO电导率/UP电阻率）；

- 累计总制水量；

- 历次耗材报警更换记录。

- ★大容量纯化柱（需提供有资质检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）

- 新型反渗透壳（需提供有资质检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）

- 纯化柱新型过滤网（需提供有资质检测机构出具的检测报告复印件予以佐证）

- 系统自控保护功能——

- 缺水/低压系统自动停机保护；

- 水箱满水系统自动停机保护）。

- 设备必备配置：

- 主机

- 标配15升压力纯水箱。

- 标配0.22μm终端微滤器

合同包2     电子天平技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

- 仪器设备需满足技术指标：

- 线性误差：≤±0.0002g

- 重复性：≤±0.0001g

- 可读性：0.0001g

- 最大称量范围：220g

- 秤盘尺寸 ≥Ø 90 mm

- 校准方式：外部校准

- 具有超级双杠杆单体传感器

- 设备必备配置：

- 主机

- 外交砝码

- 防尘罩

合同包3  往复式水浴恒温振荡器技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

GB6675.1-2014  《玩具安全 第1部分 第1部分：基本规范》

GB6675.4 -2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》

GB/T22048-2015 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

- 运行参数加密锁定，避免人为误操作。

- 无刷直流电机控制系统，带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准,转速稳定度≤1%。

- 具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行。

- 装备有防蒸发的箱盖,有效防止水分蒸发。

- 技术参数：

- 振荡频率：20-300转/分

- 振幅：26mm

- 最大容量：≥250*9(固定夹具）

- 托盘尺寸：340*310mm±10mm

- 定时范围：0-999分钟/小时以上

- 恒温范围：水温-98℃，恒温精度：≤±0.1℃，恒温均匀的：≤±0.2℃

- 输入功率：≥1800W

三、设备必备配置：

- 主机

- 万能弹簧夹

合同包4   炭黑含量测试仪技术要求

一、需满足检测标准情况：

GB/T 13021-1991 《聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)》

GB/T 2951.41-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法》

二、主要设备要求

- 技术特点：

- 4位数码管显示，显示当前温度，设定温度，可以设定≥30段温度程序段。

- ★加热炉体一体化设计，方便用户的仪器管理。

- ★炉体为全金属、陶瓷结构，无石英玻璃等易碎部件。

- 温度程序段手动输入、自动存储，保存成功后，用户操作只需一键按钮启动。

- 氮气和氧气两路气体仪器手动切换，配置高精度浮球式气体流量计。

- ★配置快速冷却装置，实现温度的快速降温，提高机器的利用效率。

- 双门旋钮式炉门设计，方便用户的取料和装料。

- ★纳米毯新型保温材料，实现极佳的保温恒温效果，炉膛温度均匀性高。

- 技术参数：

- 温度范围: 室温～1000℃；

- ★温度误差：±10℃，炉管稳定温度区域≥200mm；

- 炉管尺寸: ≥Ф30mm×≥500mm；

- 加热元件: 电阻丝；

- 显示方式：数码管显示；

- 控温方式：PID可编程控制，自动记忆温度设置段；

- ★从1000℃到室温快速冷却时间≤1h。

- 配置清单：

- 炭黑含量测定仪主机 1台；

- 燃烧舟托盘 2个；

- 电源线 1根；

- 大镊子 2把；

- 石英燃烧舟 10个，长度为50～60mm；陶瓷燃烧舟20个

- 药匙 2个；

- 小镊子2个；

- 氮气导管 5米；

- 氧气导管 5米；

- 尾气导管 5米；

- 说明书 1份；

- 光盘 1个 ；

- 操作视频 1套；

- 合格证 1份；

- 保修卡 1份；

- 快速接头 2个；

- 减压阀接头 2个；

- 保险丝 5个；

- 快速降温装置；

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单。

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，需方自己根据说明书和视频进行调试和运行。

- 服务承诺：壹年内免费维修(质量问题可更换配件)，终身维护。

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，快递返厂维修。

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |