附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字温湿度记录仪 | 10 | 2.4 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 温度采集卡 | 1 | 2 | 20自然日 | 2年 |
| 3 | 接地铜条 | 1 | 1.5 | 30自然日 | 1年 |
| 4 | 双层床铺面冲击装置 | 1 | 1.9 | 30自然日 | 3年 |
| 5 | 踏板冲击装置 | 1 | 1.6 | 30自然日 | 3年 |
| 6 | 笔帽测试器 | 1 | 2.5 | 15自然日 | 3年 |
| 7 | 匀浆仪 | 3 | 2.7 | 7自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     温湿度记录仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

无

二、仪器设备需满足技术指标：

1、内存1,000,000测量值；

2、温度技术参数：测量范围-20~+55℃，精度等级±0.5℃，分辨力0.1℃；

3、湿度技术参数：测量范围0~100%RH，精度等级±2%RH，分辨力0.1%RH。

- 设备必备配置：

1、主机一台；

2、挂墙支架、铜锁等配件一套。

合同包2     温度采集卡技术要求

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

- 二、仪器设备需满足技术指标：

★1、通道数：16 个热电偶通道，1 个内部自动归零通道，1 个内部冷端补偿通道；

★2、ADC分辨率：24位；

3、	电压测量范围：±78.125 mVA；

★4、支持所有标准热电偶；

★5、承受共模电压：COM 至地±250 V；

6、输入带宽：78Hz；

7、过压保护：±30 V，任意2 个输入端

8、差分输入阻抗：78 MΩ

9、输入噪声：≤7 μVrms；

★10、测量敏感度：J、K、T、E 和N 型<0.02 °C，B、R 和S 型<0.15 °C；

11、连接方式：弹簧端子连接。

12、温度采集卡若需与机箱配合使用时，需提供机箱、前置式弹簧端子连接器等附件，机箱通道数大于等于1个，输入FIFO大小不低于127。机箱与电脑接口为USB接口。

- 三、设备必备配置：

1.温度采集卡一张；

2.产品使用说明书一份；

3.前置式弹簧端子连接器一个；

4.温度采集卡若需与机箱配合使用时，需提供机箱一个。

合同包3    接地铜条技术要求

一、接地铜条技术指标：

1、★铜条材质为紫铜

2、★产品规格：宽30mm，厚3mm

3、★总长度231米，每条3米

4、包含隐形膨胀螺丝260套

合同包4   双层床铺面冲击装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 24430.2-2009《家用双层床 安全 第2部分：试验》 5.4.4

二、仪器设备需满足技术指标：

1、须与现有的我室家具力学综合试验机（创新科技检测仪器有限公司CX-8321A）相配套；

2.冲击头质量：25kg±0.1kg  1个；

3.质量精度：±0.1

4.冲击高度：0-300mm(手动调节)；

5.冲击点调节：手动；

6.冲击频率：人工手动控制；

7.测试次数：人工记数；

三、设备必备配置：

1.框架型材数量：10米；

2.固定夹具：1套；

3.滑轮：2个；

4.钢丝绳：8米；

5.测量锥头：Φ25mm、Φ60m、Φ75m各一个

合同包5    踏板冲击装置技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 24430.2-2009《家用双层床 安全 第2部分：试验》5.6.2

二、仪器设备需满足技术指标：

1、须与现有的我室家具力学综合试验机（创新科技检测仪器有限公司CX-8321A）相配套；

2.质量精度：±5N

3.冲击点调节：手动；

4.冲击频率：人工手动控制；

5.测试次数：人工记数；

三、设备必备配置：

1.框架材质：铝合金型材；

2.砝码质量：150N  1个；

3.冲击横杆：1个；

4.踏板冲击装置：1套(独立式可移动)

合同包6  笔帽测试器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB21027-2007 《学生用品的安全通用要求》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、流量控制阀：能控制空气流动，精确至±0.1L/min；

2、流量计：能测量空气流动在5 L/min和10 L/min，精确至±0.2L/min；

3、压力计：能测量至少4kPa的压力，精确至±0.01kPa；

4、笔帽测试组件规格：多规格弹性管可测外径6-16mm的笔帽、内径（测量其最宽处）是笔帽圆周的0.75mm±0.25mm，shore A硬度是55±10。

- 三、设备必备配置：

1、主机一台

2、电源适配器一个

3、弹性管（不同规格共计9段，每段1米）

合同包7   匀浆仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★可用于检品快速、完全地打碎

2、★搅拌刀和杯体一体化设计，保证密闭无泄漏

3、★匀浆杯全硅胶密封件，可121℃湿热灭菌

4、★转速可调范围：1000—20000r/min和定时均可根据需要调节且有液晶显示

5、★不锈钢机壳，表面光滑平整，便于清洁处理

6、★匀浆杯容量： 300ml

7、重量：≤7kg

- 三、设备必备配置：

- 主机一台

- 匀浆杯一个

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |