附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介质损耗系统 | 1 | 4.9 | 60自然日 | 二年 |
| 2 | 多功能测量仪 | 1 | 1.8 | 30自然日 | 一年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  介质损耗系统技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》

GB/T 5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因素和直流电阻率的测定》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、电源：～220V±10%、50Hz±1%

★2、测量范围:电容量5pF～200pF；相对电容率1.000～30.000；介质损耗因数 0.00001～100。

★3、测量精度：电容量±(1%读数+0.5pF)；相对电容率±1%读数；介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001)。

4、分辨率:电容量0.01pF；相对电容率0.001；介质损耗因数 0.00001。

★5、测温范围：（0～125）℃，温度测量误差：±0.5℃，测量温度的分辨率：0.25℃以内。

★6、交流试验电压：频率至少40Hz～62Hz、电压至少（500V～2200V）的正弦电压；直流试验电压：DC（0～500）V连续可调。

7、测量时间：准确到0.5s，自带实时时钟，测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印

8、显示：采用大屏幕显示器，要求人机界面友好，按照提示、输入命令，仪器应能自动完成测试，并自动存储和打印测试结果。

★9、设备应符合标准GB/T 5654的要求。油杯采用三电极式结构，极间间距2mm，可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。具有排油电磁开关，可以在不拆卸油杯的情况下排空杯中试样油，并可用试样油冲洗油杯。

10、仪器采用中频感应加热，PID控温算法。该加热方式应具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点，使温度严格控制在预设温度误差范围以内。内部标准电容器的介损及电容量应不受环境温度、湿度等影响，使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响。

11、具备过压、过流、限温、高压短路保护功能，发出警告信息，仪器能切断高压。当温度传感器失效或没有连接时，发出警告信息。

12、空电极杯带有校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数，以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存，以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。

- 设备必备配置：

1、主机1台

2、油杯1套

3、 玻璃注射器若干

4、专用测试线、电源线

5、保险丝若干

6、打印纸卷 3卷

7、满足上述所有要求的其他配件

8、合格证、说明书、出厂检验报告各一份

合同包2   多功能测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 
GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》 
GB 50333-20333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》 
GB 50457-2008 《医药工业洁净厂房设计规范》 
GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》

二、技术指标：

①、主机

- 探头接口：2个K型热电偶接口，1个内置差压接口，3个数字式探头接口

- 其他连接：USB接口、SD卡、电源、用于连接快速打印机的红外接口

- ★仪器内置多种传感器，可测量风速、风量、温度、湿度、压力、光照度、热辐射、紊流度、二氧化碳浓度、PMV/PPD和WBGT指数

- 工作温度：0℃～40℃

- 存储温度：-20℃～+60℃

- 外部电源：外接电源可实现长期测量和电池充电

- 电池寿命：17小时（主机，不带探头，50%的显示亮度）

- 显示：彩色图形显示

- 内存：1.8G（约6000万个测量值）

②、探头

- ★探头类型：热线式风速探头，可90度弯曲

- ★探头可同时测量风速、温度、湿度、压强

- 风速量程范围：0～20m/s

- 风速测量精度：±（0.03m/s+4%测量值）

- 风速分辨率：0.01m/s

- ★温度量程范围：-20℃～70℃

- 温度测量精度：±0.5℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 湿度量程范围：0-100%RH

- 湿度测量精度：±（1.8%RH+0.7%测量值）

- 湿度分辨率：0.1%RH

- 压强量程范围：700～1100hPa

- 压强测量精度：±3hPa

- 压强分辨率：0.1hPa

- ★手柄含带刻度及测量按钮，且手柄可伸缩，最长可延伸至180cm

三、设备必备配置：

- 仪器主机 1台

- 测量探头 1把

- 探头连接线 1根

- 出厂检测报告 1 份

- ★带计量报告（计量项目应包含但不限于风速、压强、温度、湿度）

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为42分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分42分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。（满分2分） |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 | 2 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评委进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 （满分2分） |