附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 65 | 90自然日 | 2年 |
| 2 | 小型环境试验舱 | 1 | 100 | 90自然日 | 2年 |
| 3 | 注塑机系统 | 1 | 70 | 90自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。设备计量机构由我院指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。 |  |  |  |  |  |

合同包1   气相色谱仪需求参数

一、用途

用于涂料、食品相关产品等相关项目检测

★二、配置要求

1气相色谱主机                              1套

2分流/不分流进样口                         2套

3液体自动进样器                            1套

4 150位自动进样器扩展盘                    1套

5火焰离子化检测器（FID）                   1套

6电子捕获检测器（ECD）                    1套

7 110位顶空自动进样装置                    1套

8热导检测器（TCD）                       1套

9中文工作站软件                            1套

10安装启动工具包                            1套

11气路净化装置                              1套

12气体管路                                 1套

13输入输出设备                             1套

14耗品：气体捕集阱1套、O型圈10个、石墨密封垫10个、柱螺母2个、10uL进样针2个、HP-5 色谱柱2根、顶空封盖器1个、顶空开盖器1个、20ml顶空瓶和盖100个、分流平板1个、分流/不分流衬管5个、隔垫50个。

三、技术参数指标

▲1气相色谱部份系统性能指标：峰面积重现性：≤0.9% RSD，保留时间重现性：≤0.0008min

2气相色谱主机柱温箱

2.1操作温度：室温以上4-450℃或更宽范围

2.2温度设定值分辨率：1℃

▲2.3气相色谱最大升温速率：≥120℃/min

2.4气相色谱程序升温：20阶/21平台或以上

2.5室温每变化1℃柱温变化：<0.01℃

▲2.6温度控制精度：≤0.1℃

2.7冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤4min

▲2.8 气相色谱主机具有远程访问功能，可在电脑主机开机及关机两种不同模式下均能实现远程直接连接仪器主机IP地址，并且对仪器采集方法和序列进行编辑，该功能与顶空自动进样器、气相色谱仪都由同一个软件控制，并提供现场验收。

▲2.9配备六个气相色谱柱智能钥匙接口和三个USB 接口，智能钥匙可自动识别色谱柱型号规格和使用信息，无需在软件上设置。

3电子气路控制

3.1多通路通道用于进样口、检测器或辅助气路。

3.2除具有恒流、恒压模式外，至少具有下列一种以上操作模式：恒线速度、程序控压、程序控流模式。

▲3.3全程压力控制精度： ≤0.001psi

3.4压力控制范围：0～1000kPa或更大

4进样口

4.1须可同时能安装2个进样口。

4.2分流/无分流进样单元。

4.3压力设定范围： 0～1000Kpa

4.4程序段数：7段(可用降压程序)

▲4.5最大分流比：≥7500:1，并提供现场验收

4.6全流量设定范围：0～1250mL/min或更宽范围，He；0～500mL/min或更宽范围，N2

4.7在升温过程中，可保持色谱柱平均线速度恒定。

4.8最高温度：400℃

▲4.9配置快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护。（提供实物图片）；

5自动进样器

5.1 具有165位或以上样品盘。

5.2须采用抓瓶式取样臂以最大程度减少噪声，具有自动稀释、柱前衍生等扩展功能。

6检测器

6.1须可同时安装氢火焰检测器（FID）、电子捕获检测器（ECD）、热导检测器（TCD）3个检测器，各单元都能独立控制，支持法规。

6.2火焰离子化检测器（FID）

6.2.1最高使用温度：450℃

6.2.2自动点火功能

6.2.3 最低检测限：≤1.4×10-12g/s ( 十二烷 )

6.2.4 动态范围：107

▲6.2.5数据采集速度：800Hz或以上

6.3捕获检测器（ECD）
6.3.1最高使用温度：400°C

6.3.2 最低检测限：≤4.5 fg/s (γ-BHC)
6.3.3动态范围：105

▲6.3.4数据采集速度：500Hz或以上；

▲6.3.5微量池体积＜200ul,可最大程度减小污染并优化灵敏度 （投标人需提供相关材料加以佐证）

6.4热导检测器（TCD）

6.4.1线性动态范围：>105

6.4.2检测限：≤400 pg （十三烷）

6.5顶空自动进样器

▲6.5.1样品盘位数：≥110位

▲6.5.2具有≥10个加热位置，以便获得最大的分析效率

7 色谱柱和流路系统

7.1可安装并使用包括内径0.53mm在内的各规格毛细柱

7.2支持双柱双流路系统，且两根色谱柱长度不受限制

7.3柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元

7.4具有恒定的载气线速度控制功能

8 面板键盘

8.1 具有交互模式的触摸屏或按键进行操控

8.2 完全控制及显示所有温度区域和载气流量

8.3 完全控制所有检测器功能和检测器气体

8.4时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

▲9工作站：原装软件：包含顶空和气相色谱仪运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析。全中文的操作界面以及所有在线帮助。气相色谱具有保留时间锁定功能，可通过软件自动调整仪器工作参数。顶空自动进样器与气相色谱仪都由同一个软件控制，可实现软件设置顶空技术参数，提供现场验收。

10输入输出设备：四核 3.8GHz以上，内存容量：16G以上，硬盘容量：1000GB，显卡核心：集成显卡，光驱类型：DVD光驱, 显示屏尺寸：21寸液晶显示器，HP A4双面激光三合一（扫描、传真、复印）打印机。

三、其他要求

1. 交货期：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

2. 自仪器安装调试合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起免费保修2年。

3. 用户现场免费安装，调试，培训。

4. 每台仪器免费提供2名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训，不含交通食宿费。

5.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

6.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

7.中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

8.设备计量机构由我院指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。

合同包2   小型环境试验舱需求参数

一、用途

用于跑道、人造草坪、涂料产品相关项目检测

★二、配置要求

1小型环境试验舱主机                                                      1套

2气体净化装置                                                            1套

3 60L试验舱                                                              6套

4高温清洗模块                                                            1套

5双流路采样器                                                            2套

6 Markes TenaxTA吸附剂的不锈钢热脱附采集管                             100根

三、技术参数指标

1.单个舱体有效内容积为60L

2.温度调节范围：(15～70)℃（调节精度：±0.5℃）

3.相对湿度调节范围： (5～70)%RH（调节精度：±2%RH）

4.空气交换率:（1±0.01）次/h，空气流速:0.1~1.0m/s

5.本底浓度:甲醛≤0.006mg/m³ TVOC的含量不得超过0.02 mg/m3，各个单体的含量不得超过0.002 mg/m3;提供第三方本底浓度合格报告

6.舱体内表壁涂覆有惰性材料涂层

▲7.为防止TVOC在舱内残留，配置的高温清洗模块能升温至250℃或以上，且不能影响舱体气密性，温度需提供第三方计量报告

▲8.涂料或跑道样品完成采集后，在高温清洗模式下4个小时内能将本底值降至：甲醛≤0.006mg/m³ TVOC的含量不得超过0.02 mg/m3，各个单体的含量不得超过0.002 mg/m3

9.外壁材料：厚度不低于1.5mm冷轧钢板静电喷涂，平整光滑，色泽均匀，无斑痕、花痕等

10.内壁材料：内舱材料为厚度不低于3mm镜面不锈钢，喷涂特殊工艺图层,舱内无缝焊接抛光，边、角均制成一定弧度,气路管道为聚四氟乙烯管/无缝不锈钢管

11.测控系统：主机外观具有智能触摸屏控制器，可以通过触摸屏来设置气候箱温度、湿度、工作时间等参数

★12.温湿度调节系统:采用干湿气比例控制法，实现干空气和湿空气自动精准控制。干湿气路分开，通过专用阀自动切换控制舱内湿度自动补水装置

13.密封性要求:采用一体成型特殊材料无吸附、无挥发、有检测报告的密封条，减少设备本身的吸附，从而提高检测数据的准确性

▲14.传动装置:采用无轴传动装置，箱体内部减少轴的孔位，减少箱体内部的吸附

15.采样口要求:每舱单独一个采样口，同时配备检测口、出气口。箱体采样口的位置需位于舱门的中间位置，减少采样距离，防止采样管道冷凝，提高检测数据的准确性

16密封要求：

16.1静态测试：在1kPa正压（表压）时，舱内空气泄漏率VL < 0.5%×舱容/min；

16.2动态测试：在每小时0.5倍空气交换率下，舱内空气泄漏率VL < 5%×供气流量Vs

17.净化装置：舱内空气质量净化装置须采用过滤苯系物、醛酮物质等物质的滤料，具备3重或以上过滤功能

18.噪声控制要求：正常运行条件下，低于65dB

19.连续工作时间：不应小于6个月

20.双流路采样器：采用电子流量计自动控制，微电脑系统检测采样流量，流量能自动补偿；流量量程为0.2L~1.5L/min，准确度不低于97.2%，工作噪音≤65dB

三、其他要求

1. 交货期：中标方提供的交货期不得超过正式签订合同后90天的交货期时间。如出现未能到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

2. 自仪器安装调试合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起免费保修2年。

3. 用户现场免费安装，调试，培训。

4. 每台仪器免费提供2名技术人员到厂家在国内的培训中心为期一周的培训，不含交通食宿费。

5.维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，24小时内上门服务，并进行终身维护。

6.保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

7.中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。

8.设备计量机构由我院指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。

合同包3   注塑机系统需求参数

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 1845.2-2006 《塑料 聚乙烯 (PE) 模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定》

GB/T 2546.2-2003《塑料 聚丙烯（PP）模塑和挤出材料 第2部分：试样制备和性能测定》

GB/T 17037.1-2019《塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分：一般原理及多用途试样和长条形试样的制备》等

二、技术指标：

（一）主机部分

★1. 注塑单元

1.1.直压式三板注塑成型机、往复式螺杆、卧式液压机；

★1.2. 螺杆构造：标准螺杆结构，双金属机筒，耐磨材料螺杆；

1.3. 螺杆直径≥ 35mm，螺杆长径比：≥20:1；

1.4. 注射压力≥2000bar，注射容积≥160cm3；

1.5. 注射速率≥220cm3/s，注射速度≥230mm/s；

1.6. 塑化率≥30g/s，螺杆行程≥170mm，螺杆转速：≥350rpm；

1.7. 喷嘴接触力 ≥ 60KN，可编程；

1.8. 螺杆加热段数 ≥ 5；

1.9. 熔体温度实时测量功能；

1.10. 喷嘴尺寸：匹配模具要求；

1.11. 料斗容积：≥35L。

2. 合模单元

2.1. 合模力≥1000kN；

2.1. 锁模构造：稳定三模板结构，模板带拉杆；

2.2. 模板尺寸≥600mm×600mm；

2.3. 拉杆间距≥ 420 mm×420 mm；

2.4. 开合模行程≥500mm；

2.5. 模板间距≥750mm；

2.6.最小模厚≤250mm；

2.7. 顶出力≥40kN；

2.8. 顶出行程≥150mm；

2.9. 合模速度5段可调/开模速度4段可调, 合模力闭环控制；

3. 控制参数精度要求

3.1注射重复精度：≤0.01mm；

3.2.空机循环时间≤2s；

3.3.时间控制精度：≤0.01s；

3.4.压力控制精度：≤1bar；

3.5.料筒电加热精度：≤1℃；

3.6.模板平行度：≤0.15mm；

3.7.注塑重量精度：≤2‰；

3.8.行程精度：≤0.01mm；

3.9. 注塑机应能显示相应模具温度；

3.10模温显示接口2回路 （用于测量模具实际温度）；

3.11融体温度实时测量功能；

3.12模腔压力测量功能；

3.13料筒温度具备5段温控功能（包含喷嘴段独立温控）；

3.14料筒下料口冷却水温自动调节功能。

4. 液压驱动系统

4.1.电机、变量泵、液压控制阀门、液压管路及连接密封、高精细液压油过滤系统、液压管件、接头及密封件均采用国际品牌，确保性能质量稳定可靠；

4.2.油温过高或过低必须有报警显示，必须有冷却及加热系统，在油温异常时液压系统不能工作；

4.3.高系统液压压力190～210bar，实现高动态驱动能力；

4.4.压力、速度全闭环控制，保证液压系统的精密性。

5. 电控系统

5.1.大屏幕彩色触摸屏，对主要过程参数进行实时闭环控制；

5.2.中、英文两种语言，且可以自由切换；

5.3.USB接口，通用打印机接口，工艺参数数据记录功能；

5.4.设备具有故障报警系统，发生故障时机械程序自动互锁，停止工作，显示自动诊断故障提示；

5.5.系统具有密码权限管理，在密码输入后方可进行系统操作；

5.6.程序控制开机/ 关机功能，手动单次清料程序。

（二）模温机（可国内配套）

1.冷却介质：水；

2.最高使用温度：180℃；

3.温度控制精度：≤±1℃；

4.最大流量：27 L/min；

5.最大压力：3.8 bar；

6.最大加热功率：6kw；

7.连接配件：连接软管，连接配件，二进二出水分配器等；

8.过热、水位过低、逆向、过负荷报警，自动补水等功能。

（三）冷/冰水机（可国内配套）

1.冷却方式：水冷式冰水机；

2.温度范围：7～30℃；

3.制冷量：≥5kW；

4.泵功率：≥1kW；

5.最大流量：≥50 L/min。

（四）干燥机（可国内配套）

1.具备干燥除湿功能；

2.保温桶容量≥20L；

3.除湿风量：≥35m3/h。

三、合同及验收要求

- 签订购买合同及订货：交货期90自然日，确认最终仪器配置是否满足要求及详细配件清单；

- 仪器的安装与调试: 由仪器供应商派技术人员来现场进行安装与调试，并负责现场人员技术培训；

- 仪器运行：按照合同配置情况，对仪器主要性能指标逐一进行确认，完成操作人员的培训工作；

- 质保期：1年内免费维修(包含所有配件更换及差旅费)，终身维护；

- 我公司随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时内提供解决方案，在需方不能自行维修的情况下，2天内工程师必须到现场维修；

- 保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇；

- 免费服务内容：在不涉及硬件前提下，软件终身免费升级服务。本范围内服务产生的所有费用由供货方负责。

- 设备计量机构由我院指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。