附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯老化试验机 | 1 | 66 | 120自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。设备计量机构由我院指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。 |  |  |  |  |  |

合同包1  氙灯老化试验机需求参数

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 16422.2、GB/T 1865、QB/T 2727、ASTM G155、ASTM D4355、ASTM D4459、ASTM D4434、ISO 11341、ISO 4892-2、SAEJ2412、SAEJ2527、ISO 105-B02、GB/T 8430、ISO 105-B04、GB/T 14576、GB/T 15102、GB/T 15104、AATCC 16 option3、GB/T 2423.24、GB/T 32088、IEC 60065-2-5、ASTM D7869等等。

二、技术指标：

1、具备的功能

可用于油漆、颜料、涂料、橡胶、塑料、木地板、纺织、皮革以及纸张等材料的耐光色牢试验和光老化试验。

2、主要技术要求

2.1温度范围

2.1.1 工作室箱体温度：35℃～65℃；

2.1.2 黑板温度：45℃～110℃；

2.1.3 黑标准温度：50℃～120℃；

2.2 相对湿度范围：20%～95%；

2.3 平板式风冷氙灯，配备日光过滤片和窗玻璃过滤片；

2.3.1 符合IEC60068-2-5:2010 C1要求的1120W/m2光谱及强度分布要求，需提供佐证文件；

2.3.2 符合IEC60945:2002表4要求的1120W/m2光谱及强度分布要求，需提供佐证文件；

2.4 光辐照度：340nm、420nm、300-400nm三种波长自动控制；

2.5 辐照强度闭环连续监控并自动调节；

★2.5.1 配备340nm辐照度探头，可设定范围：0.25-1.10 W/m2；

★2.5.2 配备420nm辐照度探头，可设定范围：0.45-2.20 W/m2；

★2.5.3 配备300-400nm辐照度探头，可设定范围： 20-125W/m2；

★2.5.4光辐照度显示精度：±0.01 W/m2；

★2.6光辐照度校准功能：配备辐照度校功能，采用一键校准技术，避免人工输入产生误差。校准仪带可溯源的校准证书，校准数据由符合A2LA认证的ISO 17025标准要求的实验室提供；

2.6.1 配备340nm监控点的校准探头，可直接校准340nm点光强，无需换算；

2.6.2 配备420nm监控点的校准探头，可直接校准420nm点光强，无需换算；

2.6.3 配备300-400nm监控点的校准探头，可直接校准300-400nm光强，无需换算；

2.6.4 配备IBP（BST）温度校准探头，可校准机身黑标准温度探头；

2.6.5 配备BP温度校准探头，可校准机身黑板温度探头；

2.6.6 提供贰年的辐照度和温度校准计的上门校准服务，提供可溯源证书；

2.7光照/黑暗/喷淋自动循环：自动程序控制，实时显示运行状态以及参数，当辐照度、温度、相对湿度等关键参数偏离设定值时，能自动停止并报警提示；

2.8 随机配备至少18000小时使用的灯管耗材，参照设备操作手册承诺灯管的使用寿命换算；

2.9 容纳样品区域面积不小于3200平方厘米；

2.9.1配备标准平板样品架2套，规格：1套50×100mm（26个）和1套100×150mm（8个）。

2.10 操作简便，微处理器编程简单，内置以太网数据输送连接，自诊断报警和维护提醒。运行完全自动化，能够全天24小时，每周7天连续运行。日常维护少，过滤片无须定期更换。

2.11 仪器采用双触摸屏设计，可进行编程，有中文操作界面；

2.12 免费进行设备安装、调试和现场操作培训，安装前免费国内技术培训，免费提供操作手册及有关的技术文件。

2.13 售后技术服务：厂家在国内要有维修中心，要有专职的维修工程师，要有备品备件库。在接到用户维修请求后，4小时内作出维修响应，2个工作日内到达用户现场。

2.14 验收合格后整机质保两年。