附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC测试附件（八线阻抗稳定网络） | 1 | 2.95 | 4个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     EMC测试附件（八线阻抗稳定网络）技术要求

一、技术指标：

1、该网络能够用于测量CISPR22中规定的CAT6类共模干扰电压；也能作为耦合网络用于IEC61000-4-6的传导抗扰度测试，同时配备50 Ω 至150Ω 的适配器，用于校准。

2、频率范围：150kHz~30MHz(ISN), 150kHz~80MHz(CDN)

3、插入损耗：<1dB (100kHz to 30MHz)

4、AE端到EuT端的去耦能力：>55dB

5、纵向转换损耗（LCL）: 75dB@150kHz,59dB@30MHz

6、不对称电压的分压系数：10dB±1dB

7、不对称阻抗：≤30 MHz: 150Ω±20Ω ；>30 MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω

8、AE和EuT端连接器：RJ45；测量端口：BNC 50Ω female

9、承受最大电流：800mA（每线）；承受最大电压：63VAC/100VDC

10、共模相位角：0˚±20˚