附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花洒喷射力试验台 | 1 | 29000 | 3个月 | 2年 |
| 2 | 涡流导电仪 | 1 | 20000 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 电动堆高车 | 1 | 22000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    花洒喷射力试验台技术要求

一、依据标准：

符合 GB 28378-2019 等相关标准要求。

二、检测项目：

用于淋浴器喷射力项目测试

三、技术参数

力学性能控制及精度：

力值传感器：量程 0-50N，分辨率 0.001N，精度2％

四、配置要求

4.1 防溅围板采用型材与有机玻璃组合。

4.2下层围板采用304材质。

4.3 工位数：1个；花洒喷射力工位。

4.4试验水采用直排式。

4.5.喷射圆盘材料：尼龙6PLA（聚乳酸）。

五、设备运行要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数显仪表 | / | 1个 |  |
|  | 开关电源 |  | 1套 |  |
|  | 配电系统 | 主要元件均使用施耐德 | 1套 |  |
|  | 测试操作台 | 型材 | 1套 |  |
|  | 扣板 | Q235A | 1套 |  |
|  | 试验装夹具 | 不锈钢 | 1套 |  |
|  | 力传感器 | 0-50N | 1个 |  |
|  | 防水围板 | 有机玻璃 | 1套 |  |
|  | 管路系统 | PPR 为主 | 1套 |  |
|  | 水槽 | 不锈钢 | 1个 |  |

合同包2   涡流导电仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、工作频率: 60 KHz 正弦波或120kHz 正弦波；

2、电导率测量范围: 7.76% IACS 到 103%IACS ，

4.5MS/m 到 64MS/m 或电阻率 1.560 到 22.22μΩ·cm

分辨率: 0.01 %IACS(小于 51 %IACS 时)；

0.1 %IACS（51 %IACS 到 110 %IACS 范围）

3、测量精度: ±1% IACS（温度在 20℃时）；±1% IACS（温度在 0℃~40℃时）；

4、提离效应: 探头补偿 0.5 mm；

5、温度测量: 0℃～+50℃（精度达 0.5℃）；

6、自动补偿功能: 电导率测量结果自动矫正为20℃数值；

7、正常工作环境: 温度 0℃～+50℃，相对湿度0～95%；

8、显示: 大屏幕液晶，有背光，屏幕同时显示多；

9、供电: 用可充电电池工作，且工作时间大于16h ；

10、探头: 配直径￠14 mm ，工作频率 60 KHz 或120kHz 正弦波探头一支；

11、读数存储器: 可保存 500 组测量数据；

12、主机尺寸不大于: 230 mm×100 mm×60 mm，仪器外壳: 高抗冲击、防水淋工程塑料外壳

13、包装及防护: 高抗冲击、便携式手提箱，内装有仪器、　探头、操作手册、电导率标块、充电器

14、附件: 1块高值标准试块导电率为100% IACS，1块低值标准试块导电率为5% IACS，且标准试块的表面粗糙度Ra不大于6.3μm，表面应清洁无锈蚀，无划伤。

二、安装调试、验收及售后

1、设备的调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2、质保期2年：设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

3、软件免费服务：提供设备相关软件终身免费升级服务（需要时）。

4、设备经计量机构检测，结果应满足技术要求。设备计量机构由采购单位指定，设备计量费用由供货方承担；设备第一次计量不合格的，供货方应在两个月内完成调试或换货并重新计量，如设备两次计量不合格，我院有权终止合同并作退货处理。

合同包3   电动堆高车技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

▲1、叉车额定载重≥1000kg

▲2、门架起升高度≥2m

▲3、整车全长≤1750mm

▲4、车体宽度≤800mm

▲5、叉车静态高度≤1.8m

6、货叉长度≤1.2m

7、货叉宽度≤190mm

▲8、货叉厚度≤55mm

9、货叉外宽≤600mm

10、最小转弯半径≤1350mm

★11、动力形式：货叉电动提升、下降，车辆电动驾驶

- 驱动电机功率≥DC0.6kW

- 起升电机功率≥DC2.0kW

13、爬坡度≥5%

14、最大行驶速度≥4km/h

15、最大起升速度≥100mm/s

17、噪声水平≤70dB

18、转向类型：机械转向

19、轮子类型：聚氨酯（PU）

20、操作类型：步行式

二、资质及配置要求：

制造商所提供货物必须取得质检单位出具的特种设备制造许可证及形式检验合格证书，并提供说明书或操作指导书、充电器等。

三、安装调试及售后

1.设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训（需要时）。

2. 设备验收合格后在质保期（2年）内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。