附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸记录仪 | 1 | 28900 | 60天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包5   无纸记录仪技术要求

1）5.7英寸彩色触摸屏；

2）内存（闪存）不少于500MB，可兼容32GB通用SD储存卡，

3）配置上位机软件，可实现对记录仪进行远程控制以及远程采集数据，后续可升级软

件实现同时单独控制多台记录仪设备的记录进程；

4）配置30个测量通道，可拓展至100通道，兼容T型/K型热电偶和热电阻，与热

电偶连接处为压接端子，采样周期全通道可达100ms；

5）输入电路和内部电路之间耐电压：不少于3000VAC、1分钟；

模拟输入通道之间耐电压：不少于1000VAC、1分钟；

6）额定电源电压：100~240VDC，可直接连接标准市电使用，绝缘电阻：在以太网端口、各绝缘端子与地之间：≥20MΩ（500VDC时），具备提手方便挪动设备；

7）典型值精度：T型热电偶：(0.0~400)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.10%+0.2℃)

K型热电偶：(0.0~500)℃：±0.2℃；(-200~0.0)℃：±(读数的0.15%+0.2℃)

8）具备使用两个不同扫描间隔，单台设备同时实现双周期测量；

9）可拓展安全增强功能，符合21 CFR Part 11标准，访问时需要进行用户登录，包括用

户名、ID、密码、增加电子签名、审计追踪、防篡改功能等安全功能；

10）可拓展自定义画面功能，可拓展针对航空航天的热处理功能支持热处理应用AMS2750/NADCAP

11）可拓展多重批处理功能，即通过独立的开始和结束控制来分割文件