附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 1 | 22000 | 3个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    高频电刀技术要求

1. 具有单极纯切、混切1、混切2、单极凝和双极凝等工作模式。

2.具有300W最小切割模式能力，100W最小电凝模式能力，400（1±10%）kHz的工作频率。

2.采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

3.采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。可存储10组预设功率值。

4. 具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能

5.具有自检技术，一旦发现断线情形，立即发岀声光报警。

6. 允许连续使用，允许长时间开路和短路

7. 采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。高压电源已通过CE认证，高频功放采用国外先进电路原理制作，并通过长时间老化验证稳定性

8.输出功率稳定（有闭环控制）。本机带有功率补偿系统，可根据组织密度调整电流输出强度，保证切割和凝血效果的稳定

9. 安全指标符合国家标准.GB9706.1-2007医用电气设备第一部分：安全通用要求.及GB9706.4-2009医用电气设备高频手术设备专用安全要求

11.满足GB 9706.225-2021 医用电气设备 第2-25部分：心电图机的基本安全和基本性能专用要求、GB 9706.227-2021 医用电气设备 第2-27部分：心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求、YY 9706.247-2021 医用电气设备 第2-47部分动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求以及YY 9706.249-2023 医用电气设备 第2-49部分 多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求标准中电外科干扰试验要求。

10. 运行条件：环境温度:5°C〜40°C，相对湿度：<80%RH，大气压力：86.0kPa〜106.0kPa。