附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐漏电起痕试验机 | 1 | 75000 | 20天 | 3年 |
| 2 | 对中动态识别系统 | 1 | 97600 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    耐漏电起痕试验机技术要求

一、满足标准：

GB/T6553-2003 及 IEC60587：1984 、GB/T19519-2014

二、优势特点

01、试样数量:本仪器支持 5 路试样同时进行试验，每路都有独立的控制系统进行控制

02、测控电路:本仪器核心控制系统由PLC 控制，通过光电隔离方式进行采集电压和电流。

03、操作显示:本仪器显示部分是 10 寸触摸屏，操作方便，数据显示直观，能够实时显示每个试样的实时泄露电流和从试验开始至此时的最大电流值以及每个试样的实时电压值。

04、报警提示:泄露电流 0mA 到 100mA 范围内可以自由设置，当实验中当某一路试验电流超过设定电流值时，能够提示报警，并切断该路高压电源，并不影响其它试样继续做试验

05、滴液控制:滴液流量大小由蠕动泵控制；蠕动泵的流量可在 10 寸触摸屏上根据实际需求自由设定，设置简单便捷；且流量在试验过程中实时显示。流量精度：＜0.5%

06、液体回收：本设备的试验液体槽和试验用过的液体分开放置，保证试验液体的精准性。

07、时间记录：本设备中每组试验的时间实时记录，单位为分钟。

08、自动升压：设定试验电压，自动升到指定的电压。

09、自动归零：试验完毕后，电压自动归到零位

10、试验时间：可以自主设定试验时间

11、排风系统：具有独立排风的抽风系统，可将试验过程中产生的有害气体有效的排除室外。

12、照明系统：本仪器配有独立照明系统，当需要观察内部试验情况且外部灯光亮度不够时可开启照

明灯。

13、电压稳定：本设备的高压通过自耦变压器调压后的电压供给固定变比的油浸式变压器从而产生高压。

14、数据校准：设备长时间使用后会造成电压和电流的变化，本设备可对电压和电流进行校准。

15、试验电压：直流电压，交流电压

16、试验方法：恒定电压法，逐级电压法

17、门联锁：打开试验门后，高压自动断电

18、远程升级：本仪器支持远程升级更新

三、技术参数

01、 电气容量： ≥7kVa

02、 输出电压：AC 100-8000V DC 100-8400V

03、 试验电压： 压降：≤2%

04、 时间设定： 可自由设定

05、 电极间距： （50±0.5）mm

06、 电极材料： 304 耐腐蚀不锈钢

07、 电极固定方式 支架：上下电极分开式、高绝缘、高强的的复合材料。

08、 试验数量： 一组 5 个试样可同时做实验

09、 滴液大小： 可根据需求自由设定

10、 短路要求： 短路电流≥60mA 持续 2S

11、 滤纸尺寸：按照标准尺寸要求制做，滤纸厚度为 0.15-0.17mm；本设备配备滤纸 304 不锈钢模板，避免滤纸裁剪不精确造成的液体流速不均匀对试验造成的影响。

12、 箱体内容积： ≥ 0.75 立方米，带玻璃观察门

13、 箱体材质箱体：采用 1.8mm 的 Q235 钢板

14、 试验照明： 内置照明灯

15、 试验排风： 内置排风扇

16、 试验指示： 主机集成试验多色塔灯，指示试验状态

17、 试验门： 气动杆试验门/滑动门滑动门为自动升降电极专用

18、 安全防护： 超压保护/过流保护/短路保护/漏电保护

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 （含1台7KVA变压器、1台精度1%调压器、5个高压电阻1KΩ、5个高压电阻10KΩ、5个高压电阻22KΩ、5个高压电阻33KΩ、1套电压采集装置、5套电流采集装置、1个控制模块、1个10寸触摸屏、1台精密滴液蠕动泵、15套标准电极、5套高压切断装置、1个排风扇、1只照明灯） | 台 | 1 |
| 2 | 电导率测试仪 | 个 | 1 |
| 3 | 深度规 | 支 | 1 |
| 4 | 滤纸 | 张 | 500 |
| 5 | 滤纸裁刀 | 把 | 2 |
| 6 | 试样裁刀 | 把 | 2 |
| 7 | 氯化铵 | 瓶 | 3 |
| 8 | 说明书 | 本 | 1 |
| 9 | 合格证 | 个 | 1 |

合同包2对中动态识别系统技术要求

1、对中识别系统应简化回转轴校准装置固定环与数控机床转台（A轴、B轴、C轴）连接时两者对中程序，通过识别系统可以准确检测和判断固定环与转台中心的相对状态，引导固定环对中。

2、识别系统的测量头（传感器）示值误差：≤5μm。

3、识别系统的测量头（传感器）重复性误差：≤2μm。

4、识别系统基于回转轴校准装置固定环的测量重复性误差（位置角度方向示值允差）：±5°。

5、识别系统数据采集：应具有手动采集、自动采集、实时显示测量值、保存导出数据、清除记录、显示采集记录(序号、数据值、误差、结果、时间)。

6、识别系统的参数设置：采样间隔、单位、公差、标准尺寸、提示音等。

7、识别系统统计功能：平均值、最大值、超上差数、超下差数、测量数量、正常数量。

8、图形识别功能：识别系统应该根据实际测量的数据进行绘制标准图形及实际图形曲线。

9、识别系统引导对中功能：在实际图形曲线中，识别系统应根据固定环和转台的实际相对状态，明确地给出固定环的调整引导方向，便于实时观察和调整。

10、识别系统应能满足任意安装形式或结构形式数控机床转台的满行程对中测试。

11、识别系统测量头可满足回转轴校准装置固定环底环内外圈的测试。

12、识别系统应可满足数控转台摆动轴使用直接工装（固定环与摆动轴直联）时的对中调整要求。

13、配置要求：

1）、测量分析软件一套；

2）、测量组件（含测量头）一套；

3）、工作站一台（配置：处理器i5、内存16G、固态硬盘512G、屏幕14英寸）。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |