附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏仪 | 1 | 90000 | 60天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后20个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    蒸馏仪技术要求

用途：用于各种水蒸气蒸馏项目，如食品中氰化物、水产品中甲醛、食品中丙酸、食品中N,N-亚硝胺、食品中双乙酸钠、食品/中药中二氧化硫（离子色谱法）等项目的测定等。

一、技术需求：

★仪器制造商需具备生产制造资质,具备长期提供售后服务的基本规模及能力；通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证（需在投标文件中出示生产企业该系列证书盖公章的复印件或扫描件；原件备查）；仪器原理设计需符合2015版、2020版《中国药典》二氧化硫残留量测定法第三法和GB5009.120-2016《食品安全国家标准 食品中丙酸的测定》等蒸馏预处理。

一体化水蒸气蒸馏仪包括以下部分：主机、水蒸气加热单元、控制单元、氮气控制及自动加酸模块、接收单元等。

★1、水蒸气加热单元：（不少于6路加热单元）

1.1 主机内置不少于6路的水蒸气装置，可自动连续稳定输出水蒸气，无需外接其他的水蒸气设备；

1.2 水蒸气装置内腔设定超高温保护功能，一旦温度过载系统可自动泄压以免发生危险；

1.3 主机预留纯水加注口，缺水可自动补水，防止仪器干烧；

1.4 蒸汽量输出可调。

2、控制单元：

2.1 控制单元需设计有不小于7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等；

2.2 触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器可自动停止加热；

3、冷凝管单元：

仪器需设计有不少于6路的蛇形冷凝管，冷凝管上方需设有磨口清洗塞，方便清洗蛇形冷凝管内部结构；

★ 4、氮气控制及自动加酸模块

4.1 主机需设计有不少于6路的可自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口可共享一个管路，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；设计有气密性检测功能，实验前可检测连接口是否漏气，具有气密性检测指示灯提醒。

4.2 自动加酸模块，设备集成自动加酸装置，每路独立控制，可设定加酸量0-30ml，可进行加酸精度的校准、管路清洗等功能，一键启动，方便快捷；

4.3 氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：100ml-2000ml/min，转子流量计需不小于6组，氮吹时间可设定0-10min。（需提供氮气控制及加酸界面截图并加盖生产单位公章）。

5、样品接收

5.1主机可通过控制单元自动设定每路样品的馏出液体积或重量（0-500ml或0-500g),蒸馏结束可自动切断加热电源，水蒸气输出可自动停止；

5.2 主机设3组可接收馏出液管路排废的废液收集孔，可通过内部排废管路至主机废液排出口排出。

6、主机设有冷凝管自动清洗系统。蒸馏结束后按清洗键可自动吸入纯水，自馏出液接收端至烧瓶加热端实现反向冲洗

7、外置式冷水机:

控温方式：启停

冷却方式：压缩机制冷

名义制冷量：1800W@25℃

控温精度：±2℃

控温范围：5-35℃

水泵流量：10-25L

水泵压力：0.05-0.2Mpa

水箱容积：18L

★8、WAX混合型弱阴离子反相吸附固相萃取柱30盒（≥30支/盒）

二、产品规格要求：

2.1 加热单元≥6组

2.2 单孔加热功率500W，整机加热功率3500W

2.3 时间设定：0-200min

2.4 氮气流速：100-2000ml/min

2.5 自动加酸体积设定：0-30ml

2.6 烧瓶体积：500ml

三、标准配置

3.1 主机一台

3.2 内置水蒸气装置：6组

3.3 500ml双口烧瓶：6只

3.4 接收瓶：6只

3.5 转子流量计：6组，流量范围：100-2000ml/min

3.6 烧瓶置放架：一副（6个工作位）

3.7 7寸液晶触摸屏一块

3.8 保险丝2个

3.9 合格证一份

3.10 产品使用手册一份

四、售后服务与质保

1、交货期：合同签订后60天。如出现未能到到期供货的情况，采购方有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

2、质保期：整机质保1年；

3、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

4、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |