附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 2 | 12000*2=24000 | 21天 | 1年 |
| 2 | 执法记录仪 | 7 | 4000*7=28000 | 10天 | 3年 |
| 3 | 不间断电源 | 1 | 29000 | 30天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    电子天平技术要求

1、称重能力：≥220g

2、可读性：0.1mg

▲3、重复性（负载为5%时）≤0.08mg

4、重复性（满量程）≤0.1mg

★5、线性≤0.06mg

6、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：1.5ppm/K

★7、稳定时间≤1.5s

8、称重盘尺寸：≥Φ90mm

9、称量室高度≥240mm

10、尺 寸：宽≤220mm 、深≤320 mm、高≤350mm

▲11、LED 触摸屏，操作容易，读数方便。

12、轻松适应您的环境条件，只需点击屏幕图标，一键选择防震等级。

13、防风罩采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差（适用于带防风罩的天平）。

14、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，方便在称盘上拿取顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。

15、超级单体传感器，确保始终高度准确的称重结果。

▲16、即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，真正的“PC 直连功能”，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

17、可靠性有保证，配备自测试“@start”功能。

18、过载保护，牢固耐用的设计，确保量程范围内的称量。

19、易于清洗，操作效率高，经久耐用，化学耐受性强采用了由耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成的部件。防止交叉污染，采用一擦即净的材料和易于拆卸的设计。

20、最先进的连接方式USB C 型接口，9 针RS232 接口。

▲21、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置。

★22、内置 12 种应用程序，打印输出 | 数据，输出符合 GLP|GMP 要求。

称量 | 填料，计数，称量百分比，混合 | 净重总重，组分 | 总重，动物称量，计算 | 自由因子，密度测定，统计，峰值保持，检重，质量单位转换。

- 合同包2执法记录仪技术要求

- 一、4G执法记录仪主要参数

1. 外观设计紧凑，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，表面无毛刺、划痕，按键不出现生硬及卡键现象。设备质量：不含电池外接设备115g，主体颜色为黑色。尺寸：90*67*31（mm）。

2. 屏幕设计：所供产品屏幕须为彩色触摸屏，显示屏对角线尺寸5.8cm。

3. 视场角：在1280*720和1920*1080分辨率下105°。

4.外接摄像头：所投产品可外接摄像头，且通过外接摄像头线控按键可控制录像。

5.存储容量：128GB。

6.语音对讲功能：设备与同组之间成员可进行语音对讲，可一对多或一对一对讲。

7.补光功能：低照度下可开启白光灯进行补光。

8.视频图像质量：视频信息在显示及回放时，视频图像不应有明显的缺陷，物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂和马赛克等现象。

9. 电池工作时间：在更换1次电池情况下最大持续录像时间24h

10.夜视配置：具有红外补光功能，红外补光范围3M处应覆盖摄录画面70%以上面积。

11.卫星定位：内置北斗和GPS模块，可接收卫星数据并提供定位信息。

12.一键模式切换：设备在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。

13.自动应答功能：所投产品在打开自动应答功能后，能自动应答同组成员发送的语音对讲机视频通话等请求。

14.视音频截取功能：在无线传输过程中，指挥平台可进行音频截取并保存。

15.字符叠加功能检验：记录仪能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括：产品序号、时间等。

16.数据完整性检验：记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未授权的上位机删除和覆盖.编码视频流宜有防篡改,防非法复制等认证措施,以保证原始数据完整性.在出现异常问题时应能重启,重启后已保存的数据不应丢失或损坏。

17.群组控制功能：平台具备群组控制功能。1临时组群功能，具有系统用户临时组群功能；2群组解散功能，管理员可解散系统已建任意群组；3群组插入功能，管理员可插入系统已建任意群组；4群组监听功能，管理员可实时监听系统已建任意群组的语音通话内容。

18.无线传输功能：所投设备在开机并与平台连接状态下，可进行无线实时传输并具备以下功能：1具备同组成员之间的文本与照片信息传输功能；2可与平台进行实时视音频信息传输功能。

19.支持三大运营商，且具有4G一键开启和关闭物理按键。

20.实时路况：所投产品支持实时路况信息显示。

21.一键报警：所投产品在开启4G或WIFI时具有一键报警功能。在一键报警发起时指挥平台应具有声音及光报警提示、显示报警位置、能自动打开与报警设备的视频通话及向同组人员发送报警位置信息。指挥平台地图上发起圈选的方式进行临时组群功能。

22.视频通话供电时间：设备与设备，设备与指挥平台之间可实现视频语音通话，一块电池连续视频通话供电时间大于4.5小时。

23.能与现有4G指挥调度平台无缝对接，实现实时视频通话、抽样视频集中上传等功能。（现有抽样视频管理系统生产厂为湖南中信安科技有限责任公司）

- 二、必备配置：每台4G执法记录仪包括主机1个、内含容量2000mah电池1块和3000mah备用电池1块、座充1个、充电线（数据线）1根。

- 三、其他要求：供应商负责4G执法记录仪调试，包括与现有抽样视频系统实现对接、账号调整等。

合同包3  不间断电源技术要求

一、性能参数

★1.UPS主机要求为：双变换纯在线式，功率10kVA,要求标准内置输出隔离变压器。

2.UPS整流要求采用可控硅相控技术。要求提供投标产品整机工作拓扑图及说明的证明材料。

★3.输入电压范围：不小于175V~275V。输入频率跟踪范围不小于50±10％； 要求提供第三方泰尔报告。

★4.输出有功功率：≥额定容量 × 0.9kW/kVA；提供第三方泰尔报告。

5.面板采用大触摸屏LCD显示，屏幕应不小于4英寸，可显示UPS的运行参数和整机工作状态。

6.UPS应具有智能化电池管理功能，可直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电。

7.绿色节能，符合国家标准EMC电磁兼容特性（GB7260.2），降低、避免各类辐射、传导干扰，保障日常维护人员健康，构建纯净电网环境，要求提供中国节能证书。

- UPS应具备并联功能，以备后续扩容时实现多台并联或N+1并联冗余。

★9.具备除尘功能，利用风机对功率模块进行除尘，解决了功率模块在低负载下因积尘而导致的散热慢的问题，提高了功率模块的使用寿命。要求提供第三方证明文件。

★10.UPS及蓄电池等设备要求由制造商提供安装调试，提供制造商不低于建筑机电安装专业承包二级资质证书。

二、其它性能

1. 蓄电池：应提供与主机同品牌的12V100AH电池16只。满足现场后备时间大于90分钟；

2. 电池柜：16节电池柜，高强度钢制作电，含电池连接线。

价格包含设备费、安装、搬运、安装调试等费用。