附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电介质强度测试仪 | 1 | 28500 | 50天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险、计量费等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  高频电介质强度测试仪技术要求

技术参数：
1)测量电压范围：AC100-6000Vp，测量电压允许误差：AC300Vp～6000Vp：±10%；

2)输出波形：AC100-2000Vp：400kHz 类似正弦波；

AC2000-4000Vp：调制波；AC4000～6000Vp ：脉冲波；
3)漏电流测量范围：AC2～200.O0(mA)；
4)漏电流设置值：AC 2～200.000(mA) 可任意调节；
5)过电流设置允许误差：2～20(mA)：±5%，20～200.00(mA)：±5%；
6)定时器可定时时间范围： 1～9999（s），误差：±3%；

7)能满足GB 9706.202-2021标准高频电介质强度和高频漏电流测试要求；

8)可以进行多种模式测试，以适应不同的测试需求；

9)带BNC接头，衰减比：1000:1。

其他要求：该设备报价应含计量费，设备计量机构由采购人指定；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。