附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	十万分之一天平
	1
	50000
	15天
	1年

	
	万分之一天平
	2
	13000*2=26000
	15天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料20个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后20个工作日内支付合同总价20%货款。

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


采购包1技术参数
合同包1-1    十万分之一天平技术要求

一、技术要求

	★1
	量程：≥120g；可读性：0.01mg；重复性0.02/0.04mg；60/120g；示值误差、偏载误差、重复性、置零准确度、除皮称量项目满足JJG 1036-2022中I级天平要求。

	★2
	称重盘直径不小于Φ80mm。同时也配有130mm的大秤盘可换。

	3
	稳定时间≤4s。线性误差≤0.1mg。

	▲4
	使用带有防静电功能的玻璃防风罩，减小因静电影响而引起的称量误差；

	5
	显示和操作均为触摸屏操作，操作界面语言为中英文可选。左右均有除皮键，满足不同的使用习惯。

	6
	通讯接口具有USB 接口。即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，可将称量数据直接传输到PC电脑上的电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

	7
	具备密码保护功能，开启该功能后，天平受到密码保护，保证设置不发生改变。

	▲8
	具备安全输出功能：在未调平、未校准时，限制数据输出，以保证天平只向外部设备传输有效的数据。

	9
	含内置砝码，具备内部校准与调整功能，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围。具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源。

	★10
	内置程序满足一下功能：百分比称量，计数，密度测定，统计，检重，质量单位转换。可直接打印输出、输出符合 GLP|GMP 要求。（内置不少于十种应用程序，包含百分比称量，计数，密度测定，统计，检重，质量单位转换等。可直接打印输出、输出符合 GLP|GMP 要求。）

	▲11
	内置实时水平监控功能，当天平未处于水平状态时，有报警图标提醒；完成调平后，天平自动触发内校程序进行校准。

	12
	占地尺寸不超过400mm×250mm。

	13
	带输出设备：一体机设计（无独立机箱），屏幕尺寸22-24.5inch分辨率不低于1080dpi；内存≥16GB DDR4，处理器≥Intel i5 ，硬盘≥512GB SSD。含 USB 3.0（≥2 个）预装 Windows 10/11 正版操作系统，支持数据由天平主机直接输出，含有线网口以及wifi无线功能。


二、配置要求

1. 电子天平主机  1台

2. 秤盘（含主机原装）  2个
3. 输出设备 PC机 1台（应含最新正版操作系统（需提供最新正版操作系统具体名称和版本号）。
合同包1-2    万分之一天平技术要求

一、技术要求

	★1
	量程：220g；可读性：0.1mg；最大允许偏载误差不超过±1.0mg；置零准确度最大允许误差：±0.2mg。

	▲2
	称重盘直径不小于Φ90mm。称量室高度不小于240mm。

	★3
	稳定时间≤1.5s。线性误差≤0.06mg。重复性≤0.08mg。

	4
	防风罩用户可自行轻松完全拆卸并进行清洗。

	5
	显示和操作均为触摸屏操作。左右均有除皮键，满足不同的使用习惯。

	★6
	通讯接口具有USB C型接口及9针RS232接口。即插即用技术，自动检测配件(如打印机、第二显示器)，可将称量数据直接传输到PC电脑上的电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中。

	7
	天平下部具有吊钩称量，满足大体积称量。

	▲8
	具备防震功能，可根据放置场景，能够选择防震等级，实现快速稳定输出。

	9
	含内置砝码，具备内部校准与调整功能，自动通知功能可告知校准结果是否超出正常范围。

	★10
	内置程序满足一下功能：百分比称量，计数，密度测定，统计，检重，质量单位转换。可直接打印输出、输出符合 GLP|GMP 要求。（内置不少于十种应用程序，包含百分比称量，计数，密度测定，统计，检重，质量单位转换等。可直接打印输出、输出符合 GLP|GMP 要求。）

	11
	具有前置式水平水泡，方便察看和使用。

	12
	带输出设备：一体机设计（无独立机箱），屏幕尺寸22-24.5inch分辨率不低于1080dpi；内存≥16GB DDR4，处理器≥Intel i5 ，硬盘≥512GB SSD。含 USB 3.0（≥2 个）预装 Windows 10/11 正版操作系统，支持数据由天平主机直接输出，含有线网口以及wifi无线功能。


二、配置要求

1. 电子天平主机  2台

2. 输出设备 PC机 2台（应含最新正版操作系统（需提供最新正版操作系统具体名称和版本号）。

	附件2                   投标人报名表

	投标项目名称

（编号及合同包号）
	

	报名投标单位名称及盖章
	

	报名投标单位联系人及联系电话
	

	报名时间
	


附件3                       评分标准
各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：
	序号
	评标项目
	评标
权重
	评价方法

	一
	A投标价格
（满分30分）
	30分
	A＝T0/Tn×30
A：投标人的报价得分
Tn：投标人的投标价
T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标
*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	二
	技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。

	B1
	设备性能、技术参数和设备质量
（满分50分）
	50分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。

	 B2
	产品的佐证资料
（满分3分） 
	3分
	（1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； 

（2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；
（3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；
（4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分；

	B3
	产品配置、技术先进性
（满分4分）
	4分
	横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。

	三
	商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4）

	C1
	业绩情况
（满分5分）
	5分
	评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。

	C2
	质保期
（满分3分）
	3分
	投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。

	C3
	售后服务、
技术培训
承诺
（满分3分）
	2分
	根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。
（1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；

（2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；

（3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分；

（4）未提供则不得分。

	
	
	1分
	根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。
（1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； 

（2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； 

（3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 

	C4
	生产企业或产品相关认证情况

（满分2分）
	2分
	根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。

（1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分；

（2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分；

（3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。


第 6 页 共 6 页

