附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（元）
	交货期
	质保期

	1
	温度巡检仪
	2
	50000
	30天
	2年

	2
	安规综合测试仪
	1
	45000
	60天
	2年

	3
	可编程电源
	1
	40000
	30天
	2年

	4
	功率计
	2
	30000
	45天
	2年

	5
	UPS电源
	2
	60000
	30天
	3年

	6
	便携式光谱闪烁照度计
	1
	29000
	10天
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1  温度巡检仪技术要求

1、带彩色显示屏(不低于640×480 像素)；

★2、内存（闪存）不少于500MB，可兼容32GB通用SD储存卡；

3、需配置上位机软件，可实现对该记录仪的远程控制以及远程采集数据；

4、配置20个测量通道，兼容T型/K型/J型热电偶，分辨率为0.1℃，连接处为压接端子，采样周期全通道需达500ms；

★5、输入电路和内部电路之间耐电压能力：不小于1500VAC、1分钟；

模拟输入通道之间耐电压能力：不少于400VAC、1分钟；

在以太网端口、各绝缘端子与地之间绝缘电阻能力：≥20MΩ（500VDC时）；
★6、额定电源电压至少满足100～240VAC区间范围，可直接连接标准市电使用，具备提手等措施方便挪动设备；

★7、典型值精度：T型热电偶：(0~400)℃时：±0.2℃；(-200~0)℃时：±(读数的0.10%+0.2℃)、K型热电偶：(0~500)℃时：±0.2℃；(-200~0)℃时：±(读数的0.15%+0.2℃)；

★8、需具备使用两个不同扫描间隔，单台设备需同时实现双周期测量；

★9、需配备可拓展安全增强功能，符合21 CFR Part 11标准，可获取基于凭证的登录功能、电子签名、审计追踪、防篡改功能等安全功能；

★10、需可拓展自定义画面功能，可拓展针对航空航天的热处理功能支持热处理应用AMS2750/NADCAP；
11、需可拓展多重批处理功能，即通过独立的开始和结束控制来分割文件。
合同包2  安规综合测试仪技术要求

提供测试功能应包含：交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、交流/直流接地测试；

交流耐压：

输出电压范围：0.050 kV ~5.000 kV
测量范围：0kV~7.5kV

额定输出容量：500VA/100mA， 短路电流≥200mA；

测量精度：+(1.2 % of setting+ 0.02 kV),分辨率：0.1V
输出频率：50Hz / 60Hz， 精度： ±0.1%

电压变动率：±3%以下，最大额定负载至空载

波形失真度：正弦波，＜ 2%（阻性负载）

输出方式：PWM切换方式
电流测量范围： 0.00 mA~110 mA,分辨力：1uA，误差：±(1 % of reading+2uA)

电压电流测量可切换真有效值/平均值响应的有效值换算

★具有波形输出接口，根据实时电流波形、电压波形输出相应的电压信号
直流耐压：
★额定输出范围：0.050V~7.200V VDC，分辨率：1V

额定负载：100 W(5 kV/20 mA, 7.2 kV/ 13.9 mA)
测量范围：0kV~7.5kV

测量精度：+(1.2 % of setting+ 0.02 kV),分辨率：0.1V

电压变动率：±1%以下，最大额定负载至空载

短路电流：200 mA peak
输出纹波： ≤20 Vp-p（7.2kV空载）

输出调整度：±（1%×设定值+2V），空载到满载

电流测量范围： 0.00 mA~110 mA,分辨力：1uA，误差：±(1 % of reading+2uA)

    电压电流测量可切换真有效值/平均值响应的有效值换算

绝缘电阻测试

★额定输出：+0.025kV~ -1 kV、+0.05 kV ~ +7.2 kV两档输出
直流电压测量范围：0Vdc~ -1.2kVdc，0Vdc~ +7.5kVdc两档，分辨率：0.1V

测量精度：±(1 % of reading+0.001kV)

纹波：2Vp-p以下（1kV空载）

电压变动率：1%以下(最大额定负载至空载)
短路电流：200 mA peak
★电阻上下限测量范围：0.001MΩ~100GΩ （最大可显示2TΩ）

测试精度(电流大于1uA小于1mA)：0.001MΩ~5GΩ，±（2%×读数值+3个字）

最大额定负载：7.2W(7.2kV/1 mA)

★具有保护功能,输出电压超过±(10%of setting+0.05kV)时，输出关闭

★具有补偿抵消功能,抵消输出电缆间等测量不需要的绝缘电阻，最大2000G。
交流/直流接地
★电流设置范围：3.0A~42.0A  AC/DC，分辨率0.1A

最大额度输出：AC 220VA, DC 220W

开路端电压：AC 6 Vrms以下,DC 6.0V以下

DC电流纹波：±0.4Ap-p 以下(TYP)
测量电阻范围：1mΩ~600mΩ，精度±(2% of reading +3 mΩ)
测量电流范围：(0.0A~45.0A)AC，分辨率：0.01A，误差：±(1 % of reading + 0.2 A)

测量响应方式：AC:真有效值、DC:平均值
测量电压范围：AC:0.00 V~6.00 V、DC:0.00 V~8.50 V，分辨力：0.001V

测量电压误差：±(1 % of setting + 0.02 V)

输出频率：50Hz / 60H可选，精度 ±200 ppm

电阻补偿：最大10Ω

交流/直流接地测试需要实时显示当前测试电压。

★响应速度切换功能：直流耐压和交流耐压的上限电流判定检测响应速度(灵敏度)需分级可切换（至少5级）；

应具有硬件保护开关，关闭时仪器无法输出，避免由于误操作对于人体或样品造成伤害。

应具有低通滤波功能，用于测试容性负载或电机电池等产品时可以隔离干扰。

应具有GUARD/LOW 两种模式选择，排除测试工装等产生的杂散电容及电阻上的电流提高测试精度。

★具备接口应包含有:RS232、USB、LAN、REMOTE、SIGNAL I/O、SCANNER接口。

★应具有通道扩展接口，耐压和绝缘测试可选配扩充到4个通道，设备可独立控制和显示测试数据。
合同包3  可编程电源技术要求

★电源容量：≥15kVA

★输出模式应包含：三相标准模式、三相独立模式、并联单相模式
输出电压：相电压：0.0～300.0V

★电压档位：自动档：(低档)0.0～150.0V，(高档)150.1～300.0V；

高档锁定：(高档)0.0～300.0V 

★输出频率：45.00～240.00Hz

额定电流：每相22.7A（220V），并联68.2A（220V）

★设定精度：电压：分辨力：0.1V，精度：0.2%×读数值+0.2%×满量程值

频率：分辨力：0.01Hz，精度：0.05%

测量精度：电压：分辨力：0.1V，精度：0.2%×读数值+0.2%×满量程值

频率：分辨力：0.01Hz，精度：0.05%

电流：分辨力：0.1A/1A，精度：0.3%×显示值+0.3%×额定输出值

功率：分辨力：0.1kW/0.01kW/0.001kW，精度：0.45%×读数值+0.45%×满量程值

频率稳定度：≤0.02%

★电压失真度：线性负载：THD＜1%

瞬态恢复时间：≤20ms

三相相位差：三相标准模式：120°±2°

相电压波峰系数：1.41±0.1

源电压效应：≤1%

负载效应：
≤1%

★抗冲击能力：①可承受3倍额定电流持续2s

②可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击

应具备如IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路等保护装置；

效率：＞86%

显示方式：≥8寸LCD显示，分辨率不小于800*600

启动缓升时间
：0.0～99.9秒

在线调节功能
：常规模式下，可在线调节输出电压、输出频率

记忆功能：掉电记忆功能，可记忆上次输出模式及参数

包含快捷组设置功能

线路压降补偿：0.000～0.500欧

测量功能：电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数
★在线监控功能：输出状态下监控IGBT温度、变压器温度、风机转速、输入电压等参数

★三相独立模式下，三相电压、频率，均可独立调节，可以当成独立三通道使用，三相电流允许不一样可同时测试三个不同产品。
外形尺寸W×H×D(mm)：≤600×1130×1018（应含滚轮）

重量(Kg)：≤280

合同包4  功率计技术要求

1、★设备配置应包含：功率计主机，专用定制测量治具，电源线，操作软件载体，数据线，测试线（至少包含30A、10A用）
2、≥4.3英寸以上显示屏

3、可自由设定屏幕显示矩阵列数及常用量测参数值显示

5、★电压（直接输入）：0～1000Vrms，5V/ 30V/ 60V/150V/300V/600V/1000V七个档位
6、电流（直接输入）：0～20Arms

7、★电流量程：5mA 、10mA 、20mA、50mA 、100mA、200mA 、500mA 、1A 、2A、5A、20A，12个量程，最小电流解析度：0.0001mA
8、★测量带宽：100kHz

9、★A/D转换器：电压与电流输入同时转换分辨率18-bit，最大转换率:10us

9、测量功能应包含：电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相位差、频率、电压最大和最小值、电流最大和最小值、峰值因数、积分、谐波测量

10、具备峰值测量功能：从采样得到的瞬时电压、瞬时电流或瞬时功率测量电压、电流或功率的峰值(最大值、最小值)

10、直流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.2%）

11、交流电压和电流最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

12、有功功率最高精度：±（读数的0.1%+量程的0.1%）

13、谐波测量应采用PLL同步法

14、具有谐波量测功能，量测方式分为柱状比例和列表形式

15、最大到50次的谐波成份分析功能

16、提供USB外围设备接口，可将数据保存到外部储存介质

17、应包含积分功能可以计算周期内电能

18、测量同步源：可选择信号的电压、电流或数据更新周期的整个区间作为测量时的同步源
18、★配置有GPBI、USB、RS232和以太网通信接口，通讯协议：SCPI

19、★标配测试软件：

可测量如下参数：有功功率[W] 、电流校准到有效值的整流平均值、电压校准到有效值的整流平均值

、无功功率、电流平均值、电压整流平均值、视在功率[VA] 、电流正峰值[A]、电压平均值[V]

、功率因数、电流负峰值[A]、电压交流成分、电压与电流的相位差 、电流峰峰值[A]、电压正峰值[V]

、同步源频率、电流峰值因数、电压负峰值[V]、电流有效值[A] 、电流频率(Hz) 、电压峰峰值[V]

、电流交流成分、浪涌电流、电压峰值因数、电流整流平均值[A] 、电压有效值[V] 、电压频率(Hz)

有功功率积分：WP（瓦时，正负瓦时的和）、WP+（消耗的正瓦时）和 WP-（反馈电源的负瓦时）

电流积分：q（安时，正负安时的和）、q+（消耗的正安时）和 q-（反馈电源的负安时）

平均有功功率积分： ：WPAV（平均有功功率积分）

示波功能：可设置触发模式，触发模式和触发斜率可设置
合同包5  UPS电源技术要求
1、本次采购2套，其中一套3KVA，另一套6KVA；
2、3KVA UPS应完整包含8只65AH12V蓄电池及电池柜，电池连接线；

6KVA UPS含完整包含16只65AH12V蓄电池及电池柜，电池连接线；

3、★UPS产品应采用三电平技术和高频电源变换技术。投标方需提供所投产品的彩页资料，须加盖公章。

4、 输入电压范围应包含120～275Vac，投标方需提供盖章的所投产品的彩页或样本证明。

5、 输入功率因数：100%非线性负载：≥0.99;输入电流谐波：100%非线性负载：＜3%;

投标方需提供带有CMA或CNAS标识的国家认可检验机构检测报告和证书。                                                                                                     

整机输入频率要求适应50Hz/60Hz的电源频率输入。              

输出有功功率应 ≥额定容量×0.9 kW/kVA即输出PF≥0.9，输出端可带更多负载；投标方需提供带有CMA或CNAS标识的国家认可检验机构检测报告和证书。

8、 过载能力：125%维持≥10分钟，投标方需提供带有CMA或CNAS标识的国家认可检验机构检测报告和证书。 

9、 ★UPS效率：100%阻性负载：≥95%，投标方需提供带有CMA或CNAS标识的国家认可检验机构检测报告和证书。
10、 主机应具有EPO接口，可在紧急情况实现远程控制，切断ups交流输出，确保安全；投标方需提供所投产品的彩页及同系列产品第三方检测报告证明，须加盖公章。

11、 输出电压有四个档位，分别为208V、220V、230V、240V输出可调，适应不同负载应用；投标方需提供所投产品的彩页及同系列产品第三方检测报告证明，须加盖公章。                                                                                     

12、UPS主机具备智能化的电池管理功能，要求所投设备支持电池极性接反保护电路、UPS蓄电池未接或异常检测装置，方便后续运维，投标人需提供国家认可检验机构签发的证明文件，须加盖公章；                                                  

13、UPS设备标配不少于2个输出国标插座，同时配置有接线排；

14、★绿色节能，符合国家标准EMC电磁兼容特性（GB7260.2），降低、避免各类辐射、传导干扰，保障日常维护人员健康，提供中国节能证书和绿色之星认证证书；

15、蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便用户统一管理和维护设备；
16、使用后期无需增加任何技术升级收费及选配件，确保满足现场应用要求；

17、★UPS及蓄电池等设备要求由制造商提供安装调试，提供制造商不低于建筑机电安装专业承包二级资质证书。 

合同包6  便携式光谱闪烁照度计技术要求

方便携带，配可充电大容量锂电池，可反复充电使用;

带有可分离或直接与主机一同使用的探头，分离时可通过有线、无线模式进行连接，实现远程测量；

自带显示屏（不小于 5.48寸），可实时读取数据，实时指示感光角度；

带有大容量存储（至少5G），可存储历史数据，可传输和转移导出Excel,JPG格式内容；

测量项目应该包含：相对光谱功率分布 P(λ)、照度 (E)、闪烁百分比、闪烁指数、闪烁频率、PST、SVM、FFT频谱、光谱辐照度E(λ)、显色指数(CRI)、相关色温 (CCT)、CIE 1931, 1960及1976色坐标、色容差 (SDCM)、红色比、光源显色性评价(IES TM-30)、电视照明 (光源)一致性指数 (TLCI)等；
主要技术指标应不低于下表要求：
	波长范围
	380nm～780nm

	★波长准确度
	± 0.5nm

	照度准确度
	± (3%读数+1个字)

	感光面
	(Ф8+Ф5)mm

	位姿指示范围
	0~90°

	★技术原理
	SBCT：分光-积分相结合方法，需带修正

	色品坐标准确度
	0.001 (相对于溯源至NIM的稳定度优于±0.0001的标准光源)

	色温范围
	1,000 K～100,000 K

	积分时间
	0.1ms～5000ms

	照度测量范围

 (标准A光源)
	0.1lx～100klx

（只测照度时测量范围为0.01~200klx）

	FFT范围
	0Hz-5kHz

	通讯接口
	USB TypeC

	供电方式
	锂电池/电源适配器


	附件2                   投标人报名表

	投标项目名称

（编号及合同包号）
	

	报名投标单位名称及盖章
	

	报名投标单位联系人及联系电话
	

	报名时间
	


附件3                       评分标准
各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：
	序号
	评标项目
	评标
权重
	评价方法

	一
	A投标价格
（满分30分）
	30分
	A＝T0/Tn×30
A：投标人的报价得分
Tn：投标人的投标价
T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标
*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

	二
	技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。

	B1
	设备性能、技术参数和设备质量
（满分50分）
	50分
	根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。标注“▲”号的技术参数≥2个不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。

	 B2
	产品的佐证资料
（满分3分） 
	3分
	（1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； 

（2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；
（3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；
（4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分；

	B3
	产品配置、技术先进性
（满分4分）
	4分
	横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。

	三
	商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4）

	C1
	业绩情况
（满分5分）
	5分
	评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。

	C2
	质保期
（满分3分）
	3分
	投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。

	C3
	售后服务、
技术培训
承诺
（满分3分）
	2分
	根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。
（1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；

（2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分；

（3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分；

（4）未提供则不得分。

	
	
	1分
	根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。
（1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； 

（2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； 

（3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 

	C4
	生产企业或产品相关认证情况

（满分2分）
	2分
	根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。

（1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分；

（2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分；

（3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。


第 6 页 共 6 页

