附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料水平燃烧试验机 | 1 | 试验箱外壳及重要部件需采用不锈钢制造，需耐烟、气腐蚀，需具有自动点火功能，温度和时间数字显示。本生灯，灯筒身长100±10mm，内径9.5±0.3mm。灯上装一个翼顶喷嘴，其高400mm，锥形角度60°喷嘴内侧长48±1mm，宽度为1.3±0.05mm。需符合ISO9772：2001要求，并能通过计量。并配备火焰高度量具，需赠送10个Φ0.8mm钢丝托网；托网网孔：网格边长6.4mm，长215mm宽75mm高13mm。 需符合GB/T8332-2008、ISO9772：2001、ISO3582、UL94之HBF、HF-1、HF-2试验标准要求。 |  |
| 2 | 程控型直流电源 | 1 | 需采用至少显示四位数显示器，需具有键盘及数位旋钮设置及通讯端口由计算机程控编辑电压、电流及时间常数功能，并带有过电压保护和过电流保护功能及过热保护功能。 设备最大输出电压为150Vdc，最大输出电流为60A，最大输出功率需达到9kW并能常时间工作，负载稳定率≤0.5%，输出纹波≤0.5% |  |