熔断器耐冲击力试验装置 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔断器耐冲击力试验装置 | 1台 | 1、型式： 1）该设备应由底座、竖直导轨、直尺、重锤、击杆及触发装置等组成，相关尺寸应符合GB13539.2-2008中8.11.1.8条规定。底座应能固定符合GB13539.2-2008中图101和图102要求的不同尺寸的刀型熔断体。 2）按动触发装置，使重锤沿着竖直导轨向下做自由落体运动，保证击杆冲击点落在搭扣颈部中间，试验完成后能够将重锤固定于触发装置内，以便下次试验。 3）设备外观应美观，设备结构应合理，便于移动，便于操作，方便计量，方便调节，方便试验数据的观察；设备用料应能够抗氧化；设备选用的标准配件应符合对应的国家标准。 ## 2、设备运行方式 ## 设备底座应能按照GB13539.2-2008中8.11.1.8条的规定固定符合GB13539.2-2008中图101和图102要求的不同尺寸的刀型熔断体，按动触发装置，使重锤沿着竖直导轨向下做自由落体运动，保证击杆冲击点落在搭扣颈部中间，试验完成后能够将重锤固定于触发装置内，以便下次试验。 ## 3、参数要求 1）重锤质量300g； 2）击杆与搭扣之间距离为300mm; 3）其余相关尺寸见GB13539.2-2008中图109。 4）精度±1%。 | GB/T13539.2-2008中熔断器系统A-刀型触头熔断器8.11.1.8 |