附表一                                  购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 超纯水系统 | 1 | 1.技术指标 1.1超纯水系统主机 1.1.1 纯水水质 ：电导率：＜10 us•cm@25℃（带温度补偿）； 1.1.2超纯水水质：电阻率：≥10 MΩ•cm@25℃（带温度补偿） 1.1.3微生物：＜10cfu/ml； 1.1.4系统产水回收率：≥50%； 1.1.5总产水流速：≥60L/h，同时预留升级更大产水量的模块插槽，以备日后升级需要。 1.1.6 主机机箱：采用全密闭一体式机箱，PLC编程控制及液晶显示屏，采用面板式流量显示。 1.1.7 具有环保排水再循环设计，回收率可依据现场水质状况进行调控，回收率50%以上，以节省耗品消耗。 1.1.8 水质监控：主机内需配有电阻率在线监测仪，可在自带的液晶屏上显示超纯水电阻率，另外，系统还可显示进水压力、输送压力、水温、进水流量等参数。 1.1.9 主机具有完备的报警提示功能：具备低压报警功能，具备漏水保护报警功能，具备漏电保护报警功能，系统可提示用户更换相应耗材、主机与管路的泵、紫外灯等自检信息，让用户完全对系统的状态一目了然，具有用户操作密码授权功能。 1.1.10提供省级第三方检测机构出具的检测报告。 1.2 储水箱 1.2.1 水箱:体积容量≥150升；水箱材质：聚乙烯（PE）材质。 1.2.2 全密闭水箱，配有空气过滤器，降低外界对水箱内水质的污染；并有卫生防溢流装置。 1.2.3 全程液位显示，显示精度≤5%。可通过储水量控制纯水主机的启动或停止制水。 1.3 后级处理系统：配备管路UV除菌模块，254nm紫外灯除菌，使用寿命大于2年；0.22μm循环管路过滤器，避免储存系统和管路系统的交叉污染。 1.4 质保期及配件耗材供应。主机质保期二年，配件保期一年（耗材除外），在质保期内，供应商负责为采购人的设备提供免费维修、保养和免费更换非人为损坏的和有缺陷的零部件，保修期满供货商按优惠折扣价长期提供配件及耗品（需详细列出配件及耗品的清单及报价）。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |