附表一                                   购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 1立方米 气候箱 | 1 | 项 目; 技 术 指 标. 温度; 调节范围：(15～40)℃，偏差：±0.5℃，工作温度:23℃±0.5℃，均匀度：1℃，波动度:±0.5℃. 相对湿度; 调节范围：(40～70)%,偏差：±3%. 工作湿度：45%±3%,均匀度：6%，波动度:±3%. 空气置换率; (1 士0.05)次／h. 表面风速; 空气水平速率保持在（0.1～0.3）m/s，精度≤0.05m/s. 测试舱尺寸; 容积1m3 测试舱采用镜面不锈钢板整体焊接。可用水洗清洁，无橡胶类和胶粘剂等对检测有干扰的材料，密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，不吸附和释放甲醛。测试舱内无结露及水珠凝聚。. 密封性; 静态泄漏率：1KPa相对压强下，泄漏率≤1×10-3 m3/min. 本底浓度; 甲醛本底浓度＜0.006mg/m3. 测控系统; 实时监控，记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面，直观、便捷。配置专用控制软件，除实现触摸屏的功能外，可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |