B型漏电测试仪 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B型漏电测试仪 | 1台 | 一、符合标准 测试仪应符合标准GB 16916、GB 16917、GB 22794等标准。 二、主要技术参数 1、测试功能 （1）交流剩余电流叠加直流剩余电流； （2）脉动直流剩余电流叠加平滑直流剩余电流； （3）两相供电的整流电路产生的直流剩余电流缓慢施加与突然增加； （4）三相供电的整流电路产生的直流剩余电流缓慢施加与突然增加； （5）平滑直流剩余电流缓慢施加与突然增加； （6）脉动直流剩余电流（带移相控制）。 2、能提供的剩余电流 （1）150Hz，400Hz，1000Hz交流剩余电流，剩余电流的范围为0~2A； （2）220V，50Hz交流剩余电流叠加平滑直流 220V，50Hz交流剩余电流的范围为0~2A，叠加平滑直流的范围为5~50mA； （3）脉动直流剩余电流叠加平滑直流 110V脉动直流的电流范围为0~2A，叠加平滑直流的范围为5~50mA， 脉动直流的选相角度可选0°，90°，135°； （4）两相供电的整流电路产生的直流剩余电流，剩余电流的范围为0~2A； （5）三相供电的整流电路产生直流剩余电流，剩余电流的范围为0~2A； （6）平滑直流剩余电流，剩余电流的范围为0~500mA。 3、测量分辨率 （1）剩余电流： 0~100mA范围内的电流分辨率为0.01mA； 100~2000mA范围内的电流分辨率为1mA。 （2）分断时间：1ms 4、测量量程 （1）剩余电流：0~100mA、100mA~1000mA、1000mA~2000mA； （2）动作时间：默认0~1S，可以根据用户要求自由设定。 三、附加 1、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 2、交货期20天（从合同签订日算起）。 3、质保期（免费维修服务）2年。 | GB 10916、GB 10917、GB 22794等 |