IPX1、IPX2 防水试验设备 购置需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水试验系统（设备） | 1套 | 1、该设备应能满足低压电器成套产品的IPX1、IPX2测试试验的整套设备； 2、滴水面积：1000mmX1000mm（用可移动方式）； 3. 滴水盘移动范围：直线移动1000~3000mm 4、滴水孔径：φ0.4mm； 5、孔 距： 20mm； 6、降 雨 量（水流量）： 1+0.5mm/min、3+0.5mm/min与用户自设定参数(采用数字控制降雨量技术，可测量)； 7、滴水高度：200mm（与样品顶面高度，设备可自行控制和手动控制）；与地面高度不小于2600mm 8、滴水响应时间：≤5s； 9、试验时间：0-999.9min（可设定）； 10、IPX2测试时,设备应能自动转到与样品四个面在倾斜150的情况下各淋雨150s（自动控制）； 11、水箱型式：全封闭水箱，SUS304材质； 12、水箱升降驱动：丝杆(SUS303不锈钢T32X6)、螺母装置驱动升降，有防坠落等安全功能； 13、当水箱下方有物体顶柱水箱时,螺母会自动脱离水箱,有防止损坏水箱及被顶物体的安全功能； 14、升降电机应是齿轮减速电机； 15、机体材料：工业合金铝型材； 16、附加： (1)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (2)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (4)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | GB 4208－2008，GB 7251.1、GB 7251.2、GB 7251.3、GB 7251.4、GB 7251.5、GB 7251.12等 |