附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器感应耐压试验系统 | 1套 | 中频发电机组： 发电机额定容量： 30kVA； 发电机功率因数： cosØ=0.5; 发电机输出电压调节范围： AC 3相 80 ～ 1400V； 发电机输出电压波形畸变率：≤1.5%； 发电机额定输出电流： 21.6A； 发电机输出频率： 150 ± 1Hz； 励磁方式： 直流； 过载能力：额定功率1.1倍运行1小时，额定功率1.2倍运行10分钟； 电动机工作频率： 50Hz±2Hz； 电动机输入电压： 三相四线制AC 380 ± 10%； |  |
|  |  |  | 发电机控制系统（控制台）： 台体操作控制部分：发电机的启动、停止、励磁升压、降压； 台体具备试验时间到自动降压功能； 台体保护部分：倍频输出过流保护部分； 台体供电方式是三相四线制供电方式； 台体测量监视部分：输入三相电压监测仪表（数字显示），输出电压监测仪表（数字显示），输出电流监测仪表（数字显示），输出频率监测仪表（数字显示），时间计时器（数字显示、时间可设置），台体内含控制接触器（）、励磁调压器，电压/电流互感器等；元器件应能满足中频发电机容量要求 |  |