三相标准功率源 设备购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 三相标准功率源 | 1台 | 一、总体要求： 1、具有输出频率（40Hz～65Hz）、相位、电压、电流及功率因数大小均可调的高精度三相标准功率源.可全自动或手动测试单三相有功功率、无功功率、交流电流、交流电压、功率因数、频率、相位等交流仪表。应有不小于320*240 液晶显示。 2、具有三相统调和分相调节功能，具有电压与电压之间的相位和幅值调节功能。 3、具有总线隔离，电网隔离以及输入输出回路隔离技术，抗干扰能力强，电磁兼容性能好。 4、电压短路电流开路可自动保护并报警。 5、具有软件校准和自校功能。 6、可以准确输出2～49 次谐波，各次谐波可以任意组合叠加在一起同时输出， 谐波电压：0~220V，电流：0~10A，谐波相位：0~359.99度，相位精度：0.01度 二、技术参数： 1交流电压输出：0~420V；准确度：±0.1%RG 2交流电流输出：0~10A；准确度：±0.1%RG 3相位可调：0~359.99度，准确度0.04度，分辨率：0.02度 4频率：40~65Hz，准确度0.004Hz，分辨率：0.001Hz； 5功率因数：-1~0~+1，准确度0.1%，分辨率：0.0002； 6、附加： (1)本次招标的产品须有在质检机构实验室的应用证明。 (2)厂家应提供该产品的说明书并到现场安装调试。 (3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。 (4)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。 | JB/T 9663-2013 |