小家电、灯具、电器附件产品检测设备购置及设备需求

| 序号 | 专业类别 | 设备 名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） |  | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术要求 | 对应的检测标准 |  |
| 1 | 小家电检测 | 热水器综合测试系统（包括智能电量测试仪、自动试压泵、玻璃转子流量计、温度巡检仪等） | 1套 | 1.压力要求，本平台要求能集测量和控制压力为一体，数码操控自动加压以及记录最高压力能力，需配备增压泵，压力转子等设备，同时具有自动加压模式和手动加压模式可以自由切换；压力0-1.2Mpa，单独水压系统耐水压：0-2.2Mpa。 | GB 4706.1、 GB 4706.11、 GB 4706.12相关现行有效国家标准 | 1）质保期：两年； 2）交货期：合同签定之日起30天内到本院； 3)验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）验收后需试运行三月，试运行三个月未出现异常情况后按合同支付设备款。 5）设备需提供校准报告（具备CNAS认可的能力） |
|  |  |  |  | 2.结构上要能同时满足即热式热水器和储水式热水器的挂壁要求，以及在第11章发热试验中的测试角要求以满足温升试验环境。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.电参数系统的测试功能，电流，电压，功率，功率因数，耗电量等参数的实时显示功能；负载最大功率15kW。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.温度测量能力，进水温度和出水温度需要进行测量，要求配备相应部位的温度探头，出水口温度探头依据标准有特殊形状要求； |  |  |
|  |  |  |  | 5.因温度控制要求，本系统的进水处要求配置水塔和冷水机等相关设备，方便对温度进行操控；试验进水水温应能满足：15℃±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 6.设计工位：2个。 |  |  |
|  |  |  |  | 7.可两路供水，一路为自来水，另一路可调稳压水路供水 |  |  |
| 2 |  | 测试角 | 1套 | 1、尺寸：L2m×W1m×H2m，顶部可拆除 | GB4706 系列现行有效国家标准 |  |
|  |  |  |  | 2、热电偶：直径小于0.3mm的热电偶, J型、热电偶长2到3米 |  |  |
|  |  |  |  | 3、热电偶布置：全部引出在一个接线排上 |  |  |
|  |  |  |  | 4、测温铜片：直径15mm，厚度1mm 黄铜片 |  |  |
|  |  |  |  | 5、测温点布置：100*100mm |  |  |
|  |  |  |  | 6、胶合板：厚度约20mm胶合板，正面涂无光黑漆，背面贴灰色胶片板 |  |  |
|  |  |  |  | 7、活动部分：底部安装4个活动底车轮，总高度约100mm |  |  |
| 3 |  | 电水壶插拔寿命试验机 | 1套 | 设备符合GB4706.19-2008标准，拔插速度：10次/分钟，通电测试10000次，断电测试10000次。 | GB4706.1、GB4706.19 现行有效国家标准 |  |
| 4 |  | 全自动溢水试验装置 | 1套 | 设备符合GB4706.1-2005标准15.2条款要求和GB4706.19、GB4706.30试验要求，能够在1min内将试验用1%氯化钠溶液。 | GB 4706.1、 GB 4706.19、GB 4706.30相关现行有效国家标准 |  |
|  |  |  |  | 主要技术参数： |  |  |
|  |  |  |  | 1. 倾斜角度：0-20°（可调）; |  |  |
|  |  |  |  | 2. 流量控制范围：250ml-9000ml; |  |  |
|  |  |  |  | 3. 注水速度：0-3000ml/min(可调) |  |  |
| 5 |  | 电磁灶头用铝锅 | 1套 | 设备符合GB4706.29-2008标准图101要求，容器由低碳钢制成，最大含碳量为0.08%，不带手柄和突起的圆柱体，底部平面区域的直径d至少为烹饪区域的直径，壁厚2mm±0.5mm，容器底部的最大凹度为0.006d。 | GB4706.29-2008 |  |
| 6 |  | 毛发护理器专用头箍 | 1套 | 设备符合GB4706.15-2008标准要求。 | GB4706.15-2008 |  |
|  |  |  |  | 1、替代品：直径200mm喷黑木球； |  |  |
|  |  |  |  | 2、角度：夹角60度； |  |  |
|  |  |  |  | 3、护罩：直径1.5mm 不锈钢栅格。 |  |  |
| 7 | 灯具检测 | 直流电子负载 | 1套 | 功率 3000W | GB19510系列现行有效国家标准 | 1）质保期：两年； 2）交货期：合同签定之日起30天内到本院； 3)验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）验收后需试运行三月，试运行三个月未出现异常情况后按合同支付设备款。 5）设备需提供校准报告（具备CNAS认可的能力） |
|  |  |  |  | 1. 电流0～30Arms (45 Apeak, continue，准确度0.1% + 0.2%F.S. |  |  |
|  |  |  |  | 2. 电压0～350V有效值 (峰值500 V)， |  |  |
|  |  |  |  | 3. CR模式 2.77Ω～2.5kΩ, Programmable，准确度0.5% + 0.5%F.S. |  |  |
|  |  |  |  | 4. CP模式3000W, Programmable，准确度0.5% + 0.5%F.S |  |  |
|  |  |  |  | 5. Crest Factor (under CC, CP modes) 1.414～5.0, Programmable， |  |  |
|  |  |  |  | 6. Power Factor 0～1 lead or lag, Programmable |  |  |
|  |  |  |  | 7. 并联/三相控制 |  |  |
|  |  |  |  | 8. 频率范围 : 45～440Hz, DC |  |  |
|  |  |  |  | 9. 峰值因素范围 : 1.414～5.0 |  |  |
|  |  |  |  | 10.功率因素范围 : 0～1 超前或落后(整流模式) |  |  |
|  |  |  |  | 11. 直流负载 : 定电流、定电阻、定电压、定功率 |  |  |
|  |  |  |  | 12. 交流负载 : 一般负载模式与整流性负载模式 |  |  |
|  |  |  |  | 13. 模拟电压、电流监控 |  |  |
|  |  |  |  | 14. 时间量测 : 可应用于电池、UPS、保险丝和断路器等测试 |  |  |
|  |  |  |  | 15. 量测 : V, I, PF, CF, P, Q, S, F, RIp+/- and THDv |  |  |
|  |  |  |  | 16. 短路模拟 |  |  |
|  |  |  |  | 17. 保护功能 : 过功率、过电流、过电压与过温度保护 |  |  |
|  |  |  |  | 18. GPIB 及 RS-232 控制接口 |  |  |
| 8 |  | 灯具扭转试验机 | 1套 | 设备符合GB7000.1-2007标准第4.14.1条款试验B标准要求。 | GB7000系列现行有效国家标准 |  |
|  |  |  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  |  |  | 1.控制方式：PLC触摸屏； |  |  |
|  |  |  |  | 2.试验力矩：2.5Nm； |  |  |
|  |  |  |  | 3.试验时间：1min； |  |  |
|  |  |  |  | 4.施力方向：可以顺时和逆时方向。 |  |  |
| 9 |  | 地埋灯耐静负荷和剪力负荷试验机 | 1套 | 符合标准GB7000.213-2008标准6.1耐静负荷试验方法（图2）；GB7000.213-2008标准6.2剪力负荷试验方法（图4）。 | GB7000.213-2008 |  |
|  |  |  |  | 按标准要求挤压装置须符合≤5000N/min的压力变化速率、橡皮压头直径要求50mm，肖氏硬度60－70，厚度为50mm。 |  |  |
|  |  |  |  | 压力范围：0—20kN可调节设定。 |  |  |
|  |  |  |  | 保压时间：剪力时间保持5－10s，耐静力时间60s |  |  |
|  |  |  |  | 挤压循环次数：20次 |  |  |
|  |  |  |  | 压力波动度：＜1.0% |  |  |
| 10 |  | 地埋灯抗扭矩试验装置 | 1套 | 符合标准GB7000.213-2008标准6.2抗扭矩试验方法（图3）。 | GB7000.213-2008 |  |
|  |  |  |  | 压力：50N，时间60s。需配套地埋灯抗扭转试验安装盒 |  |  |
| 11 | 电器附件产品检测 | 自镇流灯控制负载柜 | 1套 | 负载控制柜符合GB16915.1-2014《家用类似用途固定式电气装置开关》标准中第19.3条要求。适用于家用和类似用途固定式电气装置的开关进行通断能力和正常操作寿命试验。 | GB16915.1-2014 | 1）质保期：两年； 2）交货期：合同签定之日起30天内到本院； 3)验收不能满足上述技术要求的不予付款且不予退货； 4）验收后需试运行三月，试运行三个月未出现异常情况后按合同支付设备款。 5）设备需提供校准报告（具备CNAS认可的能力） |
|  |  |  |  | 技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 1、使用电源：带地线单相AC220V±10%/50Hz。 |  |  |
|  |  |  |  | 2、数显电压值：量程0～300V、精度±0.5%±2d。 |  |  |
|  |  |  |  | 3、数显电流值：量程0～20A、精度±0.5%±2d。 |  |  |
|  |  |  |  | 4、数显功率值：量程0～6000W、精度±0.5%±2d。 |  |  |
|  |  |  |  | 5、数显功率因数值：量程0.85～0.999、精度±0.5%±2d。 |  |  |
|  |  |  |  | 6、输出路数：1路。 |  |  |
| 12 |  | 软缆保持力试验机 | 1套 | 符合标准GB2099.1-2008要求 | GB2099 系列现行有效国家标准 |  |
|  |  |  |  | 技术参数: |  |  |
|  |  |  |  | 工作方式:电动步进马达驱动； |  |  |
|  |  |  |  | 转动速度 :每秒1次; |  |  |
|  |  |  |  | 偏心行程:65mm； |  |  |
|  |  |  |  | 砝码:50N, 60N, 80N, 100N各一个； |  |  |
|  |  |  |  | 计数器:数显1～9999次可设置,具有预置自停功能。 |  |  |
| 13 |  | 电源线弯曲试验机 | 1套 | 符合标准GB2099.1-2008要求 | GB2099 系列现行有效国家标准 |  |
|  |  |  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  |  |  | 1、夹具：6组 |  |  |
|  |  |  |  | 2、试验速率：10～60次/分，可调 |  |  |
|  |  |  |  | 3、弯曲角度：10°～180°可调 |  |  |
|  |  |  |  | 4、计数器：6个, 分别计数 |  |  |
|  |  |  |  | 5、弯曲次数：0～999,999可调 |  |  |
|  |  |  |  | 6、试验时能对试验插头通电流，当电流中断时能自动报警并记录当前弯曲次数。 |  |  |
|  |  |  |  | 7、配套负载柜 |  |  |